F.Dedes (DIASYS)

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Ιούλ 3 τις 5:42 μ.μ.

Κύριοι,

Σε σχέση με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών διφασικών απινιδωτών με μόνιτορ τύπου Α & Β, θα ζητούσα μια μηδαμινή διεύρυνση της προδιαγραφής “ρυθμιζόμενο ρεύμα βηματοδότησης”. Συγκεκριμένα, το εύρος ας μη ξεκινά από τόσο χαμηλά, ήτοι από 10 έως 170 mA, αλλά από τα 20,ή 30 ή 40ml, διότι αφ’ ενός είναι πολύ χαμηλό για την διέγερση του ουδού (threshold) βηματοδότησης και στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιείτε ποτέ στα 10ml και αφ’ ετέρου γιατί θα μπορούσε –τυπικά- να αποκλείσει προσφορά συσκευής που διαθέτουμε με αυτήν την ελάχιστη απόκλιση.

Ευχαριστώ,

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΕΔΕΣ

ΔΙΑΣΥΣ ΑΕ