Απο: Dionisis Stathopoulos <DStathopoulos@protoncy.gr>
Προς: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Κοιν.: Dionisia Giannopoulou <DGiannopoulou@protoncy.gr>; Irene Diakou <IDiakou@protoncy.gr> 
Στάλθηκε: 3:22 μ.μ. Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013
Θέμα: FW: Παρατηρήσεις Προδιαγραφών PROTON:00410﻿194

Σε συνέχεια της ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος Αξονικούς Τομογράφου 128 τομών θα θέλαμε να αναφέρουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις – σχόλια :

Στην παράγραφο Ανιχνευτής και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή « Εξεταστικό πεδίο (Βασικό), cm : 50. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών εξεταστικών πεδίων για αντίστοιχες ανατομικές περιοχές. Μεγαλύτερο εξεταστικό πεδίο θα εκτιμηθεί.» να τροποποιηθεί ως εξής: «Εξεταστικό πεδίο (Βασικό), cm : 50. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών εξεταστικών πεδίων για αντίστοιχες ανατομικές περιοχές. Μεγαλύτερο ή/και μικρότερο εξεταστικό πεδίο θα εκτιμηθεί.»

Στην παράγραφο Ανιχνευτής και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή «Εύρος πάχους τομής, mm: Να περιγραφεί» προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Εύρος πάχους τομής, mm: Να περιγραφεί. Το μεγαλύτερο δυνατό εύρος θα εκτιμηθεί.»

Στην παράγραφο «Ανασύνθεση εικόνας Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & Διάγνωσης » και συγκεκριμένα στην παράγραφο

«Αριθμός ταυτόχρονων τομών: Να διαθέτει τουλάχιστον τον διπλάσιο αριθμό από εκείνο των πραγματικών τομών σάρωσης»

να τροποποιηθεί ως εξής:

«Αριθμός ταυτόχρονων τομών: Να διαθέτει τουλάχιστον τον διπλάσιο αριθμό από εκείνο των πραγματικών τομών σε όλους τους τρόπους σάρωσης»

Στην παράγραφο Κλινικά Πακέτα-Επεξεργασία Εικόνων και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή «Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές σάρωσης prospective και retrospective gating.

Να περιγραφούν οι τεχνικές prospective και retrospective και να αναφερθεί ο αριθμός συμβαλλόμενων παλμών. Να αναφερθεί ποιες παράμετροι επιλέγονται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με τον καρδιακό παλμό.

[Χρονική διακριτική ικανότητα, msec]. Η μικρότερη δυνατή» να τροποποιηθεί ως εξής: «Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές σάρωσης prospective και retrospective gating.

Να περιγραφούν οι τεχνικές prospective και retrospective και να αναφερθεί ο αριθμός συμβαλλόμενων παλμών. Να αναφερθεί ποιες παράμετροι επιλέγονται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με τον καρδιακό παλμό. Θα εκτιμηθεί η αυτόματη ταυτόχρονη επιλογή πολλαπλών παραμέτρων όπως χρόνος περιστροφής, pitch, κ.α. ανάλογα με τον καρδιακό παλμό του ασθενή.»

[Χρονική διακριτική ικανότητα, msec]. Η μικρότερη δυνατή»

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Dionisis Stathopoulos BSc, MSc

Product Specialist

Toshiba Medical Systems

Tel.:  +30210 2806200

Fax.: +30210 2806210

Mob.: +306949 440433

From: Dionisia Giannopoulou 
Sent: Monday, May 13, 2013 2:59 PM
To: Dionisis Stathopoulos
Subject: Παρατηρήσεις Προδιαγραφών PROTON:00410194

Dionisia Giannopoulou

Application Specialist

Ptoton S.A.