From: "Palaigeorgiou, Dimitra" <Dimitra.Palaigeorgiou@philips.com>
To: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Cc: "Iesse, Yiannis" <ioannis.iesse@philips.com> 
Sent: Thursday, April 26, 2012 1:39 PM
Subject: FW: Παρατηρήσεις εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ σχετικά με το Ακτινολογικό Σύστημα C-ARM

From: Palaigeorgiou, Dimitra
Sent: Thursday, April 26, 2012 1:22 PM
To: 'bioiatriki202@yahoo.com'
Cc: Iesse, Yiannis
Subject: Παρατηρήσεις εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ σχετικά με το Ακτινολογικό Σύστημα C-ARM

Αξιότιμε κύριε Γκέρκη,

Εκ μέρους του κ. Ιεσσαί και σχετικά με τις προδιαγραφές τουC-arm που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γ.Ν. Αθηνών Ευαγγελισμός, θα θέλαμε να επισημάνουμε προς ενημέρωσή σας μία τυπική και μία ουσιαστική παρατήρηση:

1. Στην Ενότητα “Βραχίονας C-arm” και στην τελευταία προδιαγραφή όπου αναφέρεστε στο εύχρηστο πληκτρολόγιο για την λειτουργία τουC-arm πάνω στον βραχίονα, προτείνουμε να τροποποιηθεί επάνω στο σύστημα τουC-arm και όχι υποχρεωτικά στον βραχίονα. Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε και ένα ενδεχομένως τυπογραφικό λάθος στην ίδια ενότητα και στην πρώτη προδιαγραφή (επαρκές βάθος τόξου) η λέξη ανιχνευτής θα πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη ενισχυτής, δεδομένου ότι ανωτέρω στις προδιαγραφές αναφέρεστε σε ενισχυτή εικόνας.

2. Στην Ενότητα «Λοιπά Χαρακτηριστικά» και στην τελευταία προδιαγραφή που αφορά στοUPS, προτείνουμε να προστεθεί η έκφραση εφ’ όσον διατίθεται ή να προσφερθεί ως κατ’ επιλογήν είδος, καθ’ ότι τα συστήματαC-arm σταθεροποιούν τις διακυμάνσεις της τάσης αφενός, αφετέρου στις χρήσεις τους μέσα στο χειρουργείο υποστηρίζονται από τα Η/Μ των Νοσοκομείων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση / Best Regards,

Dimitra Palaigeorgiou

Philips HealthCare

PHILIPS Hellas S.A.

44, Kifisias Ave.

Monumental Plaza, Build. B

GR-15125 Marousi

Athens, Greece

Tel: + 30 210 6162254, Fax: + 30 210 6162292

E-mail: Dimitra.Palaigeorgiou@ Philips.com