ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΝΠΔΔ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47

106 76   Α Θ Η Ν Α                                                                                        Αθήνα, 22.11.2012

ΥΠ’ΟΨΙΝ       :  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΛ                : 2132041287 & 5983

FAX                : 213 2041352

E-MAIL          : bioiatriki2002@yahoo.com

ΘΕΜΑ           : Δημόσια Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για 
  Ηλεκτρομυογράφο του Νευρολογικού Τμήματος έως 23.11.2012

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας ανά προδιαγραφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ A/D ΜΕΤΑΡΟΠΕΑ

| ΠΡΟΔ 22 | Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων | 0,01Hz έως 3 KHz περίπου |
| --- | --- | --- |
| Συνήθως είναι έως 5ΚΗΖ περίπου. |  |  |

| ΠΡΟΔ 23 | Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων | 10Hz έως 5 ΚHz περίπου |
| --- | --- | --- |
| Συνήθως είναι από 30ΗΖ – 20ΚΗΖ περίπου. |  |  |

| ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικός Διεγέρτης |  |  |
| ΠΡΟΔ 34 | Ένταση διέγερσης | 0 έως 100 mA περίπου για μονοφασική/διφασική διέγερση 0 έως 200 mA περίπου για υψηλής ένταση διέγερση |
| Η ένταση διέγερσης είναι σχεδόν σε όλους τους ΗΜΓ από 0-100mA περίπου και όχι από 0-200mA που απαιτείται από την προδιαγραφή. |  |  |

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία (93/42/ΕΟΚ) καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3  και  4 του ΠΔ 118/2007, οι ιατροτεχνολογικές προδιαγραφές που δεν συμβάλλουν  κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία πρόληψης, θεραπείας, πρόληψης παρακολούθησης, θεραπείας ή ανακούφισης του ασθενούς και επιπλέον δημιουργούν  προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που φέρουν σήμανση CE,   δεν εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια και αντικειμενικότητα και την ευρύτητα συμμετοχής και τον υγιή ανταγωνισμό, δεν εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους συμμετέχοντες, δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό, ευνοούν αδικαιολόγητα κάποιες επιχειρήσεις και εξ αντιδιαστολής αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις, χωρίς να συντρέχει κανένας απολύτως δικαιολογητικός λόγος στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι μη σύννομες και ακυρωτέες.

Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση

M E D I T R U S T

Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ

Μαρία Καραγαβριηλίδου

Δ/ντρια Πωλήσεων