ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας

- Είναι σύστημα 2 καναλίων ΗΜΓραφηματος κατάλληλο για εγγραφή και ανάγνωση Ηλεκτρομυογραφήματος, Αγωγής Νεύρου και Σωματοαισθητικών Προκλητών Δυναμικών με δυνατότητα αναβάθμισης σε 4 κανάλια έως και 6 ΗΜΓραφηματος

- Έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με 22 κανάλια Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και αναβάθμιση με κανάλια Προκλητών Δυναμικών από 2 έως και 20

- Διαθέτει Η/Υ τύπου desktop τελευταίας γενιάς, με επεξεργαστή Intel Core 2 Duo ή ανάλογο, μνήμη 1Gb RAM και Windows 7

- Διαθέτει ενισχυτή βάρους <500gr.,  με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

Θόρυβος < 0,3μVrms για όλη την μπάντα συχνοτήτων

CMRR > 120dB

Αντίσταση εισόδου > 10.000 ΜΩ

High filter: 20Hz – 20KHz (σε διαφορετικά βήματα)

Low filter: 0,1 Hz – 500 Hz σε διαφορετικά βήματα

Ευαισθησία εισόδου ρυθμιζόμενη από 2μV έως 20mV

- Διαθέτει ηλεκτρικό ερεθιστή με κομβίο για έναρξη εξέτασης και αυξομείωση έντασης καθώς και 2 πλήρως προγραμματιζόμενα κομβία για έναρξη και παύση της εξέτασης, μετάβαση από την μία εξέταση στην άλλη, αλλαγή πολικότητας κ.λ.π.

Τύπος ερεθισμού: σταθερού ρεύματος

Ερεθισμός: μονός, διπλός σε σειρά

Πλάτος παλμού: ρυθμιζόμενο από 0,05μs έως 1ms

Ένταση ερεθισμού από 0 – 100mA

- Το standard λογισμικό εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις:

EMG spontaneous, EMG interferential, EMG voluntary, SFEMG, SSFEMG, standard EMG, SSR, NCV acquisitions, MCV, SCV, MCV + SCV, Repetitive exam, Decrement, F-Wave, H-Reflex, Inching, Blink Reflex, σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά

- Έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί με:

Macro EEG

P300

RR interval (Autonomic Nervous System Package)

EMG Playback

Motor Unit Analysis Software

Single Fiber

Interference Pattern Analysis Software

Willison Test Software

3D Body Viewer (έγχρωμος ανατομικός χάρτης)

Collision Test Software

- Έχει δυνατότητα αναβάθμισης με λογισμικό Οπτικών και Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών (AEP/VEP) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- AEP acquisitions

Μέσω  headset TDH-39

Δυνατότητα χρήσης εσωτερικού earphone

Ένταση: 32 – 132 db SPL

Clicks or tones

Click: alternate, compression, rarefaction

Tone: linear και sinusoidal με δυνατότητα διαμόρφωσης frequency, plateau, Rise/Fall

Θόρυβος: white και pink

-VEP acquisitions

Μέσω σκακιέρας (κατ’επιλογή προσφέρεται και LED  goggles φωτοερεθιστής)

Έγχρωμο calibrated μόνιτορ ανεστραμμένης σκακιέρας 17΄΄ CRT

- Έχει δυνατότητα αναβάθμισης με εφαρμογή Data Browser μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να δει εκ νέου και να εργασθεί σε οποιαδήποτε καταγραφή σε οποιοδήποτε υπολογιστή παρά μόνο με την αποθήκευσή των εξετάσεων σε ένα κοινό αποθηκευτικό μέσο (CD ROM, USB κ.λ.π.). Επιτρέπει στον χρήστη να ανταλλάσει και να μοιράζεται τα δεδομένα αυτά, σε επίπεδο επαναθεώρησης και επεξεργασίας του report.

- Το κουτί σύνδεσης με τον ασθενή είναι τοποθετημένο σε πολύσπαστο βραχίονα.

- Διαθέτει σύστημα μέτρησης της αντίστασης καθενός ηλεκτροδίου ξεχωριστά με ενσωματωμένη κλίμακα αντίστασης με LED

- Είναι τοποθετημένο σε ειδικό προκαλωδιωμένο τρόλεϋ το οποίο που περιέχει στο εσωτερικό του όλες τις καλωδιώσεις, τις συνδέσεις και τα τροφοδοτικά καθώς και μετασχηματιστή απομόνωσης παροχής ρεύματος για την εξάλειψη των παρασίτων και το οποίο κατασκευάζεται από την ίδια εταιρεία που κατασκευάζει το σύστημα ΗΜΓραφιας και είναι πιστοποιημένο με CE.

- Διαθέτει trigger: internal/external

- Παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης κυματομορφών σε μία οθόνη έως 32 κυματομορφές

- Διαθέτει ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης της βάσης δεδομένων των ασθενών για μέγιστη ασφάλεια με δυνατότητα εύρεσης του αρχείου του εξεταζόμενου με πολλαπλούς τρόπους.

- Το λογισμικό επιτρέπει την προεσκόπιση του report κατά τη διάρκεια της εγγραφής καθώς και την δημιουργία ολοκληρωμένου report στο τέλος της εξέτασης το οποίο περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες με δυνατότητα εισαγωγής στο πόρισμα προκαθορισμένων φράσεων και δυνατότητα αλλαγής χρώματος των ιχνών που παρουσιάζονται στο πόρισμα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων μοντέλων report.

- Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων των ασθενών στην Ελληνική γλώσσα καθώς επίσης και η σύνταξη του report μπορεί να γίνει στην ελληνική γλώσσα.

- Διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την πιο προηγμένη στατιστική ανάλυση των εξετάσεων, σύγκριση και μελέτη αυτών. Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των εξετάσεων με οποιαδήποτε παράμετρο επιλέξουμε.

- Συνοδεύεται από έγχρωμο laser εκτυπωτή και από πλήρες σετ αναλωσίμων το οποίο περιλαμβάνει:

3 καλώδια  alligator  για ΗΜΓ επιφάνειας

Κιτ 100 αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μίας χρήσης για καταγραφή

Προσαρμοζόμενα  ηλεκτρόδια δαχτύλου

Ηλεκτρόδιο ερεθισμού – bar electrode

Ομοκεντρικές βελόνες μίας χρήσεως (σετ των 10)

Βελονοκάτοχο

Ηλεκτρόδιο γείωσης

Snap cable

Gel αγωγιμότητας

Ταινία

- Συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και εγγύηση για εξεύρεση ανταλλακτικών για 10 χρόνια

- Το σύστημα ανταποκρίνεται απόλυτα στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει σήμανση CE. Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και ISO 13485:2007 καθώς επίσης και ο προμηθευτής είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α.ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348

.