Απο: Tsompoulti Smyrna <smyrna@ananiadis-medical.gr>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com 
Στάλθηκε: 12:19 μ.μ. Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα: διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Ενδοσκοπικό λαπαροσκοπικό πύργο

Κύριοι,

σχετικά  με  την  διαβούλευση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  25/2/2013  για  Ενδοσκοπικό  λαπαροσκοπικό  πύργο (Full  High  Definition) για  ΚΕΘ  θα  θέλαμε  να  επισημάνουμε  τα  εξής :

α) Για  τον  ψηφιακό  video-επεξεργαστή  εικόνας (Full  High  Definition) θα  μπορούσαν  να  προστεθούν  τα  εξής :

- δυνατότητα  αντικατάστασης  του  καλωδίου  της  κεφαλής  της  κάμερας  σε  περίπτωση  βλάβης

- δυνατότητα  ρύθμισης  προγραμμάτων  ανάλογα  με  τον  χρήστη  και  αποθήκευσής  τους

- να  διαθέτει  αισθητήριο  εικόνας  3 ccd  και  ελάχιστη  ευαισθησία  2,7 lux

β) Για  την  πηγή  ψυχρού  φωτισμού  300 Watt  Xenon  θα  μπορούσαν  να  προστεθούν  τα  εξής :

- δυνατότητα  αυτόματης  ρύθμισης  της  έντασης  του  φωτισμού  μέσω  της  κάμερας  χωρίς  να  επηρεάζεται  η  θερμοκρασία  χρώματος

- να  διαθέτει  αθόρυβο  κινητήρα  ψύξης  της  λυχνίας  xenon  και  να  μην  υπερθερμαίνεται  η  πηγή

- η  λυχνία  xenon  να  αντικαθίσταται  εύκολα  χωρίς  τη  χρήση  εργαλείων

- δυνατότητα  χρήσης  καλωδίων  ψυχρού  φωτισμού  διαφόρων  κατασκευαστών

γ) Για  τις  λαπαροσκοπικές  οπτικές  0 & 30  μοιρών, 10 mm  θα  μπορούσαν  να  προστεθούν  τα  εξής :

- να  είναι  τεχνολογίας  HD  για  απόλυτη  συμβατότητα  με  την  προσφερόμενη  κάμερα

- να  διαθέτουν  universal  προσοφθάλμιο  για  να  συνεργάζονται  με  όλες  τις  βιντεοκάμερες  χωρίς  να  απαιτείται  αφαίρεσή  τους

- να  έχουν  διάμετρο (εκτός  από  5 mm  που  αναφέρεται) και  10 mm  που  συνηθίζεται  περισσότερο  στις  λαπαροσκοπικές  επεμβάσεις

δ) Για  το  ενδοσκοπικό  μόνιτορ :

- η  επίπεδη  οθόνη  να  είναι  διαστάσεων  περίπου  24  ιντσών  ώστε  να  συμβαδίζει  με  τις  διαστάσεις  των  περισσοτέρων  οίκων  κατασκευής

ε) Για  την  ειδική  συσκευή  ρύθμισης  πνευμοπεριτοναίου (CO2) θα  μπορούσαν  να  προστεθούν  τα  εξής :

- δυνατότητα  ρύθμισης  της  ροής  έως  45 lt/min

- να  διαθέτει  σύστημα  χαμηλής  πίεσης  για  εξειδικευμένες  επεμβάσεις (π.χ.  νεογνολογικές, βαριατρικής  κλπ.)

- να  διαθέτει  σύστημα  αποκατάστασης  της  πίεσης, είτε  όταν  είναι  υψηλή  είτε  όταν  είναι  χαμηλή

- δυνατότητα  απεικόνισης  των  παραμέτρων  λειτουργίας  στο  μόνιτορ (προς  επιλογή)

Για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  ενημέρωση - διευκρίνιση  επικοινωνήστε  μαζί  μας.

Ευχαριστώ.

Με  εκτίμηση,

Τσομπουλτή  Σμύρνα

Tsompoulti Smyrna
Sales Department

G. ANANIADIS E.E.
21 Ch. Mouskou str.
54634 Thessaloniki
Greece
Tel. : +30 2310 200467
Fax : +30 2310 208536
www.ananiadis-medical.gr
smyrna@ananiadis-medical.gr