ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νος/νίου Ευαγγελισμός για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών φυγοκέντρου, και ως νόμιμοι αντιπρόσωποι του οίκου Eppendorf στην Ελλάδα, θα θέλαμε να προβούμε στις παρακάτω παρατηρήσεις βελτίωσης:

10. Φυγοκέντρηση Σωληναρίων. 0.2, 0.5, 1.5, 2.0 ml

a. Με το παραπάνω περιορίζεται η διάθεση πιο σύγχρονων μοντέλων τα οποία δύναται να δεχθούν και άλλες κεφαλές όπως για σωληνάρια των 5ml χωρίς να περιορίζεται η χρήση των υπολοίπων ζητούμενων μεγεθών.

b. Επίσης δεν αναφέρεται ο αριθμός των σωληναρίων που μπορεί να δεχθεί η κεφαλή. Για παράδειγμα υπάρχουν κεφαλές των 48 θέσεων οι οποίες καλύπτουν τον αυξημένο όγκο εργασίας σε ένα εργαστήριο δημοσίου νοσοκομείου

c. Επιπλέον, οι κεφαλές θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα απο τη φυγόκεντρο ώστε να επιλέγονται τα ανάλογα όρια λειτουργίας.

13. Μέγιστη δύναμη Φυγοκέντρησης RCF.

Θα πρέπει η δύναμη να προσεγγίζει τα 25,000xg μιας και θέτωντας ως όριο τα 20,000 περιορίζεται η χρήση σε παλαιότερα μοντέλα.

Η εταιρεία Biosolutions δεσμεύεται για την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας EN ISO 9001:2008, 13485:2003  και την ισχύουσα Νομοθεσία, και τα προσφερόμενα μηχανήματα διαθέτουν CE mark, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  Η εταιρεία Biosolutions διασφαλίζει τη ποιότητα στη διακίνηση Προιόντων, In Vitro Diagnostic Kits – IVD, τη Παροχή Υπηρεσιών, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης & Εργαστηριακών Αναλύσεων Διαγνωστικών.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνα Τασιούκα

Διευθύνουσα Σύμβουλος