ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Α

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργική, κατάλληλη για όλες τις μακροχειρουργικές και μικροχειρουργικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των ουρολογικών και λαπαροσκοπικών. Να λειτουργεί κάτω από δυσμενείς συνθήκες (πολύωρη, παρατεταμένη λειτουργία). Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία (καλώδια, ποδοδιακόπτη κτλ.) καθώς και από τρόλεϊ μεταφοράς, του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου, με συρτάρι τοποθέτησης αξεσουάρ και αντιστατικούς τροχούς. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Τάση δικτύου | 220V / 50 Hz |
| - Να διαθέτει αντιπαρασιτικά φίλτρα δικτύου και επιρροών σε ιατρoτεχνολογικό εξοπλισμό (Απινιδωτή, μόνιτορ κτλ) | ΝΑΙ |
| - Να διαθέτει εξόδους για χρήση μονοπολικών και διπολικών ηλεκτροδίων. | Τουλάχιστον 2 μονοπολικών και 1 διπολικής για ευρύτητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό |
| - Να μπορεί να καλύπτει τις λειτουργίες : | α. Τομή β. Αιμόσταση εξ' επαφής γ. Αιμόσταση εξ' αποστάσεως δ. Διπολική τομή και αιμόσταση |
| - Να διαθέτει επιλογές στην μονοπολική - διπολική κοπή | Τουλάχιστον 3 επιπέδων κοπής και 3 επιπέδων αιμόστασης. Να γίνει αναλυτική περιγραφή αναφέροντας το crest factor σε κάθε περίπτωση |
| - Να διαθέτει επιλογές στην μονοπολική – διπολική αιμόσταση. | Τουλάχιστον 1 επιπέδου κοπής και 2 επιπέδων αιμόστασης. Να γίνει αναλυτική περιγραφή αναφέροντας το crest factor σε κάθε περίπτωση |
| - Αυτόματη έναρξη και διακοπή της ισχύος στην διπολική λειτουργία | ΝΑΙ |
| - Iσχύς μονοπολικής τομής | Τουλάχιστον 200W/300 Ohms για ευρύτητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό |
| - Iσχύς μονοπολικής αιμόστασης | Τουλάχιστον 120W/500 Ohms για ευρύτητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό |
| - Iσχύς διπολικής αιμόστασης | Τουλάχιστον 50W/100 Ohms |
| - Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανταπόκρισης στην ωμική αντίσταση του ιστού ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή έτσι ώστε να αποκλείεται η απανθράκωση των ιστών. | Να αναφερθεί αναλυτικά το σύστημα καθώς και οι τιμές ισχύος εξόδου συναρτήσει των ωμικών αντιστάσεων. |
| - Nα διαθέτει διάταξη (χειροκίνητη) συνεχούς ρύθμισης της εξόδου ισχύος από το ελάχιστο έως το μέγιστο της απόδοσης | ΝΑΙ |
| - Nα διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις της ισχύος εξόδου. (DIGITAL DISPLAY). | ΝΑΙ |
| - Να υπάρχουν υποδοχές για τον έλεγχο της εξόδου μέσω ποδοδιακόπτη. Απαλοιφή του όρου ειδικής κατασκευής και πολλαπλών λειτουργιών που δεν προσδιορίζει και το είδος των λειτουργιών, για ευρύτητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. | ΝΑΙ (ο ποδοδιακόπτης να συμπεριλαμβάνεται στη βασική σύνθεση) |
| - Να διαθέτει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της πλάκας γείωσης, για προστασία του ασθενούς έναντι εγκαυμάτων, διαρρέοντος ρεύματος ή διακοπής του ουδέτερου ηλεκτροδίου. | Oπτικό-ηχητικός συναγερμός με ταυτόχρονη διακοπή ισχύος εξόδου. Να δοθούν πλήρη στοιχεία του συστήματος αυτού και να κατατεθεί πιστοποίηση για την προστασία του ασθενούς από εγκαύματα, επί ποινή αποκλεισμού. |
| - Να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχου ολόκληρου του συστήματος και της συσκευής με ένδειξη σφαλμάτων στην οθόνη. | ΝΑΙ |
| - Να αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο πλάκας γείωσης και να υπάρχει ανάλογη οπτική ένδειξη στην οθόνη. | ΝΑΙ |
| - Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη της συσκευής για τη δημιουργία προγραμμάτων, τα οποία να αποθηκεύονται και ανακτώνται άμεσα. | ΝΑΙ |
| - Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό σήμα με διαφορετικό ήχο για διαφορετικές λειτουργίες κοπής και αιμόστασης. | ΝΑΙ |
| - Προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής γιατί φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή |  |
| - Προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής γιατί φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή |  |