ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |  |
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| Χειρουργικός προβολέας αποτελoύμενος από : - Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Δύο δορυφόρους χειρουργικούς προβολείς τεχνολογίας LED - Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής - Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες - Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μόνιτορ ή κάμερα. - Εξωτερική τροφοδοσία τοποθετημένη σε κυτίο πυρασφαλές και αεριζόμενο. |  |  |
| Κλινικες Εφαρμογες |  |  |
| Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής |  | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, πολύπλοκες Ορθοπεδικές επεμβάσεις, Καρδιοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |  |
| Ένταση κύριου προβολέα | 160.000 Lux (περίπου) |  |
| Ένταση δορυφόρου προβολέα | 110.000 Lux (τουλάχιστον) |  |
| Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |  |
| Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2,5 μέτρα έκαστος (τουλάχιστον) 1,9/1,8/1,6 2,5 μέτρα είναι υπερβολικό |  |
| Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |  |
| Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ ( άνω των 90°) ( άνω των 270°) |  |
| Πεδίο λειτουργίας d10 ρυθμιζόμενο | Από 22 έως 29 εκατοστά Από 18 έως 30 εκατοστά για κύρια λυχνία και 17 έως 28 για δευτερεύουσα |  |
| Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Από 50 έως 100% |  |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4500 Κelvin (περίπου) |  |
| Απόκριση χρωμάτων Ra | 93 95 |  |
| Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | 110 εκατοστά 150cm κύρια και 120cm δευτερεύουσα |  |
| Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες 40.000 |  |
| Με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού ενδοσκοπικών | ΝΑΙ |  |
| Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα | ΝΑΙ |  |
| Επιπλέον στοιχεία |  |  |
| Τεχνολογία LED |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) (Τελευταία γενιά LED) |
| Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) (κύρια λυχνία 40 LED, δευτερεύουσα 21) |
| Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) (πολυεδρικοί ανακλαστήρες με πρίσματα διασποράς του φωτός) |
| Να διαθέτει αφαιρούμενη και αποστειρώσιμη χειρολαβή |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) (Αποστειρώνεται με όλες τις μεθόδους και μπορεί να αποσπαστεί με ένα απλό μηχανισμό) |
| Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| Με μία μάσκα |  | Τουλάχιστον 65% 50 |
| Με δύο μάσκες |  | Τουλάχιστον 50% 40 |
| Με σωλήνα |  | Τουλάχιστον 85% 90 |
| Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 65% 50 |
| Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 50% 40 |
| Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| Με μία μάσκα |  | Τουλάχιστον 50% 55 |
| Με δύο μάσκες |  | Τουλάχιστον 45% |
| Με σωλήνα |  | Τουλάχιστον 85% 90 |
| Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 50% 45 |
| Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 45% |
| Αεροδυναμική ικανότητα |  |  |
| Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) (DIN 1946 – 4:2008-12) |
| Προς επιλογή |  |  |
| Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitor (συνολικά 2 ξεχωριστοί βραχίονες) |  |  |
| Βραχίονας για στήριξη κάμερας (συνολικά 2 ξεχωριστοί βραχίονες) |  |  |
| Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα (δεν απαιτεί βραχίονα για κάμερα) |  |  |
| Τρίτος προβολέας με τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου (συνολικά 2 ξεχωριστοί βραχίονες) |  |  |
| Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |  |
| Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080 |  |  |
| Πρότυπα ασφαλείας |  |  |
| Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 , IEC 60601-2-24 |  |  |
| CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |