ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

| ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν ,με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
| Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από : 1. Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED 2. Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED 3. Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής 4. Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες 5. Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μονιτορ ή κάμερα. 6. Εξωτερική τροφοδοσία τοποθετημένη σε κυτίο πυρασφαλές και αεριζόμενο. |  |
| Κλινικες Εφαρμογες |  |
| Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |
| Ένταση κύριου προβολέα | 160.000 Lux (περίπου) |
| Ένταση δορυφόρου προβολέα | 120.000 Lux (τουλάχιστον) |
| Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |
| Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2 μέτρα έκαστος (περίπου) |
| Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |
| Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ( άνω των 90°) |
| Πεδίο λειτουργίας d10 | Τουλάχιστον 20 εκ. |
| Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Από 40 έως 100% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 5000 Κelvin (περίπου) |
| Απόκριση χρωμάτων Ra | 95 |
| Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | 130 εκατοστά |
| Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες |
| Με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού ενδοσκοπικών | ΝΑΙ |
| Επιπλέον στοιχεία |  |
| Τεχνολογία LED | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| Να διαθέτει αφαιρούμενη και αποστειρούμενη χειρολαβή | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| Με μία μάσκα | Περίπου 50% |
| Με δύο μάσκες | Περίπου 50% |
| Με σωλήνα | Τουλάχιστον 75% |
| Με σωλήνα και μία μάσκα | Περίπου 50% |
| Με σωλήνα και δύο μάσκες | Περίπου 50% |
| Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| Με μία μάσκα | Τουλάχιστον 25% |
| Με δύο μάσκες | Τουλάχιστον 25% |
| Με σωλήνα | Τουλάχιστον 75% |
| Με σωλήνα και μία μάσκα | Περίπου 25% |
| Με σωλήνα και δύο μάσκες | Περίπου 25% |
| Αεροδυναμική ικανότητα |  |
| Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) |
| Προς επιλογή |  |
| Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitors |  |
| Βραχίονας για στήριξη κάμερας Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |
| Τρίτος προβολέας με τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου |  |
| Πρότυπα ασφαλείας |  |
| Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 |  |
| CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |