ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Στήλη αναισθησιολόγου κατάλληλη για χρήση σε άσηπτο και σηπτικό χειρουργείο με δυνατότητα ανύψωσης αναισθησιολογικού μηχανήματος. Μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα για χειρουργείο (είναι γενικό , πρέπει να γίνεται αναφορά ότι θα αποτελέιται από ειδικά προφίλ αλουμινίου ανοδειωμένα για μέγιστες αντιμικροβιακές ιδιότητες και ανοξείδωτων στοιχείων και τα μεταλικά (από σίδερο) μελη θα είναι μόνον τα ρουλεμαν τα οποιά θα είναι γαλβανισμένα και μετα βαμένα ηλεκτροστατικά και να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Κατάλληλη για ανύψωση βάρους μέχρι 300 κιλά τουλάχιστον. |  |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1200 χιλ. περίπου | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Με δυνατότητα ανάρτησης ραφιού και βραχιόνων μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια.με δύο κάθετους παράλληλους σωληνωτά στοιχεία Φ38 για ικανότητα ανάρτηση πολλαπλών συσκευών και τραπεζίων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Βραχίονες |  |
|  | Οριζόντιοι βραχίονες συνολικού Μήκους 2200 χιλ. Σαν βραχίωνες ή αξονικά | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. | ΝΑΙ ηλεκτρική 600 χιλ. περίπου (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενη ανά 1° | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα ανύψωσης | 300 κιλών |
|  | Παροχές |  |
|  | Μέγιστη δυνατότητα λήψεων | 40 τεμάχια |
|  | Ρευματολήπτες | 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |
|  | Ισοδυναμικές γειώσεις | 12 |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Ν2Ο γαλλικού τύπου | 2 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Ενεργή απαγωγή αναισθητικών αερίων Λάθος στα σχέδια υπάρχει κέντρο Απαγωγής | 1 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων (κανάλι) Το διαθέτει μόνον η draeger | ΝΑΙ σε όλο το ύψος της κεφαλής. (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Να δύναται να ανυψώσει το αναισθησιολογικό μηχάνημα | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Φρένα |  |
|  | Με διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα με χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Εξαρτήματα |  |
|  | Στατό ορού με βραχίονα στήριξης | NAI (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση του CE |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση του CE |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση του CE |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας | ΝΑΙ (Να κατατεθεί) ?? |