ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ ΟΡΟΦΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα οροφής κατασκευασμένη από άριστα υλικά ειδική για χρήση σε χειρουργεία. Αποτελούμενη από τέσσερεις αναρτώμενες από την οροφή κονσόλες διαφόρων μήκων (3,5 μέτρα τουλάχιστον για να επιτευχθεί το σωστή γραμμική ροή αέρα) συνδεμένες μεταξύ τους σε ορθογώνιο σχηματισμό. Οι κονσόλες διαθέτουν ράγες για την μετακίνηση φορέων στήριξης διάφορου εξοπλισμού επί αυτών. |  |
|  | Χρήση σε χώρους που λειτουργούν κατά DIN 1946-4 περί εξαερισμού στα νοσοκομεία | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Συμβατό με συστήματα κάθετης νηματικής ροής | ΝΑΙ Να διευκολύνει την νηματική ροή. (Να περιγραφεί) |
|  | Μέγιστο φορτίο συστήματος | 300 κιλά |
|  | Μέγιστος αριθμός παροχών | >200 (Να περιγραφεί) |
|  | Θέση χειρουργού |  |
|  | Φορέας ο φορεας να είναι από ανοξείδωτα υλικά και αλουμίνο |  |
|  | Φορέας με δύο ράφια με συρτάρι | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Θέση Αναισθησιολόγου |  |
|  | Φορέας |  |
|  | Φορέας με θέσεις για αντλίες έγχυσης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Θέση Αναισθησιολόγου |  |
|  | Φορέας Μόνιτορ | ΝΑΙ Δύο μόνιτορ (Να περιγραφεί) |
|  | Παροχές – Κατανεμημένες περιμετρικά επί των κονσολών οροφής |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι και ηλεκτροστατικές γειώσεις | 40 (20 από Δίκτυο και 20 από UPS) |
|  | Ρευματολήπτης τριφασικού (υψηλής τάσης) δεν απαιτείται τα μηχανήματα είναι όλα μονοφασικά | 0 |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου | 6 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου | 6 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου | 6 |
|  | N2O γαλλικού τύπου | 4 |
|  | Air 8 bar γαλλικού τύπου | 4 |
|  | Απαγωγή αναισθητικού αερίου | 2 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 8 |
|  | Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση | Να είναι modular προφίλ ώστε να δέχεται και άλλα στοιχεία |
|  | Φωτισμό επί της κονσόλας |  |
|  | Φωτισμός Χώρου | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (8x 54W) (Να περιγραφεί) |
|  | Φωτισμός Νύχτας (!) λάθος δεν απαιτείται ... | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (4x 7W) (Να περιγραφεί) |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας | ΝΑΙ (Να κατατεθεί) |