ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας / Μονάδας αυξημένης φροντίδας

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα οροφής κατασκευασμένη από άριστα υλικά ειδική αλουμίνιο για χρήση σε μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Αποτελούμενη από αναρτώμενη από την οροφή οριζόντια κονσόλα διαφόρων μήκων (2,2 μέχρι 3,5 μέτρα περίπου ανάλογα τις χωροταξικές ανάγκες) και δύο καθέτως αναρτώμενες από αυτή κεφαλές με ενσωματωμένες λήψεις με τα κατάλληλα αέρια και ρευματολήπτες. Οι παροχές σύνδεσης αερίων και ρευμάτων των κεφαλών της υγρής και της ξηράς πλευράς είναι κρυφές χωρίς να κρέμονται τα καλώδια τροφοδοσίας. Οι κεφαλές κινούνται μέσω ραγών επί της κεντρικής οριζόντιας κονσόλας. |  |
|  | Υγρή πλευρά |  |
|  | Βραχίονας |  |
|  | Οριζόντιος βραχίονας τοποθετημένος επί της κονσόλας. Με δυνατότητα περιστροφής και εγκάρσιας κίνησης. Και ικανότητα φόρτισης 150 κιλών τουλάχιστον | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Πνευματικά ή ηλεκτρικά φρένα για την ακινητοποίηση της κεφαλής επί της κονσόλας και της περιστροφικής κίνησης της κεφαλής. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλη για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Οριζόντια τοποθετημένη. Και ικανότητα φόρτισης 150 κιλών τουλάχιστον | ΝΑΙ (μήκος 500 χιλ) |
|  | Με δύο τουλάχιστον σωλήνες Φ38 για στήριξη αντλιών έγχυσης και έναν σωλήνα Φ26 | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Παροχές |  |
|  | Ρευματολήπτες και ηλεκτροστατικές γειώσεις. | 8 (4 από Δίκτυο και 4 από UPS) |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου. | 1 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου. | 1 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου. | 1 |
|  | Δίκτυο (RJ45). | 2 |
|  | Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση. | 2 |
|  | Ξηρή πλευρά |  |
|  | Βραχίονας |  |
|  | Κάθετος βραχίονας στήριξης της κεφαλής. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Πνευματικά ή ηλεκτρικά φρένα για την ακινητοποίηση της κεφαλής επί της κονσόλας | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλη για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. | ΝΑΙ (ύψους 1100 χιλ) |
|  | Με δύο ράφια για τοποθέτηση εξοπλισμού. Το ένα ράφι να διαθέτει συρτάρι | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Παροχές |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι και ηλεκτροστατικές γειώσεις | 8 (4 από Δίκτυο και 4 από UPS) |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Οξυγόνο γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου | 3 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση | 2 |
|  | Φωτισμός / Παροχές επί της οριζόντιας κονσόλας |  |
|  | Ρευματολήπτες με καπάκι | 8 (4 από Δίκτυο και 4 από UPS) |
|  | Φωτισμός Εξεταστικός | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη επί της κονσόλας (2 x24W) αντικατάσταση από LED |
|  | Φωτισμός Χώρου | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (2x 54W) |
|  | Φωτισμός Νύχτας (Στην εντατική δεν χρειάζεται) | ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο. (1x 7W) |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας | Oxi |

Πρέπει να γίνει διαχωρισμός των αερίων μόνον στην wet side