ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Στήλη χειρουργού κατάλληλη για χρήση σε άσηπτο και σηπτικό χειρουργείο. Τηλεσκοπική στήλη απο ανοδειωμένα ειδικά προφίλ αλουμινιου. Να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα για χειρουργείο και να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Κατάλληλη για ανύψωση βάρους μέχρι 250 κιλά. |  |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Με δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών μεταβλητων ραφιών μπροστά από αυτήν και βραχιόνων μόνιτορ σε ειδικό προφίλ Φ38. | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Βραχίονες |  |
|  | Οριζόντιοι βραχίονες συνολικού Μήκους 2200 χιλ. (αξονικά ή συνολικό μήκος βραχίωνα ??) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. | ΝΑΙ 600 ηλεκτρική χιλ. περίπου (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενη ανά 1° | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα ανύψωσης | 250 κιλών |
|  | Παροχές |  |
|  | Μέγιστη δυνατότητα λήψεων | 60 τεμάχια |
|  | Ρευματολήπτες | 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |
|  | Αέρας 3,5 bar γαλλικού τύπου | 2 |
|  | Αέρας 8 bar γαλλικού τύπου | 2 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου | 2 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Ράφι |  |
|  | Ράφι με ενσωματωμένο συρτάρι γωνιώδη προστατευτικά και ράγες. Με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. | NAI (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Φρένα |  |
|  | Με διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα με φωτεινή ένδειξη λειτουργιάς χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | Πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας | ΝΑΙ (Να κατατεθεί) |