ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΛΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Στήλη χειρουργού κατάλληλη για χρήση σε λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Kατασκευής εξολοκλήρου απο προφίλ αλουμινιου και ανοδειωμένο το οποίο παρουσίαζει αντιμικροβιακές ιδιότητες καλίτερες από την ηλεκτοστατική βαφή ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα για χειρουργείο και να εκτελεί περιστροφική κίνηση μέσο δύο οριζόντιων βραχιόνων. Οι αρθρώσεις θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης μικροβίων. Κατάλληλη για ανύψωση βάρους μέχρι 300 κιλά. |  |
|  | Κεφαλή |  |
|  | Κεφαλή ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1200 χιλ. περίπου | ΝΑΙ |
|  | Με δυνατότητα ανάρτησης ραφιού μεταβαλόμενου ύψους μπροστά από αυτήν και βραχιόνων μόνιτορ. Με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους εύκολα και γρήγορα. | ΝΑΙ |
|  | Βραχίονες |  |
|  | Οριζόντιος βραχίονας | Μήκος 2200 χιλ περίπου |
|  | Κάθετη ηλεκτρική κίνηση καθ’ ύψος για την αποφυγή τραβήγματος καλωδίων. Οι συσκευές να κινούνται παράλληλα με τις παροχές ρεύματος/αερίων της κεφαλής ώστε να μην αποσυνδέονται. | ΝΑΙ ηλεκτρική 600 χιλ. περίπου (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Περιστροφική κίνηση 330° ρυθμιζόμενη σταδιακά 1o όχι μονάχα ανά 15 | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Δυνατότητα ανύψωσης | 450 κιλών (είναι παραπολυ λιγα τα 150 Kg … |
|  | Παροχές |  |
|  | Μέγιστη δυνατότητα λήψεων | 60 τεμάχια |
|  | Ρευματολήπτες όχι καπάκι !! | 12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS) |
|  | CO2 γαλλικού τύπου (Δεν υπάρχει στην μελέτη αντίστοιχο δίκτυο) | 2 |
|  | Κενό γαλλικού τύπου Ο2 και κενό από δυο τεμάχια | 2 |
|  | Υποδοχή BNC για High definition σήμα | 4 |
|  | Δίκτυο (RJ45) | 4 |
|  | Σύστημα διαχείρισης καλωδίων | ΝΑΙ σε όλο το ύψος της κεφαλής. (Να περιγραφεί αναλυτικά) DRAEGER Φωτογραφικό !! |
|  | Ράφι |  |
|  | Ράφι με ενσωματωμένο συρτάρι γωνιώδη προστατευτικά και ράγες. Με ενσωματωμένο χειριστήρια φρένων. | NAI – 5 ράφια το ένα με συρτάρι και χειριστήριο (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Φρένα |  |
|  | Με διπλά ηλεκτροπνευματικά φρένα χειριζόμενα από διακόπτες για εύκολη μετακίνηση της στήλης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | ISO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των χειρουργικών στηλών) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |
|  | CE mark !!!! ενσωματώνει όλες τις απαιτήσεις των προτύπων συμμόρφωσης και δεν χρειάζεται λεπτομερής αναφορά ... |  |