ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1. Στην ενότητα «Κινήσεις χειρουργικής τράπεζας» ζητείται: «Οριζόντια ολίσθηση 450 χιλιοστά (περίπου – και πάντα μεγαλύτερο από το μέγεθος της κολόνας».

Ο αντικειμενικός σκοπός της οριζόντιας ολίσθησης είναι να αποφευχθεί το “τυφλό σημείο” της χειρουργικής επιφάνειας που βρίσκεται πάνω από την κολόνα κατά την ακτινοσκόπηση με C-ARM. Επομένως το εύρος της οριζόντιας ολίσθησης δεν πρέπει να αξιολογείται σαν απόλυτο μέγεθος, αλλά πάντα σε συνάρτηση με την διαμήκη διάσταση της κολόνας.

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Εύρος της οριζόντιας ολίσθησης > από το μέγεθος της κολόνας»

2. Στην ενότητα «Συστήματα ασφαλείας» ζητείται:

«Απομόνωση κινήσεων κατά την μετακίνηση εκτός από trendelenburg. Να κλειδώνει  και να ακινητοποιείται  στη θέση της».

Η εν λόγω προδιαγραφή αφορά σε τροχήλατες τράπεζες που διαθέτουν συστήματα ασφαλείας κατά την μετακίνηση τους με τον ασθενή. Σε τράπεζες με αποσπώμενες επιφάνειες, η μετακίνηση της χειρουργικής επιφάνειας με τον ασθενή, γίνεται με το ειδικό τροχήλατο μεταφοράς και οι κινήσεις της επιφάνειας, ούτω ή άλλως, είναι απομονωμένες. Η αιτούμενη κίνηση  trendelenburg  επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού τροχήλατου – μεταφορέα το οποίο και ζητείται από τις προδιαγραφές.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απαλείψετε την οικεία προδιαγραφή.