# ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

1. Στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών» ζητείται βάθος ομοιόμορφου φωτισμού 130 εκατοστά (περίπου).

Θεωρούμε ότι το αιτούμενο εύρος  των 130 εκατοστών είναι ιδιαίτερα μεγάλο και περιορίζει την ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία.

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού 100 εκατοστά (περίπου)».

2. Στην ενότητα «Σκιαλυτική ικανότητα (κύριος προβολέας)» ζητείται:

«Με σωλήνα και δύο μάσκες να είναι τουλάχιστον 50%».

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την εν λόγω προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Με σωλήνα και δύο μάσκες να είναι 47% περίπου».

3. Θεωρούμε ότι πρέπει να ζητηθεί προεγακατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα (όπως εξάλλου ζητείται και στους υπόλοιπους προβολείς), αφενός μεν διότι η κάμερα, ως βασικά  κάμερα χειρουργικού πεδίου, είναι  λειτουργικότερη όταν είναι ενσωματωμένη στον προβολέα παρά όταν είναι τοποθετημένη σε χωριστό βραχίονα  και αφετέρου δε, αποφεύγεται η συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία προβολέων χαμηλών προδιαγραφών που δεν έχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης κάμερας στο φωτιστικό σώμα του προβολέα.