Απο: Kyriakos Miteloudis <medicalequipment.thes.dpt@arthrosis.gr>
Προς: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Στάλθηκε: 1:56 μ.μ. Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
Θέμα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ID 523087

Αξιότιμοι κύριοι .

Με την παρούσα και σε συνέχεια των αναρτημένων προδιαγραφών στο διαδίκτυο προς διαβούλευση με ID:523087, για την προμήθεια "Σύστημα μεταφοράς ασθενών", σας πληροφορούμε ότι αναφερόμενοι στις αναρτώμενες προδιαγραφές, θα θέλαμε να κάνουμε τις ακόλουθες σημειώσεις επί του τεχνικού μέρους των προδιαγραφών ως ακολούθως :

Στην παράγραφο "Λειτουργία - κινήσεις " , στο πρώτο (1) ζητούμενο μέρος αναφέρετε : "Οι κινήσεις να εκτελούνται μέσω εύχρηστων χειριστηρίων τα οποία θα βρίσκονται και από τις δύο πλευρές του συστήματος μεταφοράς ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός του και από τις δύο πλευρές (σηπτική και άσηπτη ζώνη)", το οποίο με τον τρόπο που ζητείτε αφ ενός μεν αναφέρεται σε έναν και συγκεκριμένο τρόπο χρήσης για τη λειτουργία του ζητώντας και από τις δύο πλευρές του συστήματος χειριστήρια , αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο της αγοράς , και δεν αφήνει τα υπόλοιπα συστήματα του ανταγωνισμού να λάβουν μέρος , και αφ ετέρου αποκλείει το Νοσοκομείο από την λήψη προσφορών με νεότερα και πιο σύγχρονα μοντέλα όπως αυτά που διαθέτουν και ασύρματο χειριστήριο λειτουργιών , για τη χρήση του συστήματος από οποιοδήποτε σημείο (σηπτικής ή άσηπτης ζώνης) .Επιπλέον πιθανή χρήση ασύρματου πληκτρολογίου να θεωρηθεί πλεονέκτημα .

Ως εκ τούτου, και για τους παραπάνω λόγους , σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παράγραφος ένα (1) στην ενότητα "λειτουργία – κινήσεις" και η τελική της μορφή γίνει ως εξής :

" Οι κινήσεις να εκτελούνται είτε μέσω εύχρηστων χειριστηρίων , είτε και μέσω ασυρμάτων χειριστηρίων ,ώστε να εξασφαλίζεται ο χειρισμός του συστήματος και από τις δύο πλευρές (σηπτική και άσηπτη ζώνη) " .

Στην παράγραφο "επιπλέον στοιχεία " , στο δεύτερο (2) ζητούμενο μέρος αναφέρετε : " Οι μηχανισμοί να είναι επικαλυμμένοι με ανοξείδωτες επιφάνειες σατινέ AISI 304 καθώς και τα αρχιτεκτονικά φινιρίσματα στο άνοιγμα το οποίο θα υποδεχθεί το σύστημα μεταφοράς ασθενών.", το οποίο με τον τρόπο που ζητείτε αφ ενός μεν αναφέρεται σε έναν και συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής ( ανοξείδωτες επιφάνειες σατινέ AISI 304) , αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο της αγοράς , και δεν αφήνει τα υπόλοιπα συστήματα του ανταγωνισμού να λάβουν μέρος , και αφ ετέρου αποκλείει το Νοσοκομείο από την λήψη προσφορών με νεότερα και πιο σύγχρονα μοντέλα τα οποία και αυτά διαθέτουν ανοξείδωτες επιφάνειες διαφορετικά επικαλλυμένες ή φινιρισμένες .

Ως εκ τούτου, και για τους παραπάνω λόγους , σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παράγραφος δύο (2) στην ενότητα "επιπλέον στοιχεία " και η τελική της μορφή γίνει ως εξής :

" Οι μηχανισμοί να είναι επικαλυμμένοι με ανοξείδωτες επιφάνειες –να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση- , καθώς και τα αρχιτεκτονικά φινιρίσματα στο άνοιγμα το οποίο θα υποδεχθεί το σύστημα μεταφοράς ασθενών. " .

Στην παράγραφο "επιπλέον στοιχεία " , στο τέταρτο (4) ζητούμενο μέρος αναφέρετε : " Να έχει διαστάσεις 2400 Χ 2400 mm περίπου και να λειτουργεί με ρεύμα 220V / 50 Hz . ", το οποίο με τον τρόπο που ζητείτε αφ ενός μεν αναφέρεται σε εξωτερικές διαστάσεις και σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο της αγοράς ,δεν προσαρμόζεται πλήρως σε ύψος ορόφου 3,00 μέτρα , και δεν αφήνει τα υπόλοιπα συστήματα του ανταγωνισμού να λάβουν μέρος , και αφ ετέρου δεν αναφέρονται πουθενά οι εσωτερικές και ωφέλιμες διαστάσεις , μιάς και αυτές είναι οι οποίες ενδιαφέρουν περισσότερο για την λειτουργία του συστήματος . Ετσι , αποκλείει το Νοσοκομείο από την λήψη προσφορών με νεότερα και πιο σύγχρονα μοντέλα της αγοράς .

Ως εκ τούτου, και για τους παραπάνω λόγους , σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παράγραφος τέσσερα (4) στην ενότητα "επιπλέον στοιχεία " και η τελική της μορφή γίνει ως εξής :

" Να έχει εξωτερικές διαστάσεις : Υψος 3000 Χ πλάτος 2400 mm τουλάχιστον , εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις θερμαινόμενης πλάκας 1800 Χ 1100 mm τουλάχιστον , και να λειτουργεί με ρεύμα 220V / 50 Hz . " .

Με εκτίμηση,

Kyriakos Miteloudis

Electronic Engineer

North Greece

Medical Equipment Dpt

Tel: 0030 2310 916711

Mob: 0030 6942 444208

Fax : 0030 2310 913071

E-mail: medicalequipment.thes.dpt@arthrosis.gr

Web site: www.arthrosis.gr