ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΥ Α

| Σ.Β. (%) |  |  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ |  |  |
| % | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |  |  |
| 3 | Χρόνος αυτονομίας | ≥ 1hr | ≥ 1hr σε συνθήκες τυπικής λειτουργίας |
| Σχόλιο: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργική αυτονομία ενός μηχανήματος εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες λειτουργίας του, προτείνουμε την αναφορά του χρόνου αυτονομίας σε συνθήκες τυπικής λειτουργίας. |  |  |  |
| % | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ |  |  |
| 5 | Τρόπος λειτουργίας | Ηλεκτρονικό σύστημα εξαέρωσης πτητικού αναισθητικού και να αναφερθεί η ακρίβεια χορήγησης πτητικού | Ηλεκτρονικό ή πνευματικό σύστημα εξαέρωσης πτητικού αναισθητικού και να αναφερθεί η ακρίβεια χορήγησης πτητικού |
| Σχόλιο: Προτείνουμε την ανωτέρω διατύπωση με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας. |  |  |  |
|  | Οπτικοακουστική προειδοποίηση χαμηλής στάθμης πτητικού | Ναι | Οπτική ή/και ακουστική προειδοποίηση χαμηλής στάθμης πτητικού |
| Σχόλιο: Προτείνουμε την ανωτέρω διατύπωση με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας. |  |  |  |
| % | ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |
|  | Έλεγχος εξαερωτών | Ναι με αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία να περιγραφεί | Να περιγραφεί η διαδικασία |
| % | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |  |
| 1 | PEEP | 0-35 cmH2O | 4-35 cmH2O |
| Σχόλιο: Προτείνουμε την ανωτέρω διατύπωση με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας. |  |  |  |
| % | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
|  | Ελληνικό μενού λειτουργίας | Ναι | Ναι προαιρετικά |
|  | MONITOR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ |  |  |
| % | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ |  |  |
| 4 | Κυματομορφές | Πίεση, ροή, όγκος, CO2 σε σχέση με το χρόνο | Πίεση, ροή ή/και όγκος, CO2 σε σχέση με το χρόνο |
| Σχόλιο: Προτείνουμε την ανωτέρω διατύπωση ώστε η δυνατότητα απεικόνισης και παρακολούθησης της κυματομορφής του όγκου σε σχέση με το χρόνο να μην είναι δεσμευτική, με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας. |  |  |  |