ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Σύστημα μακράς καρδιοπνευμονικής υποστήριξης σύγχρονης τεχνολογίας για να καλύψει τις ανάγκες της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση ασθενών με Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας(ARDS), με Σύνδρομο σηπτικής καταπληξίας, πολυοργανική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, κα. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτη μεταλλική βάση στήριξης του συστήματος και όλου του παρελκόμενου υλικού για αυτόνομη μεταφορά |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | 1998 |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Βάρος: 15kg, Διαστάσεις: 180x380x240mm |
| - Τάση δικτύου | 100/115/230/240 VAC 50/60 Hz/ 220VA |
| - Ηλεκτρική κλάση | RATED INPUT VOLTAGE: 100/115/230/240 VAC RATED FREQUENCY: 50/60 Hz RATED INPUT POWER: I GEGREES OF PROTECTION: IP64 APPLIED PART TYPE: B |
| - Πρότυπα ασφάλειας | Class IIb |
| - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | IEC 60601-1/ A2:1995 |
| - Ενσωματωμένη μπαταρία | 90 (min) |
| - Πιστοποιημένη διάρκεια συνεχούς χρήσης | 336 με Bioline |
| - Τρόποι λειτουργίας (modes) | Αυτόματος – Ρυθμιζόμενος - Χειροκίνητα |
| - Μείκτης αερίων | ΝΑΙ |
| - Ακριβής μέτρησης της ροής του αίματος | Αισθητήρας Ροής Ακριβείας με υπερήχους |
| - Δυνατότητα λειτουργίας επείγουσας ανάγκης | Με χειροστρόφαλο σε πρόσθετη κεφαλή |
| - Κόστος σετ αναλωσίμου | 5.800,00 € |
| ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ |  |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Βάρος: 15kg, Διαστάσεις: 180x380x240mm |
| - Ρυθμός ροής αίματος | 0-9,9 l/min |
| - Στροφές | 0-5000 |
| - Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι Αλουμίνιο Πλαστικό |
| - Χρόνος αυτόνομης λειτουργίας | Χωρίς ρεύμα 90΄ |
| - Σύστημα ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας | Ηχητικό και οπτικό σήμα για ροή και φυσαλίδες |
| - Πίνακας ενδείξεων και ρυθμίσεων | Οθόνη ψηφιακή 4 ψηφίων για ροή και ταχύτητα |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ |  |
| - Δυνατότητα διατήρησης της θερμοκρασίας του ασθενή | Αυτόματος προγραμματισμός |
| - Δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας με αντίστοιχους συναγερμούς | Παρακολουθεί τη στάθμη νερού, την προγραμματισμένη και τρέχουσα θερμοκρασία νερού στο κύκλωμα, την τροφοδοσία ρεύματος και τις λοιπές λειτουργίες. Δημιουργεί συναγερμούς σε περίπτωση κακής λειτουργίας ηχητικά και οπτικά |
| - Σύστημα σωληνώσεων | Ναι για την σύνδεση στο κύκλωμα |