ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Εξωτερικός βηματοδότης δυο εστιών που να χρησιμοποιούν δυο ηλεκτρόδια βηματοδότησης σύγχρονης τεχνολογίας. Να συνοδεύεται από ένα βαλιτσάκι μεταφοράς και με τα παρελκόμενα καλώδια βηματοδότησης. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | 2007 |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Διαστάσεις: 155 x 96 x 37 mm, Βάρος: 365 g |
| - Πρότυπα ασφάλειας | 93/42/EEC |
| - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Εκπομπές RF, CISPR 11 , IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-3 |
| - Ενσωματωμένη μπαταρία | Τύπος μπαταρίας: 1350 mAh (τύπος: μπαταρία CR2/3AH 1350 mAh Icon=1500 mA/VARTA) Δυνατότητα αλλαγής με το βηματοδότη σε λειτουργία: Ναι Διάρκεια 1 έτος. |
| - Αυτονομία μπαταρίας | > 150 h, Τύπος μπαταρίας: 2 x AA, 2600 mAh |
| - Δυνατότητα ρύθμισης βηματοδοτικού ρυθμού | ΝΑΙ 30 – 250 ppm |
| - Δυνατότητα λειτουργίας γρήγορης κολπικής διέγερσης | ΝΑΙ , 40 – 1000 ppm, προρυθμισμένο στους 400 ppm. Ριπή ή μόνιμη εξομοίωση. Backup (VVI) βηματοδότηση στην κοιλία. Αυτόματη μείωση ρυθμού για αναγνώριση αυτόχθονος καρδιακού ρυθμού. |
| - Δυνατότητα ρύθμισης παλμών εξόδου για τον κόλπο | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των mA |
| - Δυνατότητα ρύθμισης παλμών εξόδου για την κοιλία | ΝΑΙ 0.1 – 20 V. |
| - Τρόποι βηματοδότησης (modes λειτουργίας) | A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT, DDD, DDI, DVI, DAI, D00, DDT, VDD, VAT, High Rate, Emergency,και 0D0 |
| - Διάρκεια ερεθίσματος για τον κόλπο (pulse width) | 0.7 msec Υψηλή Συχνότητα: 1.0msec |
| - Διάρκεια ερεθίσματος για την κοιλία (pulse width) | 0.5 msec Υψηλή Συχνότητα: 1.0msec |
| - Ρύθμιση ευαισθησίας στον κόλπο | ΝΑΙ 0.1 – 20 mV, Από 0.1 – 1.0 ανά 0.1 Από 1.0 – 5.0 ανά 0.2 Από 5.0 – 10.0 ανά 0.5 Από 10.0 – 20.0 ανά 1.0 |
| - Ρύθμιση ευαισθησίας στην Κοιλία | ΝΑΙ 1.0 – 20 mV, Από 1.0 – 5.0 ανά 0.2 Από 5.0 – 10.0 ανά 0.5 Από 10.0 – 20.0 ανά 1.0 |
| - Ρύθμιση ανερέθιστης περιόδου ξεχωριστά για τον κόλπο και την κοιλία | ΝΑΙ. 400 – 200 ms για AXX βηματοδότηση, 250 – 200 ms για VXX βηματοδότηση, 225 – 175 ms για κολποκοιλιακή βηματοδότηση. PVARP: 100 – 500 ms, αυτόματα ρυθμιζόμενη (σε εξάρτηση με το ρυθμό) ή χειροκίνητα. TARP: 130 – 310 ms Αυτόματα: καρδιακός ρυθμός + 60 ppm (ελάχιστο 130 ppm) Χειροκίνητα: AV delay + PVARP |
| - Κουμπιά χειρισμού | Πλήκτρο + και – στο πλαϊνό μέρος της συσκευής. Ρύθμιση τιμών και παραμέτρων. Πλήκτρο επείγουσας ανάγκης (emergency) Πλήκτρο Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα. |
| - Ενδεικτικές λυχνίες LED | ΝΑΙ. LED sens, LED Stim (Πράσινο για ανίχνευση Κίτρινο για διέγερση) LED μπαταρίας (Κίτρινο ) LED σφάλματος (Κόκκινο) Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας (Πράσινο). |
| - Φωτιζόμενη οθόνη | Οθόνη αφής (touchscreen) |
| - Λειτουργία αυτοελέγχου | Μετά την έναρξη και κατά τη λειτουργία, διεξάγονται οι παρακάτω αυτοδιαγνωστικές λειτουργίες: Έλεγχος εσωτερικής RAM Έλεγχος εσωτερικών επιτηρητών Έλεγχος κώδικα προγράμματος για σφάλματα μικροελεγκτή (CRC) Έλεγχος καναλιών διέγερσης |
| - Κλείδωμα πλήκτρων | ΝΑΙ. Και κλείδωμα οθόνης αφής. |
| - Σύνδεση ηλεκτροδίων με τον ασθενή | Σφιγκτήρες με αρπάγη και προστασία από υπερσύσφιξη (ευρεσιτεχνία) με αποτελεσματική διάμετρο από 0,9 έως 2,1 mm. |
| - Μέθοδος καθαρισμού- απολύμανσης | ΝΑΙ Εύκολος καθαρισμός επειδή δεν υπάρχουν περιστροφικοί ρυθμιστές Με υδατικό διάλυμα αλκοόλης (70% αιθανόλη/30% νερό) ή επαρκές καθαριστικό διάλυμα για ευαίσθητες ιατρικές συσκευές σύμφωνα με το MDD (π.χ. Bacillol 25). |