Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

bioiatriki2002@yahoo.com

Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2012/921

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012

Θέμα:  Σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος 5 της ΚΕΘ «Σύστημα ενδοβροχικού υπερήχου»

Αξιότιμοι κύριοι ,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το Νοσοκομείο σας, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, και πιο συγκεκριμένα για το είδος 5 της ΚΕΘ «Σύστημα ενδοβροχικού υπερήχου», σας παραθέτουμε τα σχόλια μας ως ακολούθως:

Εύκαμπτο Video-Βρογχοσκόπιο Υπερήχων με ενσωματωμένη ηχοβόλο κεφαλή

- Τεχνική προδιαγραφή 23

| - Οπτικό πεδίο εύρους | ≥ 100º κατάλληλο για εξετάσεις του ανωτέρω πεπτικού |
| --- | --- |

Το νέας τεχνολογίας υπέρηχο video βρογχοσκόπιο του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS, το οποίο προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας στον διαγωνισμό διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους 80ᴼ. Επιπλέον το ως άνω προσφερόμενο είδος αφορά εξετάσεις του βρογχικού δέντρου και όχι εξετάσεις του πεπτικού ως ζητείται. Ως εκ τούτου προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και της εταιρείας μας, προτείνουμε την τροποποιήσει της ανωτέρω προδιαγραφής, ως ακολούθως :

«Οπτικό πεδίο εύρους ≥ 80 κατάλληλο για εξετάσεις  του βρογχικού δένδρου »

- Τεχνική προδιαγραφή 41

41. Σε περίπτωση μη συμβατότητας θα πρέπει ο προμηθευτής να προσφέρει ολοκληρωμένο σύστημα προς επιλογή: α. Ψηφιακό Video – Επεξεργαστή β. Πηγή ψυχρού φωτισμού Xenon. γ. Video – Εκτυπωτή. δ. Μόνιτορ TFT.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι ενδοσκοπίων διαθέτουν πηγές Ψυχρού φωτισμού λυχνίας Xenon με την ανώτερη δυνατή ισχύ των 300watt, προσφέροντας καθαρή και μεγάλης φωτιστικής ικανότητας εικόνα προσδίδοντας αποτελεσματικότερα και αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα σε όλα τα περιστατικά. Πλήν όμως υπάρχουν στην αγορά κατασκευαστικοί οίκοι οι οποίοι  διαθέτουν και πηγές φωτισμού με λυχνίες Xenon πολύ χαμηλότερης ισχύος και απόδοσης, οι οποίες δεν παρέχουν επαρκή φωτισμό, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της εικόνας στο σύνολό της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και για την διασφάλιση των βέλτιστων αποτελεσμάτων στην απεικόνιση της εξέτασης προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως

Σε περίπτωση μη συμβατότητας θα πρέπει ο προμηθευτής να προσφέρει ολοκληρωμένο σύστημα προς επιλογή :

- Α .Ψηφιακό Video –Επεξεργαστή

- Β.Πηγή ψυχρού φωτισμού Xenon 300 WATT

- Γ. Video- Εκτυπωτή

- Δ. Μόνιτορ TFT »

Μετά τιμής,

Γιώργος Ανέστης

Division Manager