ΠΡΟΣ

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών         « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ »

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Γραφείο Προμηθειών

26/07/2012

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών.»

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας  στις τεχνικές προδιαγραφές του φορητού monitor .

#### Παρατηρήσεις επί των τεχνικών Προδιαγραφών :

1. Στην προδιαγραφή 6 ζητείται:

| << Βάρος ≤4 kg >> |  |
| --- | --- |

Στη παραπάνω προδιαγραφή έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Η συγκεκριμένη απαίτηση περιορίζει την δυνατότητα να συμμετάσχουν εταιρείες όπως και η δική μας, οι οποίες διαθέτουν μόνιτορ αλλά το βάρος του είναι λίγο μεγαλύτερο από το ζητούμενο.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας διαθέτει μόνιτορ το οποίο έχει βάρος 4,2 kg με την μπαταρία, αλλά λόγω του περιορισμού τον οποίο βάζετε δεν μπορούμε να προσφέρουμε.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την αλλάγή της προδιαγραφής ως κάτωθι :

| << Βάρος ≤4,5 kg >> 2. Στην προδιαγραφή 10 ζητείται: |  |
| --- | --- |
| Να παρακολουθεί τα ακόλουθα φαινόμενα | - ΗΚΓ μέσω τριπολικού καλωδίου - Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο με χρόνο 50 – 40 sec - Οξυμετρία μέσω probe δαχτύλου - Αναίμακτης πίεσης - Θερμοκρασίας |

Στη παραπάνω προδιαγραφή έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Καταρχήν θεωρούμε ότι εκ παραδρομής έχει γραφτεί Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο με χρόνο 50 – 40 sec. Το πλέον σύνηθες και αυτό το οποίο διαθέτουν και οι περισσότεροι κατασκευαστές είναι από 10 – 40 se.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως κάτωθι :

| Να παρακολουθεί τα ακόλουθα φαινόμενα | - ΗΚΓ μέσω τριπολικού καλωδίου - Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο με χρόνο 10 – 40 sec - Οξυμετρία μέσω probe δαχτύλου - Αναίμακτης πίεσης - Θερμοκρασίας |
| --- | --- |

3. Στην προδιαγραφή 11 ζητείται:

| Μνήμη αποθήκευσης | Επεισοδίων – Συναγερμών -Αρρυθμιών όλων των τύπων για τις τελευταίες 100 ώρες παρακολούθησης |
| --- | --- |

Στη παραπάνω προδιαγραφή έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Οι περισσότεροι κατασκευαστές εάν όχι όλοι διαθέτουν μνήμη αποθήκευσης για τουλάχιστόν 96 ώρες (για μόνιτορ με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις). Επιπλέον μια διαφορά 4 ωρών από την ζητούμενη προδιαγραφή θεωρούμε ότι δεν επηρεάζει την κλινική ή διαγνωστική χρησιμότητα τους. Επιπλέον το μόνιτορ ζητείται για χρήση μεταφοράς και επομένως ένα τόσο μεγάλος χρόνος αποθήκευσης δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως κάτωθι :

| Μνήμη αποθήκευσης | Επεισοδίων – Συναγερμών -Αρρυθμιών όλων των τύπων για τις τελευταίες 96 ώρες παρακολούθησης τουλάχιστον. |
| --- | --- |

4. Στην προδιαγραφή 12 ζητείται:

| Αποθήκευση ΗΚΓ | ≥ 48 ωρών υπό μορφή πυκνογραφήματος (Gull disclosure) |
| --- | --- |

Στη παραπάνω προδιαγραφή έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Και για την συγκεκριμένη προδιαγραφή θεωρούμε ότι η αποθήκευση ΗΚΓ υπό μορφή πυκνογραφήματος και για 48 ώρες θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ. Επιπλέον όπως ζητείται και αναφέρουμε και στην προδιαγραφή 11 και είναι γνωστό το μόνιτορ διαθέτει πυκνογράφημα υπό μορφή trends για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους.

Η απαίτηση Full Disclosure για ≥ 48 και για ένα μόνιτορ μεταφοράς δεν θα αξιοποιηθεί ποτέ.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές για μόνιτορ μεταφοράς διαθέτουν Full Disclosure αλλά με πολύ χαμηλότερο χρόνο αποθήκευσης.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως κάτωθι :

| Αποθήκευση ΗΚΓ | Το μόνιτορ να διαθέτει αποθήκευση ΗΚΓ υπό μορφή πυκνογραφήματος (Full disclosure), να αναφερθεί ο χρόνος προς αξιολόγηση. |
| --- | --- |

5. Στην προδιαγραφή 13 ζητείται:

| Να εκτελεί trends 100 ωρών για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους Και για την συγκεκριμένη προδιαγραφή και τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε και για την προδιαγραφή 11 |  |
| --- | --- |

Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως κάτωθι :

Να εκτελεί trends 96 ωρών τουλάχιστον για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους

Ελπίζουμε οι παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών να γίνουν δεκτές από την υπηρεσία σας και παραμένουμε στην διαθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρινησή σας.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Κυρίτσης

Υπεύθυνος Πωλήσεων.