ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ  ΜΕΘ

| Σ.Β.1 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ |  |  |
|  | 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. |  |  |
|  | 2. Να είναι στιβαρής κατασκευής κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. |  |  |
|  | 3.Η σχεδίαση της να διευκολύνει τον καθαρισμό της για περιορισμό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. |  |  |
|  | 4. Να διευκολύνει την ρουτίνα νοσηλείας και τον ασθενή. |  |  |
|  | 5. Να κάνει ηλεκτρικά τις βασικές κινήσεις (ρύθμιση ύψους, Trendelenburg \ Anti-Trendelenburg, ρύθμιση πλάτης και μηρών). |  |  |
|  | 6. Να καλύπτει τα πρότυπα ασφαλείας 60 -601-2 52 |  |  |
|  | 7.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής και να συνοδεύεται απο στρώμα κατάλληλο αερόστρωμα.Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας του κρεβατιού και του στρώματος. |  |  |
| 30% | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| 8% | Επιφάνεια κατάκλισης | Επιφάνεια κατάκλισης διαστάσεων 200X 85 εκ. περίπου με ηλεκτρική* ρύθμιση για προέκταση. Επιθυμητά ακτινοδιαπερατή στο τμήμα πλάτης-λεκάνης με εύκολη πρόσβαση για ακτινογραφία θώρακος αλλά και την χρήση σύγχρονων ακτινοσκοπικών μηχανημάτων. 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από προσθαφαιρούμενο ανθεκτικό υλικό για όλα τα τμήματα της επιφάνειας για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. * Η βασική απαίτηση της ανωτέρω προδιαγραφής όπως και σε προδιαγραφές ομοίων κλινών και παραδοθέντων σε Ελληνικά Νοσοκομεία, οφείλει να είναι αποκλειστικά η δυνατότητα επέκτασης της επιφάνειας κατάκλισης για την εξασφάλιση της άνετης και ορθής νοσηλείας ασθενών μεγαλύτερου αναστήματος και όχι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό. Η επέκταση της επιφάνειας κατάκλισης της κλίνης Νοσηλείας διαφοροποιείται ανά κατασκευαστή σε ενσωματωμένη ή προσθαφαιρούμενη, ηλεκτρικά ή χειροκίνητα ρυθμιζόμενη, χωρίς ουδόλως όμως να επηρεάζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την άνετη και ασφαλή νοσηλεία των ασθενών με μεγαλύτερο ύψος. |  |
| 2% | Μετώπες κεφαλής ποδιών | Από πλαστικό υλικό, προσθαφαιρούμενες για εύκολη πρόσβαση.Να αναφερθεί το ύψος τους (περίπου 35 εκ) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του ασθενή από πτώση |  |
| 3% | Υποδοχή για κλινοσκεπάσματα | επιθυμητό να διαθέτει ενσωματωμένη επιφάνεια για την εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων κατά την αλλαγή τους, προς διευκόλυνση του νοσηλευτικού προσωπικού. |  |
| 3% | Τμήμα πλάτης | Να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. Να αναφερθεί το συνολικό μήκος ανοίγματος. |  |
| 2% | Στιβαρής κατασκευής ασφαλές φορτίο λειτουργίας ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ≥ 250 Kgr ΝΑΙ, αναφερθεί η χρονική διάρκεια πλήρους φόρτισης, οι κινήσεις που επιτυγχάνονται με την μπαταρία καθώς κι η αυτονομία χρόνου που προσφέρεται. |  |
| 5% | Σχεδίαση-καθαρισμός | Η σχεδίασή του να διευκολύνει τον καθαρισμό για τον περιορισμό των λοιμόξεων.Να περιγραφτεί. |  |
| 2% | Πλαϊνά κιγκλιδώματα | Ζεύγος αναδιπλούμενων πλαινών κι από τις 2 πλευρές της κλίνης με ενσωματωμένα χειριστήρια ασθενή/νοσηλευτή.Να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας από ατυχής κινήσεις. |  |
| 2% | Τροχοί | Μεταλλικοί 150 χιλ περίπου, με κεντρικό κλείδωμα από 2 σημεία. Κατά προτίμηση να υπάρχει δυνατότητα 5ου τροχού για διευκόλυνση κατά τις μετακινήσεις (προς επιλογή). |  |
| 3% | Ζυγός | ΝΑΙ, με δυνατότητα μέτρησης σε ολες τις θέσεις.Να προσφέρει διάγραμμα αποθηκευμένων μετρήσεων ανα εβδομάδα/μήνα. |  |
| 25% | ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ |  |  |
| 5% | 1.Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του ασθενή. | Από 45-80 cm περίπου. |  |
|  | 2.Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος πλάτης | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία για αξιολόγηση. |  |
|  | 3.Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος μηρών | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία για αξιολόγηση |  |
|  | 4. Ηλεκτρική ρύθμιση Trendelenburg \ Anti-Trendelenburg | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία για αξιολόγηση. |  |
|  | 5.Καρδιολογική καρέκλα | ΝΑΙ , να αναφερθεί να γίνει πλήρης α άγκιστρα στήριξης καις επιλογήμεναΙΝ.: 6977574793ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 περιγραφή να κατατεθούν τα σχετικά εντυπα του οίκου κατασκευής . |  |
|  | 6. CPR | Ηλεκτρικά και μηχανικά με ειδική εμφανή λαβή στο τμήμα της πλάτης ή στο κέντρο του κρεβατιού. |  |
| 10% | Πλάγια Κλίση | ΝΑΙ : τουλάχιστον 30 μοιρών να μπορεί να επιτυγχάνεται με το κρεβάτι ή το στρώμα.Να υπάρχει πρόγραμμα που να εξασφαλίζει την συνεχή κίνηση του ασθενή .Να περιγραφεί και να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια του οίκου που θα αποδεικνύονται τα αναφερόμενα. Δεδομένου ότι δυνατότητα της εν λόγω κλίσης αυξάνει σημαντικά το κόστος αγοράς της παρότι δεν έχει καμία ουσιώδη εφαρμογή στις υπό προμήθεια κλίνες, καθώς η αποφυγή των κατακλίσεων (στο βαθμό που απαιτείται σε μια κλίνη νοσηλείας) εξασφαλίζεται άριστα από το προδιαγραφόμενο στρώμα, προτείνουμε την απαλοιφή της εν λόγω προδιαγραφής. |  |
| 10% | Δυνατότητα για Αυτόματες κινήσεις | ΝΑΙ , να αναφερθούν οι δυνατότητες που απαιτούν λιγότερες κινήσεις από το νοσηλευτικό προσωπικό, εις όφελος και του ασθενή. |  |
| 10% | ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ |  |  |
| 5% | Κεντρικό χειριστήριο | Να ρυθμίζονται όλες οι κινήσεις και να έχει επιλογή κλειδώματος χειρισμού κινήσεων από άλλα χειριστήρια. Για άμεση πρόσβαση να έχει με το πάτημα ενός πλήκτρου την δυνατότητα επίτευξης κινήσεων όπως CPR, καρδιολογικής θέσης να αναφερθούν περαιτέρω επιλογές. Να υπάρχει δικλείδα ασφαλείας που να προστατεύει από ατυχείς χειρισμούς και να περιγραφεί. |  |
| 5% | Ποδοδιακόπτες (προαιρετικά) | Για χειρισμό υπό άσηπτες συνθήκες (π.χ. εξέταση από ιατρό κτλ έχοντας "ελεύθερα" τα χέρια).να αναφερθούν οι κινήσεις που πραγματοποιούν |  |
| 5% | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |
| 2% | Στατώ ορού και 4 θέσεις για στήριξη διαφόρων παρελκομένων (ουροκαθετήρα κλπ) | Στη βασική σύνθεση τα άγκιστρα στήριξης και τα στατώ |  |
| 3% | Αερόστρωμα | Να λαμβάνει τις θέσεις της κλίνης, με αδιάβροχο και αντιβακτηριακό, αεροδιαπερατό κάλυμα, εξασφαλίζοντας τις χαμηλότερες ως μηδαμινές πιέσεις στον ασθενή για αποφυγή και θεραπεία κατακλίσεων και να μην χρειαζεται επιπλέον στρώμα. Όταν η πλάγια κλίση πραγματοποιείται από το στρώμα, να κατατεθεί βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητά της.Να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό του και της επιφάνειας κατάκλισης.Να περιγραφτεί. |  |
|  | Έλξη ανέγερσης ασθενή | Να προσφερθεί προς επιλογή |  |
|  | Επίδειξη λειτουργίας | Επίδειξη δείγματος πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή |  |