From: stergios zografos 
Sent: Thursday, August 02, 2012 6:22 PM
To: 'bioiatriki2002@yahoo.com'
Subject: Serinth υποβολή φόρμας δημόσιας διαβούλευσης για σύστημα εργοσπιρομετρίας

Αξιότιμε κύριε Γκέργκη,

Συγνώμη αρχικά για την καθυστερημένη υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας αλλά αρκετά από τα στοιχεία δεν βρίσκονται στα επίσημα φυλλάδια των κατασκευαστών και έπρεπε να μιλήσουμε επανειλημμένα μαζί τους για να τα συγκεντρώσουμε.

Με γκρί φοντο έχω σημειώσει τα σημεία που δεν καλύπτουμε. Υπάρχει ένα κενό σχετικά με την “Aπόκριση ψηφιακού μετατροπέα”, του ηλεκτροκαρδιογράφου. Αναμένω επιβεβαίωση από την κατασκευάστρια. Το πιο πιθανό πάντως είναι να το καλύπτουμε.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές σημειώσεις/παρατηρήσεις για το σύστημα που προσφέρουμε και σε σχέση με ανταγωνιστικά συστήματα.

Όσον αφορά το εργοποδήλατο. Το εργοποδήλατο που έχουμε ενσωματώσει στην φόρμα είναι ηλεκτρομαγνητικό και πιθανό και άλλοι προμηθευτές θα προτείνουν κάτι ανάλογο.

Εναλλακτικά θα σας πρότεινα ένα μηχανικό εργοποδήλατο, του οποίου το σύστημα ελέγχου του φορτίου γίνεται με ιμάντα. Το ποδήλατο αυτό ελέγχεται πλήρως από το εργοσπιρόμετρο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τα βασικά πλεονεκτήματα έναντι του ηλεκτρομαγνητικού είναι ότι βαθμονομείται εύκολα από τον ίδιο τον χειριστή, στατικά, με την χρήση πρότυπου βάρους ενώ δεν απαιτεί δυναμική βαθμονόμηση με εξωτερικό μηχάνημα. Επίσης λόγω του ότι είναι μηχανικό το κόστος επισκευής του συστήματος ελέγχου φορτίου (ιμάντας) είναι πολύ χαμηλό, της τάξης των 100 ευρώ το πολύ.

Όσον αφορά τον τάπητα θα πρότεινα να ενσωματωθεί και η αντίστροφη κίνηση ιμάντα, λειτουργία κατωφέρειας.

Όσον αφορά το σύστημα εργοσπιρομετρίας μια και θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο, καλό θα ήταν να διαθέτει την δυνατότητα στο μέλλον να αναβαθμιστεί και με μονάδες (Modules) πνευμονολογικές όπως διάχυση, ή πνευμονικούς όγκους ή ακόμα και σύστημα πληθυσμογραφίας (body box). Αυτό θα είχε σαν συνέπεια ένα υψηλότερο αρχικό κόστος της τάξης των 2000 ευρώ για το δικό μας σύστημα (θεωρώ το ίδιο σε γενικές γραμμές θα ισχύει και για τα ανταγωνιστικά) αλλά θα οι δυνατότητες θα είναι πολύ περισσότερες. Σε αυτή την περίπτωση η εργοσπιρομετρία θα ήταν ένα από τα modules της modular πλατφόρμας πνευμονολογικής και καρδιοαναπνευστικής αξιολόγησης η οποία θα μπορούσε να δεχθεί στο μέλλον και τις υπόλοιπες μονάδες.

Τέλος θα ήθελα να μείνω στο θέμα του αισθητήρα οξυγόνου. Ο αισθητήρας οξυγόνου της Cosmed είναι παραμαγνητικός και όχι χημικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναλώνεται, είναι κομμάτι του μηχανήματος όπως και ο αισθητήρας υπερύθρων για το CO2 που χρησιμοποιεί η Cosmed αλλά και οι άλλες εταιρείες. Τα οφέλη από την χρήση μη αναλώσιμου αισθητήρα είναι αρχικά οικονομικά μια και δεν υπάρχει ετήσιο κόστος αλλαγής (σε μερικές εταιρείες απαιτείται αλλαγή συχνότερα από μία φορά ανά έτος), αλλά και η αυξημένη σταθερότητα και αξιοπιστία.

Μη διστάσετε να με καλέσετε για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα παρακάτω τηλέφωνα καθώς και στο κινητό μου 6974818203.

Με εκτίμηση

Στέργιος Ζωγράφος

Serinth Ltd

90 Ag. Nikolaou Str. & Ioanni Merla

135 61 Ag. Anargyri

Athens

Greece

Tel: +30 210 269 3888

+30 210 983 0971

Fax: +30 210 2610728

E-mail: szografos@serinth.gr

Web: www.serinth.gr