ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

«ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 5/12/2014

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λαρυγγοσκοπίου με Λάμα Νο3 και Λάμα Νο4

Κύριοι,

Σε συνέχεια του αιτήματός σας για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια λαρυγγοσκοπίου με Λάμα Νο3 και Λάμα Νο4    και στα πλαίσια  ανάπτυξης ευρύτερου ανταγωνισμού, η  εταιρία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει τις εξής προτάσεις προς δικής σας αξιολόγηση:

ΛΑΒΗ

- Η δυνατότητα κλιβανισμού δίχως την ανάγκη αφαίρεσης της πηγής ενδέχεται να μειώσει την διάρκεια ζωής του λαμπτήρα. Η εταιρία μας και εφόσον μας ζητηθεί δύναται να καταθέσει όλα τα σχετικά στοιχεία για την δική σας αξιολόγηση. Ωστόσο η αφαίρεση της πηγής φωτισμού προσφέρει την δυνατότητα αποτελεσματικότερου κλιβανισμού της λαβής.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

4.  Προτείνουμε την διατύπωση « Φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας της πηγής φωτισμού».

- Η μείωση της απόδοσης της πηγής φωτισμού εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων κύκλων λειτουργίας, είναι μεταξύ των άλλων και συνάρτηση της ποιότητας της μπαταρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο κατασκευαστικός οίκος διαθέτει και εγγυάται για την ακρίβεια αυτών των  στοιχείων,  μόνο για τις μπαταρίες που ο ίδιος κατασκευάζει (π.χ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες).

ΛΑΜΕΣ

- Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν με τον όρο «συμπαγείς» εννοείτε να μην αποσπάται η οπτική ίνα από την λάμα (που έρχεται σε αντίθεση με το Νο 12 των προδιαγραφών σας) ή αν ο όρος αυτός αφορά το βασικό μέρος της λάμας (αφού αποσπαστεί η οπτική ίνα) το οποίο και καλύπτεται από το Νο5 των προδιαγραφών σας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Για την Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε.

Κορτέσης Διαμαντής

Γενικός Δντής