| Προς: | ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ |
| --- | --- |
| Διεύθυνση: | Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, Αθήνα |
| Υ/Η: | Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας |
| Τηλ: | 213 - 2041000 |
| e-mail: | bioiatriki2002@yahoo.com |

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος Ουρολογικού Holmium Laser Λιθοτριψίας Υποβολή προτάσεων μέχρι την 18.06.2015

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια αιτήματός σας (18/06/2015) υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος Ουρολογικού Holmium Laser Λιθοτριψίας.

Προτείνουμε οι προδιαγραφές να διατηρήσουν το γενικό χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των εταιρειών που διαθέτουν ανάλογα συστήματα ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη και συμφερότερη επιλογή για το Νοσοκομείο σας.

## ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

## Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Προδιαγραφή 4 & 5. Μέγιστη ισχύ & Αναπαραγωγή δέσμης laser

## Να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από την ακόλουθη προδ/φή : 'Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 45 Watt με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 60, 80 ή 100 Watt'

Προδιαγραφή 7. Ενέργεια παλμού laser

Να  καταργηθεί το κείμενο της δεξιάς στήλης και να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδ/φή : 'Ενέργεια παλμού laser: από 400mJ έως 4000mJ περίπου. Να αναφερθεί ώστε να αξιολογηθεί.

Προδιαγραφή 17. Χρήση και με εξαιρετικά λεπτά ουρητηροσκόπια

Να προστεθεί : ‘Να διατίθεται ίνα 200μm'.

Προδιαγραφή 20. Αυτόματη αναγνώριση οπτικών ινών

Να καταργηθεί το κείμενο της δεξιάς στήλης και να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδ/φή :  :   ‘Οι οπτικές ίνες πολλαπλών χρήσεων να δύνανται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό περισσότερες φορές (> 30)  χωρίς να  ‘κλειδώνει’ το σύστημα'.

Προδιαγραφή 21. Να συνεργάζεται με ίνες πολλαπλών χρήσεων (ευθείας και πλάγιας στόχευσης).

## Να προστεθεί : ‘Να διαθέτει σύστημα προστασίας των εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων από εσωτερική φθορά'.

Προδιαγραφή 24. Οθόνη

Να καταργηθεί το κείμενο της δεξιάς στήλης και να αντικατασταθεί από την προδ/φή :   ‘Ναι, για έλεγχο και ρύθμιση των παραμέτρων. Έγχρωμη με υψηλή διακριτική ικανότητα για επιτήρηση των παραμέτρων από απόσταση'.