From: Vasilis Tziotis <microbiology@varelas.gr>
To: "'bioiatriki2002@yahoo.com'" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Sent: Tuesday, April 3, 2012 4:22 PM
Subject: RE: Διαβούλευση Μικροβιολογικού

Αγαπητοί κύριοι,

Εκ παραδρομής μου διέφυγαν επίσης και οι παρακάτω παράμετροι που δεν διαθέτουμε:

Μύκητες: Aspergilus Fumigatus, Candida albicans Ag , Aspergilus Fumigatus Ag , Histoplasma

Με εκτίμηση

**********************************************************

Βασίλης Τζιώτης

Business Unit Manager

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.

Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

Τ: 210 52 81 900/ 970

Κ: 697 43 96 262

Φ: 210 52 20 926

Ε: microbiology@varelas.gr, varelas@otenet.gr

W: www.varelas.gr

From: Vasilis Tziotis [mailto:microbiology@varelas.gr] 
Sent: Tuesday, April 03, 2012 12:34 PM
To: 'bioiatriki2002@yahoo.com'
Cc: 'Stanellou Christiana'; 'Theodoros Niarchakos (sales@varelas.gr)'; 'VARELAS S.A. Tender Department'
Subject: RE: Διαβούλευση Μικροβιολογικού

Κύριοι,

Σε συνέχεια της παρακάτω επικοινωνίας μας αναφορικά με τη διαβούλευση για τις προδιαγραφές αναλυτών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής, όσον αφορά τα αντιδραστήρια που ζητούνται για τον Αναλυτή ELISA.

Η εταιρία μας δεν διαθέτει τις εξής απο τις ζητούμενες παραμέτρους:

Ιοί: hMetapneumonovirus , Bocavirus, Enteroviruses, Coxsackie, Echo, Astrovirus Ag, Hantavirus,

Παράσιτα: Schistosoma, Entamoeba Ag, Cambylobacter jejuni, Coxiella phase 1, Yersinia,

Βακτήρια: Cambylobacter jejuni, Coxiella phase 1, Yersinia, Francicella Tularensis

Απ’ όσον γνωρίζουμε οι εξετάσεις αυτες δεν αποτελούν μέρος της συνηθισμένης ρουτίνας του Εργαστηρίου και ο αριθμός των εξετάσεων αυτών,άρα και ο προϋπολογισμός ανά έτος είναι πολύ μικρός.Η πλειονότητα δε αυτών διατίθεται απο μια μόνο εταιρία.

Με σκοπό λοιπόν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού προτείνουμε οι εξετάσεις αυτές να ζητηθούν προεραιτικά και όχι υποχρεωτικά, ώστε να μπορεί η πρότασή μας για τον Αναλυτή ELISA να αξιολογηθεί και να μην αποκλεισθεί.

Εξ’ άλλου, δεδομένου ότι το σύστημα που προτείνουμε είναι ανοιχτό, η εταιρία μας, εφόσον κατακυρωθούμε στον συγκεκριμένο αναλυτή, προς εξυπηρέτηση του Εργαστηρίου, δύναται να προγραμματίσει τις εξετάσεις αυτές στον Αναλυτή, τις οποίες μπορεί το Εργαστήριο να τις προμηθευτεί απο όποιον προμηθευτή τις διαθέτει.

Τέλος, επισημαίνουμε και πάλι ότι θα πρέπει να αναφερθεί ο αριθμός των εξετασεων που ζητούνται ανά παράμετρο και όχι μόνο ανά ομάδα, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής αξιολόγηση των Οικονομικών στοιχείων και ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους για τον αναλυτή, δεδομένου ότι οι τιμές δεν είναι απαραίτητο να είναι οι ίδιες για όλες τις παραμέτρους.

Με εκτίμηση

**********************************************************

Βασίλης Τζιώτης

Business Unit Manager

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.

Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

Τ: 210 52 81 900/ 970

Κ: 697 43 96 262

Φ: 210 52 20 926

Ε: microbiology@varelas.gr, varelas@otenet.gr

W: www.varelas.gr

From: VARELAS S.A. Tender Department [mailto:tender.dpt@varelas.gr] 
Sent: Monday, March 26, 2012 3:27 PM
To: 'bioiatriki2002@yahoo.com'
Cc: 'Stanellou Christiana'; 'Theodoros Niarchakos (sales@varelas.gr)'; 'Vasilis Tziotis'
Subject: Διαβούλευση Μικροβιολογικού

Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για τη Διαβούλευση του Μικροβιολογικού(αναλυτές 2, 3, 7 και 12).

Αναλυτής 2:

Στις Προδιαγραφές του Αυτόματου Συστήματος Ταυτοποίησης Μικροβίων (ID) και Αντιβιογράμματος (MIC), και με σκοπό την εισαγωγή επιπλέον κριτηρίων για την πληρέστερη αξιολόγηση των συστημάτων που θα προσφερθούν προτείνουμε:

· Η προδιαγραφή Α.1.1.5. να διατυπωθεί ως εξής :

η «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων» να γίνεται «σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (CLSI καιEUCAST)», καθώς βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο στο οποίο και τα δύο πρότυπα είναι σκόπιμο να συνυπάρχουν έως την ομαλή μετάβαση στα Ευρωπαϊκά πρότυπα EUCAST.

· Η προδιαγραφή Α.3.3.2. να διατυπωθεί ως εξής:

«Εξελιγμένο και ευέλικτο πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων Expert System με διαφοροποιημένους κανόνεςσύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (CLSI και EUCAST) με δυνατότητα επιλογής του προτύπου που θα ακολουθεί το εργαστήριο.», καθώς η χρήση διαφορετικών κανόνων εξειδικευμένων για το κάθε πρότυπο διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Αναλυτής 3:

Στις Προδιαγραφές Αυτόματου Αναλυτή ELISA,προτείνουμε:

· Στην προδιαγραφή Α.5. να επαναδιατυπωθεί η φράση «… καθώς και όσο τις δυνατόν περισσότερες φιάλες πλυστικών υγρών» ως «…, καθώς και τις απαραίτητες φιάλες πλυστικών υγρών» καθώς ο αριθμός των φιαλών δεν προσθέτει σαφή πλεονεκτήματα και υπεροχή στην λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος ELISA. Ο αριθμός των φιαλών είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρειών που προσφέρονται από κάθε εταιρία, η οποία και είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του αναλυτή.

· Στην προδιαγραφή Α.8. να προσδιοριστεί επακριβώς η απαίτηση για «…δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης». Για παράδειγμα εάν απαιτείται η δυνατότητα αυτό-διάγνωσης, ανίχνευση στάθμης δείγματος ή και πήγματος .

Αναλυτής 7:

Στις Προδιαγραφές Συστήματος Ταχείας Ανίχνευσης Αιμοκαλλιεργειών, προτείνουμε:

· Στην προδιαγραφή 3. η φράση «…ουσίες αδρανοποίησης μεγάλου εύρους αντιβιοτικών» να διατυπωθεί ως «…ουσίες αδρανοποίησης μεγάλου εύρους αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων»καθώς το εύρος της φαρμακευτικής αγωγής δεν περιορίζεται μόνο στην κατηγορία των αντιβιοτικών. Επιπλέον για την πληρέστερη αξιολόγηση των προσφερόμενων συστημάτων θα ήταν σκόπιμη η προσθήκη της εξής προδιαγραφής, «να προσκομισθείεπίσημη λίστα αντιβιοτικών και άλλων θεραπευτικών ουσιών που αδρανοποιούνται από τις δεσμευτικές ουσίες, ώστε να ληφθεί υπόψη στην βαθμολόγηση»

· Στην προδιαγραφή 7 να προστεθεί η φράση: «Να προσκομισθεί ως αποδεικτικό επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου»

Όσον αφορά στις προδιαγραφές αντιδραστηρίων συνοδού εξοπλισμού των παραπάνω αντίστοιχων αναλυτών, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε κάποιες επισημάνσεις.

Συγκεκριμένα:

2. Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης Μικροβίων (ID) και Αντιβιογράμματος (MIC)

Στην κατηγορία 2. Αντιβιόγραμμα (MIC)προτείνουμε:

· στην προδιαγραφή 1. να προστεθεί η φράση«Να διατίθενται ξεχωριστές πλάκες MIC για CLSI και EUCAST για την απόλυτη προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα και να αναφερθεί το εύρος των συγκεντρώσεων για το κάθε αντιβιοτικό»

· Στην προδιαγραφή 3 να προστεθεί η φράση: «να αναφερθεί ο αριθμός των διαθέσιμων αραιώσεων για κάθε αντιβιοτικό, προς αξιολόγηση»

Επιπλέον, δεδομένου ότι στην πρότασή μας διατίθενται εκτός από τα μεμονωμένα πάνελ για ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα και συνδυασμένα πάνελ, θα μπορούσε η φράση «θα εκτιμηθούν και θα πρέπει να αναφερθούν τυχόν επιπλέον δυνατότητες εκτέλεσης (ταυτοποίηση-αντιβιόγραμμα) όπως μυκήτων και αναερόβιων μικροβίων» να συμπεριλάβει και τη φράση «καθώς και συνδυασμένων πάνελ ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος»

3. Αναλυτής ELISA

Για την ορθότερη κατάρτιση της Οικονομικής προσφοράς των προμηθευτών και τη διευκόλυνση της διαδικασίας της Οικονομικής ανάλυσης για την ανάδειξη του μειοδότη, είναι απαραίτητος ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού εξετάσεων που ζητούνται, όχι μόνον κατά ομάδα (ιοί, παράσιτα, βακτήρια,μύκητες) αλλά και ανά παράμετρο ξεχωριστά.

Επιπλέον αναφέρετε ότι θα πρέπει «Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων». Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν ζητείται να προσφερθεί ξεχωριστά το αναλώσιμο υλικό (πλαστικά ρύγχη,σωληνάρια προαραίωσης) και ότι άλλο απαιτείται (αντιδραστήριο προσρόφησης) ή τα κόστη αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος των προσφερόμενων κιτ.

7. Σύστημα Ταχείας Ανίχνευσης Αιμοκαλλιεργειών

Στις προδιαγραφές Α. Τύποι Φιαλιδίων,προτείνουμε:

· στο πεδίο Α.1. να προστεθεί η φράση: «Θα εκτιμηθεί και θα πρέπει να αναφερθεί η διαθεσιμότητα άλλων φιαλιδίων, όπως με παράγοντα λύσης για φαγοκυτταρωμένα αναερόβια μικρόβια που χρησιμοποιούνται στους ασθενείς με υψηλά λευκά αιμοσφαίρια (ανοσοκατασταλμένοι και ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας)»

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Ρούσσος

Βοηθός Διευθυντή Πωλήσεων

Ελευθερίας4, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

Τ:210 52 81 900/ 951

Φ:210 52 20 926

Ε:tender.dpt@varelas.gr, varelas@otenet.gr

W:www.varelas.gr