ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAG LASER

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

(προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

| 1 | Σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ. Καινούριο και αμεταχείριστο Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας |
| --- | --- | --- |

| 2 | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| --- | --- | --- |
| 3 | Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| 4 | Τάση λειτουργίας | 220 V /50 Hz |
| 5 | Εγγύηση καλής λειρουργίας | Τρία (3) έτη |

| 6 | Σύστημα ψύξης | Αερόψυκτο |
| --- | --- | --- |
| 7 | Πίνακας ελέγχου για τον έλεγχο των παραμέτρων | Να δοθούν στοιχεία |
| 8 | Τύπος | Nd:YAG |
| 9 | Μήκος κύματος | 1064 nm |
| 10 | Αξιοπιστία | Να περιγραφεί ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας της δέσμης του laser |
| 11 | Διάρκεια παλμού | 4 nsec |
| 12 | Τρόποι βολής | - Λειτουργία ενός παλμού (single) - Λειτουργία επαναληπτικών παλμών (burst) |
| 13 | Συχνότητα επανάληψης, Hz | Na αναφερθεί ο ρυθμός επανάληψης ενός παλμού (single) και επαναληπτικού (burst) |
| 14 | Ρυθμιζόμενη ισχύς, mJ | Na αναφερθεί το εύρος ρύθμισης ανά τρόπο βολής |
| 15 | Μέγεθος spot, μm | ≥8 μm |
| 16 | Γωνία κώνου, μοίρες | 16 ̊ |
| 17 | Δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της εστίασης από το οπίσθιο περιφάκιο | ΝΑΙ |
| 18 | Ενεργοποίηση του Laser | Με χειριστήριο με μοχλό (joystick) και από ποδοδιακόπτη |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ |  |  |
| 19 | Μήκος κύματος | Να βρίσκεται μεταξύ 700-630nm |
| 20 | Τρόπος λειτουργίας | Να περιγραφεί αναλυτικά Εστίαση τουλάχιστον δυο (2) σημείων |
| 21 | Γωνία κώνου, μοίρες | 16 ̊ |
| 22 | Ισχύς εξόδου ρυθμιζόμενη, μW | Να αναφερθεί |
| 23 | Μέθοδος στόχευσης | Να αναφερθεί |
| ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |
| 24 | Μεγενθύσεις | Πέντε (5) θέσεων . Να αναφερθούν οι δυνατές μεγενθύσεις |
| 25 | Προσαρτημένη σε ηλεκτρικό τραπέζι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |
| 26 | Αντικειμενικός φακός, f, mm | 130 mm περίπου O αντικειμενικός φακός σε κάθε σχισμοειδή λυχνία είναι διαφορετικός και εξαρτάται και από τις μεγεθύνσεις των προσοφθαλμίων. Σε όλες τις εταιρείες διαφοροποιείται από 100 έως 150 mm ανάλογα τις μεγεθύνσεις . Εφόσον λοιπόν δεν ορίζετε συνολικές μεγεθύνσεις και μεγεθύνσεις προσοφθάλμιων φακών, τότε δεν ευσταθεί να ορίζετε μόνο την εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακόυ. Το περίπου που ζητάτε καλύπτει μικρές διακυμάνσεις. Το σωστότερο είναι να ζητήσετε εύρος από 100 έως 150 και πάλι όμως δεν μπορεί να αξιολογηθεί διότι το αποτέλεσμα μεγεθύνσεων σε όλες τις σχισμοειδείς που συνδέονται με laser είναι παρόμοιο. |
| 27 | Προστατευτικά φίλτρα | ΝΑΙ |
| 28 | Ρύθμιση αμετρωπίας | ± 8 D |
| 29 | Δυνατότητα συμπαρατήρησης | Να προσφερθεί |
| 30 | Σχισμοειδής λυχνία του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το laser | ΝΑΙ. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτυγχάνεται μόνον από μία εταιρεία στην παγκόσμιο αγορά και συγκεκριμένα από την εταιρεία Zeiss, διότι είναι η μοναδική που κατασκευάζει Lasers και σχισμοειδείς λυχνίες . Όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς κατασκευαστές Lasers συνεργάζονται με άλλες εταιρείες κατασκευής σχισμοειδών λυχνιών όπως είναι η CSO ή η Haag Streit κλπ, οι οποίες κατασκευαζουν με τις προδιαγραφές της κάθε εταιρείας Lasers τις σχισμοειδείς τους λυχνίες. |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |  |  |
| 31 | Δυνατότητα προσαρμογής σε κάμερα και σύνδεσης με ΗΥ | ΝΑΙ |