Απο: Marianthi Chalatsi <mchalatsi@analytical.gr>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com 
Στάλθηκε: 11:58 π.μ. Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013
Θέμα: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΠ﻿ΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑ﻿ΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κύριοι,

Αφού μελετήσαμε τις αναρτημένες προδιαγραφές, που αφορούν στην ανωτέρω διαβούλευση, προτείνουμε τις κατωτέρω διορθώσεις, ώστε αυτές να είναι ανοιχτές και να καλύπτονται από όλους τους αναγνωρισμένους κατασκευαστές μικροσκοπίων:

Προδιαγραφή 1

Το εύρος του οπτικού πεδίου να γίνει «τουλάχιστον FN25mm», αντί για 26,5 που είναι τώρα.

Προδιαγραφή14

Η φωτογραφική έξοδος να γίνει με ποσοστό «0/100-100/0 ή 50/50» και να διαγραφεί η πρόταση «με δυνατότητα τοποθέτησης του επιλογέα στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της κεφαλής».

Προδιαγραφή 20

Ο αντικειμενικός φακός 1) 2x/0,06 να γίνει 2-2,5x/0,06-0,07 και ο 6) 60x/0,80 να γίνει 60-63x/0,70-0,80.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με τιμή,

Ι. Παρασκευαϊδης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Τζαβέλλα 9, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ. 210-6748973

Φαξ 210-6748978