| ## Προς | ## Αθήνα, 15/11/2013 |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» |  |
| ## Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Σελίδα: 1 από 2 |

Υπόψη: Κου Β.Α. Γκέρκη

(Τηλ: 213 2045950)

ΘΕΜΑ: 	Παρατηρήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης για «Μικροσκόπιο πολλαπλής συμπαρατήρησης»

# Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στο δεύτερο γύρο της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το   «Μικροσκόπιο πολλαπλής συμπαρατήρησης» πριν από τη διενέργεια του αντίστοιχου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Ακολουθούν οι σχετικές μας παρατηρήσεις:

- Κορμός μικροσκοπίου.  Ζητάτε «…με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 25mm »

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή έρχεται σε αντιπαράθεση με τις προδιαγραφές 14 (διοφθάλμια κεφαλή), 15 (ζεύγος προσοφθάλμιων φακών), 26 (διοφθάλμιες κεφαλές) και 27 (ζεύγη προσοφθάλμιων φακών) στις οποίες ζητάτε εύρη πεδίου 22, 22, 20 και 20 mm αντίστοιχα, ενώ συγχρόνως περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα η ζήτησή σας περιγράφει ένα μικροσκόπιο το οποίο ο κορμός του έχει δυνατότητα για μεγάλο εύρος οπτικού πεδίου (25 mm), αλλά κανένα άλλο οπτικό σύστημα (κύρια διοφθάλμια κεφαλή, θέσεις συμπαρατήρησης) δεν το υποστηρίζει. Με τις προδιαγραφές αυτές δηλαδή ο κύριος και οι υπόλοιποι χρήστες θα βλέπουν εύρος 22 και 20 mm αντίστοιχα, ζητώντας ένα κορμό μεγάλου εύρους πεδίου.

Συνεπώς προτείνουμε οι προδιαγραφές 1, 14, 15, 26 και 27 να εναρμονιστούν μεταξύ τους ως εκ τούτου να ζητηθεί εύρος πεδίου τουλάχιστον 22 mm.

- Κοχλίες εστίασης. Ζητάτε «…με διαβάθμιση 1 μm»

Ο αυστηρός περιορισμός της διαβάθμισης περιορίζει σοβαρά τον ανταγωνισμό. Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να εξαιρεθεί.

14. Διοφθάλμια κεφαλή. Ζητάτε «…και την φωτογραφική έξοδο με ποσοστό 0/100, 100/0, 50/50».

Όσον αφορά τη διάσπαση στη φωτογραφική έξοδο, η ζήτηση περιορίζει δραστικά τον ανταγωνισμό. Προτείνουμε να ζητείται φωτογραφική έξοδος τριών θέσεων, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσοστό διάσπασης.

19. Υποδοχέας αντικειμενικών φακών. Ζητάτε «Ναι, επτά (7) θέσεων, με φορέα φίλτρου, αναλυτή ή πρίσματος DIC».

Ο ανταγωνισμός διευρύνεται αν η ζήτηση γίνει 6 ή 7 θέσεων. Δεδομένου  ότι στην προδιαγραφή 20 ζητούνται 6 αντικειμενικοί φακοί, δεν υπάρχει λόγος ο υποδοχέας να είναι 7 θέσεων.

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη δυνατότητα που μας δίνετε με την παρούσα διαδικασία διαβούλευσης να συμβάλλουμε στη προσπάθειά σας για καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα που σας αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με τιμή,

Για την ΑΝΤΙΣΕΛ, Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.

Δήμητρα Σασαρώλη

Βιολόγος