Alevizos Giannis

Προς

Εγώ

Οκτ 3 τις 9:14 π.μ.

Αξιότιμοι Κύριοι / ες

Σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές ψυγειοκαταψύκτη Ιατρικής Χρήσης, οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση έχουμε να προτείνουμε τα παρακάτω:

Αριθμός εξωτερικών πορτών: Αναφέρετε να είναι περισσότερες από δύο και να αναφερθεί ο τύπος τους. Σε αυτό το μέγεθος ψυγειοκαταψύκτη, τα περισσότερα μοντέλα έχουν δύο εξωτερικές πόρτες, μια για το ψυγείο και μια για την κατάψυξη. Προτείνουμε διόρθωση σε περισσότερες ή ίσες με δύο.

Είναι επίσης σημαντικό, από την στιγμή που αναφερόμαστε σε ψυγειοκαταψύκτη ιατρικής χρήσης, ο κατασκευαστή να διαθέτει την σχετική πιστοποίηση (π.χ. DIN 58345). 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το σύστημα συναγερμού (τεχνική προδιαγραφή Νο 31) πρέπει να υποστηρίζεται από εσωτερική μπαταρία, ικανή να  υποστηρίξει το σύστημα ελέγχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τέλος, θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο χαρακτηριστικό το Hold over time, δηλαδή το χρόνο κατά τον οποίο το σύστημα μεταβαίνει από μια θερμοκρασία (π.χ. +5C) σε μία υψηλότερη (π.χ. +10C), όταν το σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργείας για κάποιο λόγο, π.χ. διακοπή ρεύματος. Είναι δείκτης που χαρακτηρίζει την μόνωση του συστήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Αλεβίζος
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης


Τηλ 210 6400318
Κιν 6948 803809
Φαξ 210 6462748

service@sbbio.gr
j.alevizos@sbbio.gr

"