Thanasis Kardoulas

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Απρ 15 τις 2:28 μ.μ.

Κύριοι,

Σχετικά με τις υπο διαβούλευση προδιαγραφές του εν λόγω συστήματος θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1.       Αναφορικά με τις προδιαγραφές 15γ & 17 της ενότητας Β όπου ζητείται ένδειξη επιπέδου απολίνωσης καθώς και ρύθμιση της σε τρία επίπεδα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η το σύστημα που προτιθέμεθα να προσφέρουμε (MAXIUM του οίκου KLS MARTIN) διαθέτει ρύθμιση ισχύος απολίνωσης από το ελάχιαστο έως το μέγιστο ( 5 – 320 W με βήματα του ενός W) με αντίστοιχη ψηφιακή έμδειξη στην οθόνη. Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τις οικείες προδιαγραφλες ανάλογα.

2.       Αναφορικά  με τις προδιαγραφές 11 & 13 των ενοτήτων που αφορούν στις λαβίδες για ανοικτές και λαπαροσκοπιλκές επεμβάσεις όπου ζητείται «οι σιαγόνες του στειλεού να ανοίγουν με την πίεση της κινούμενης σκανδάλης» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, συνήθως, η πίεση της κινούμενης σκανδάλης οδηγεί σε κλείσιμο των σιαγόνων και όχι σε άνοιγμα αυτών. Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τις οκείες προδιαγαρφές αναλόγως.

Με εκτίμηση

Θανάσης Καρδούλας

Διευθυντής Πωλήσεων

Thanasis Kardoulas

Sales Manager

PAPAPOSTOLOU

Medical Equipment Center

93, Eth. Antistaseos St.

GR – 154 51 Neo Psychiko

Athens GREECE

Tel.:        (+30) 210  6790000

Dir.:        (+30) 210  6790254

Fax:        (+30) 210  6790100

Mbl:        (+30) 697  3030963

e-mail:   tkardoulas@papapostolou.gr<mailto:tkardoulas@papapostolou.gr>

Web:       www.papapostolou.gr<http://www.papapostolou.gr/>