| ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.:+030 210 55 82 700 FAX: +30 210 67 20 444 | ΠΡΟΣ: Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Διεύθυνση Διοικ.&Οικ.Υπηρεσιών Τμήμα Οικ.Διοικ. & Προμηθειών |
| --- | --- |

Μαρούσι, 22/06/2015

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ (ΝΟ)

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να υποβάλλουμε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία  σε ότι αφορά την προαναφερόμενη διαβούλευση της Υπηρεσίας σας, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στη διαβούλευση, ώστε να είναι περισσότερο διευκρινιστική και σαφής στους υποψήφιους προμηθευτές και κατά συνέπεια οι σχετικές  προσφορές να καλύπτουν ικανοποιητικά  όλο το εύρος των αναγκών σας .

Συγκεκριμένα  συνιστάται  να αναφέρεται στη διαβούλευση τι πρόβλεψη υπάρχει από την Υπηρεσία σας αναφορικά με τον τρόπο προμήθειας του συστήματος χορήγησης νιτρικού οξειδίου, δηλαδή αν προτίθεστε να προβείτε στην αγορά συστήματος ή στην χορήγηση(ενοικίαση) από τον προμηθευτή, επειδή αντίστοιχα θα ισχύουν και διαφορετικού είδους προσεγγίσεις του θέματος.

Εάν έχει ληφθεί η απόφαση να αγορασθεί το σύστημα τότε  η υπηρεσία σας θα επωμίζεται την ευθύνη προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, βαθμονόμησης, καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και την απασχόληση τεχνικού προσωπικού.

Στην περίπτωση που προμηθευτείτε το σύστημα με χορήγηση (ενοικίαση),  οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, η  προμήθεια ανταλλακτικών, η βαθμονόμηση, η απασχόληση τεχνικού για το σύνολο των εργασιών θα παρέχεται από τον προμηθευτή του μηχανήματος, όπως αυτές θα περιγράφονται με σαφήνεια στο συμβόλαιο που θα υπογραφεί.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρεται στη διαβούλευση η ποσότητα των συστημάτων που η Υπηρεσία σας χρειάζεται να προμηθευτεί για την κάλυψη των αναγκών σας.

Μια επιπλέον διευκρίνιση που πρέπει να συμπεριληφθεί είναι η επιθυμητή περιεκτικότητα του μίγματος (ppm NO) που θα χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα παρεχόμενου αερίου στο χρήστη, καθώς και μια εκτίμηση της ποσότητας των φιαλών που θα καταναλωθούν σε ετήσια βάση.

Επιπλέον των παραπάνω παραθέτουμε στη συνέχεια τις προτάσεις μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος νιτρικού οξειδίου :

4. Εκτός από τη δυνατότητα τροφοδοσίας του συστήματος με εναλλασσόμενο ρεύμα, το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται και με συνεχές DC ρεύμα για λόγους ευελιξίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

6. Τα σύγχρονα συστήματα εκτός του ότι συνδέονται με όλα τα είδη των αναπνευστήρων, «επικοινωνούν» μέσω σειριακής θύρας για να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και η ρύθμιση να γίνεται πιο γρήγορα.

12. Η περιοχή μέτρησης αισθητήρα ΝΟ 0-100 ppm κρίνεται ικανοποιητική και καλύπτει τις απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος.

32. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μέχρι 2 ώρες είναι ικανοποιητική, εφόσον συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος  για ικανό χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στον χρήστη.

Επίσης συνιστάται να συμπεριληφθεί η δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα  2 φιαλών ΝΟ , εκ των  οποίων η πρώτη (κύρια) είναι η ενεργή και η δεύτερη φιάλη τίθεται  εκτάκτως σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής παροχής του πρωτογενούς συστήματος. Ουσιαστικά είναι δυο συσκευές ΝΟ ενσωματωμένες στο ίδιο σύστημα (κύρια και εφεδρική), που παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά κατά τη χρήση του.

Επιπρόσθετα ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι με τη χρήση της δεύτερης φιάλης το σύστημα συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του όταν  καταναλωθεί το αέριο από την πρώτη, αφού γίνεται αυτόματα η έναρξη λειτουργίας της εφεδρικής, χωρίς διακοπή για αντικατάσταση της κενής. Με τον τρόπο αυτό εκτός από την ασφάλεια επιτυγχάνεται και οικονομία χρήσης του αερίου, αφού δεν επιστρέφονται φιάλες μισοάδειες ως «επίφοβες» για γέμισμα πριν τη χρήση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

“Air Liquide Hellas Α.Ε.Β.Α.”