GE Healthcare

Technologies

Σωρού 8-10

15125 Μαρούσι, Αθήνα

T 210 893 0600

F 210 962 5931

| Προς: Υπ’όψιν: Τηλέφωνο: | 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ‘’Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2045950 |
| --- | --- |

Αρ.Πρωτ. :   12.0459/ΦB

Ημερομηνία: 27/07/2012

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά:

- ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

η εταιρεία μας να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για τη προμήθεια του εν λόγω σύστηματος και θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σχετικά με τις προδιαγραφές του τροχήλατου ψηφιακού ακτινολογικού για το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», οι παρατηρήσεις της εταιρείας GE είναι οι εξής:

1. Στην ενότητα "Γεννήτρια Ακτίνων Χ", ζητείται εύρος kVp “τουλάχιστον 40-120 kVp”. Όμως, το φορητό ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα της εταιρείας GE προσφέρει εύρος από 50 μέχρι 125 kVp. Προτείνουμε να αλλαχτεί η προδιαγραφή σε "Εύρος kVp: Μεταξύ των τιμών 50-120 kVp"

2. Στην ενότητα "Τροχήλατο" ζητούνται "περιστρεφόμενοι οπίσθιοι τροχοί". Οι περιστρεφόμενοι οπίσθιοι τροχοί όμως δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως πλεονέκτημα, αλλά ως ελάττωμα. Όλες οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν σταθερούς τροχούς μεγάλης διαμέτρου στο οπίσθιο μέρος για να αντέχουν το κέντρο βάρος (το οποίο είναι πίσω), να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση και καλύτερη απορρόφηση κραδασμών. Όταν ζητούνται περιστρεφόμενοι οπίσθιοι τροχοί πρακτικά αξιολογείται θετικά ένα μηχάνημα το οποίο είναι κατά πολύ περισσότερο ευαίσθητο και εύθραυστο κατά την μεταφορά. Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλαχτεί σε "Διάμετρος οπίσθιων τροχών: Να δοθεί προς αξιολόγηση"

3. Στην ενότητα "Τροχήλατο" προτείνουμε επίσης να προδιαγραφεί η δυνατότητα ηλεκτροκίνησης του μηχανήματος. Σε αυτή την κατηγορία φορητών, όλοι οι πάροχοι διαθέτουν ηλεκτροκίνητα μηχανήματα που υποβοηθούν την μετακίνηση τους. Η μη προδιαγραφή της ηλεκτροκίνησης ενδέχεται να επιτρέψει σε ορισμένες εταιρείες να συμμετέχει με φθηνότερο μηχάνημα υποδεέστερης κατηγορίας και ποιότητας. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η προδιαγραφή: "Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης: ΝΑΙ"

4. Στην ενότητα "Παρελκόμενα" ζητείται "ασύρματο τηλεχειριστήριο". Η εταιρεία GE δεν καλύπτει την συγκεκριμένη προδιαγραφή και επομένως αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Το τηλεχειριστήριο του συστήματος της εταιρείας GE δεν είναι μεν ασύρματο, καθώς συνδέεται ενσύρματα με το ακτινολογικό μηχάνημα. Προτείνουμε να αλλαχτεί η προδιαγραφή σε: "Τηλεχειριστήριο: Να προσφερθεί"

H παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε να διαγραφεί.

Στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Φώτης Βλάχος

Sales Specialist SEE