From: "Vlachos, Fotis (GE Healthcare)" <Fotis.Vlachos@ge.com>
To: bioiatriki2002@yahoo.com 
Sent: Monday, August 13, 2012 5:15 PM
Subject: Δημόσια διαβούλευση wide-bore MRI 3.0T

Προς:    Γραφείο προμηθειών,

Τεχνική Υπηρεσία

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών wide-bore συστήματος μαγνητικής τομογραφίας 3Τ, η εταιρεία GE Healthcare είναι σε θέση να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για τη προμήθεια του εν λόγω συστήματος. Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Στην κατηγορία wide-bore συστήματος μαγνητικής τομογραφίας 3Τ, όλες οι εταιρείες διαθέτουν αποσπώμενη εξεταστική τράπεζα ασθενούς. Για αυτό το λόγο, προτείνουμε να προδιαγραφεί η αποσπώμενη (detachable/dockable) εξεταστική τράπεζα ως υποχρεωτική, καθώς θα εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του νοσοκομείου για μεταφορά ασθενών χωρίς επανατοποθέτησή τους από το ακτινολογικό σε άλλα τμήματα (νευροχειρουργικό, πυρηνική ιατρική κτλ). Εξάλλου, η αποσπώμενη εξεταστική τράπεζα διευκολύνει και επιταχύνει την ροή εργασίας (workflow), επιτρέποντας στο νοσοκομείο να πραγματοποιεί περισσότερες εξετάσεις, χωρίς σπατάλη χρόνου κατά την τοποθέτηση των ασθενών. Τέλος, η χρήση αποσπώμενης εξεταστικής τράπεζας προσφέρει την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του μαγνητικού τομογράφου σε νέες επαναστατικές μεθόδους απεικόνισης ή και θεραπείας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τράπεζες ασθενών (MR-guided focused ultrasound, MR surgical suite, MR radiation oncology suite).

2. Τα wide-bore συστήματα μαγνητικής τομογραφίας 3Τ οφείλουν να συνοδεύονται από πηνία τελευταίας τεχνολογίας με τις υψηλότερες προδιαγραφές, προκειμένου να αποδίδουν το βέλτιστο απεικονιστικό αποτέλεσμα. Για αυτό το λόγο, στην κατηγορία της μυοσκελετικής απεικόνισης, προτείνουμε την αλλαγή του ελάχιστου αριθμού στοιχείων από οκτώ (8) σε δεκαέξι (16) για το Πηνίο για εξετάσεις Ώμου, το Πηνίο για εξετάσεις Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής και το Πηνίο για εξετάσεις Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος.

Στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Fotis Vlachos, Dipl. Ing., PhD

MR Sales Specialist SE Europe

M +30 695 1952241

T  +30 210 8930600

F  +30 210 9625931

fotis.vlachos@ge.com

www3.gehealthcare.com/en/

8-10 Sorou St.

Wind Building C

Marousi 15125

Greece