Philips Healthcare

Monumental Plaza – κτίριοΒ

Λ.Κηφισίας 44

15125,  Μαρούσι

Κύριοι,

Γενική παρατήρηση της εταιρείας Philips είναι ότι για πρώτη φορά οι προτεινόμενες προδιαγραφές, διαφέρουν σημαντικά από το πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί στις διαβουλεύσεις για τους μαγνητικούς τομογράφους από τα θεσμικά όργανα  ΕΚΕΒΥΛ  και Ε.Π.Υ.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις ενιαίες προδιαγραφές παρατηρούμε τα ακόλουθα:

- Ενώ οι προδιαγραφές προσδιορίζουν ένα εξελιγμένο WideBore σύστημα 3.0Τ, ανεβάζοντας την κατ’ελάχιστη διάμετρο ανοίγματος από 60 εκ. σε 70 εκ. παρατηρούμε ότι οι προδιαγραφές των διαστάσεων του εξεταστικού πεδίου (FOV)υποβαθμίζονται, κάνοντας το μη ισοτροπικό. Θα αναρωτιόταν κανείς σε τι αποσκοπεί η αύξηση των διαστάσεων του συστήματος, αν δεν μπορεί να απεικονίσει και μεγαλύτερες ανατομίες.

- Απαιτείται για πρώτη φόρα συγκεκριμένος αριθμός Αναλογικών/Ψηφιακών μετατροπέων (ADC) του συστήματος, προδιαγράφοντας συστήματα παλαιότερου τεχνολογίας. Η Εταιρεία μας, με μακροχρόνια παράδοση στην εξέλιξη της τεχνολογίας των μαγνητικών τομογράφων, έχει ξεπεράσει αυτή την τεχνοτροπία. Πλέον, προσφέρουμε ψηφιακούς μαγνητικούς τομογράφους στους οποίους η μετατροπή του αναλογικούσήματος σε ψηφιακό γίνεται πάνω στα πηνία λήψης, αποδεσμεύοντας τους από μελλοντικές κοστοβόρεςαναβαθμίσεις της πλατφόρμας ραδιοσυχνοτήτωνκαι προσδίνοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Θεωρούμε ότι αυτό το κριτήριο αξιολόγησης, που συγκρατεί τις προδιαγραφές σε χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο και ταυτόχρονα αποκλείει την εταιρεία μας,πρέπει να εξαιρεθεί.

- Δίνεται για πρώτη φοράως αποκλειστικό μέγεθος των πηνίων ραδιοσυχνοτήτων ο  αριθμός των στοιχείων αυτών, ενώ δεν υπάρχει καμία απαίτηση για των αριθμό των καναλιών. Σε έναν μαγνητικό τομογράφο με απαιτούμενη πλατφόρμα καναλιών ίση ή άνω των 32, είναι παράξενο να μην υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για τα κανάλια των πηνίων. Έτσι μπορούμε να περιμένουμε εταιρείες με συγκεκριμένη τεχνολογία να προσφέρουν πηνία με πολλά στοιχεία, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της εικόνας, αλλά με λίγα κανάλια, υποβαθμίζοντας την απόδοση του μαγνητικού τομογράφου.

- Αν και ζητείται ογκολογικό πακέτο δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για φασματοσκοπία προστάτη.Επίσης δεν υπάρχει αναφορά για παράλληλη απεικόνιση σε εφαρμογές φασματοσκοπίας. Επιθυμίας μας είναι να προστεθούν αυτές οι επιλογές.

- Ζητείται δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης σε 1D και 2D. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει σε 2D και 3D.

Τα παραπάνω στοιχειά θα πρέπει να διαμορφωθούν/αλλάξουν αντίστοιχα, έτσι ώστε το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» να εξοπλιστεί με το καλύτερο δυνατό σύστημα μαγνητικής τομογραφίας και ταυτόχρονα να μην αδικείται αναιτιολόγητα καμία εταιρεία στο χώρο της ιατρικής απεικόνισης. Επίσης, διερωτόμαστε, πως παρεμβάσεις σε τεχνικές προδιαγραφές ήδη εδραιωμένες μέσω των δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, υπόκεινται σε αλλαγές αυθαίρετες, αναιρώντας τις προσπάθειες του παρελθόντος για ομαλοποίηση των διενεργειών δημόσιων διαγωνισμών. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση αφορά μαγνητικό τομογράφο 3.0Τ, δεν ακυρώνει τις βασικές αρχές της επιστήμης της μαγνητικής τομογραφίας, βάση της οποίας  συζητήθηκαν οι προδιαγραφές για τους μαγνητικούς τομογράφους, υπό την αιγίδα της Ε.Π.Υ.

Μετά τιμής

Philips Healthcare