Philips Healthcare

Monumental Plaza – κτίριοΒ

Λ.Κηφισίας 44

15125,  Μαρούσι

Κύριοι,

Σε συνέχεια των αρχικών μας παρατηρήσεων και θεωρώντας δεδομένο ότι η πρόθεση σας είναι η αμερόληπτη εκπόνηση του διαγωνισμού:

- Ζητάμε να μετατραπεί το αίτημα που αφορά στο BolusTracking, σε πρόγραμμα ανίχνευσης σκιαγραφικού (να διαγραφεί η λέξη αυτόματη).

- Δίνεται για πρώτη φοράωςμέσο αξιολόγησης των πηνίων ραδιοσυχνοτήτων ο αριθμός των στοιχείων αυτών, ενώ υπάρχει μία αόριστη απαίτηση για των αριθμό των καναλιών. Σε έναν μαγνητικό τομογράφο με απαιτούμενη πλατφόρμα καναλιών ίση ή άνω των 32, είναι παράξενο να μην υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για τα κανάλια των πηνίων. Έτσι μπορούμε να περιμένουμε εταιρείες με συγκεκριμένη τεχνολογία να προσφέρουν πηνία με πολλά στοιχεία, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της εικόνας, αλλά με λίγα κανάλια, υποβαθμίζοντας την απόδοση του μαγνητικού τομογράφου.

Τα παραπάνω στοιχειά θα πρέπει να διαμορφωθούν/αλλάξουν αντίστοιχα, έτσι ώστε το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» να εξοπλιστεί με το καλύτερο δυνατό σύστημα μαγνητικής τομογραφίας και ταυτόχρονα να μην αδικείται αναιτιολόγητα καμία εταιρεία στο χώρο της ιατρικής απεικόνισης. Επίσης, διερωτόμαστε, πως παρεμβάσεις σε τεχνικές προδιαγραφές ήδη εδραιωμένες μέσω των δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, υπόκεινται σε αλλαγές αυθαίρετες, αναιρώντας τις προσπάθειες του παρελθόντος για ομαλοποίηση των διενεργειών δημόσιων διαγωνισμών. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση αφορά μαγνητικό τομογράφο 3.0Τ, δεν ακυρώνει τις βασικές αρχές της επιστήμης της μαγνητικής τομογραφίας, βάση της οποίας  συζητήθηκαν οι προδιαγραφές για τους μαγνητικούς τομογράφους, υπό την αιγίδα της Ε.Π.Υ.

Μετά τιμής

Philips Healthcare