ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ» στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι και τις 02/07/2014 ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

| Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου: | ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ |

| Υπεύθυνος σύνταξης: | ΑΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ |
| --- | --- |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | ΑΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ |

| Τηλέφωνο επικοινωνίας: | 210-6162252 |
| --- | --- |
| Fax επικοινωνίας: | 210-6162292 |
| E-mail: |  |

- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση  που αφορά στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ του νοσοκομείου σας , η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις ώστε αφενός μεν να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της εταιρίας μας και αφετέρου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και  το δημόσιο συμφέρον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

| Παράγραφος αναφοράς | Τίτλος Παραγράφου | Άλλες σχετικές παραπομπές | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Βασική σύνθεση | «Ηχοβόλο κεφαλή convex, ευρέως φάσματος ….» | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Δεδομένου ότι, παγκοσμίως, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η τεχνική επιλογής της ελαστογραφίας στις ηχοβόλες κεφαλές κυρτής σάρωσης για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας απαιτεί οπωσδήποτε και αποκλειστικά την δυνατότητα στην ακριβή ποσοτικοποίηση της ίνωσης του ήπατος και λόγω του ότι η συγκεκριμένη τεχνική διατίθεται από αρκετές εταιρείες στο χώρο της υπερηχοτομογραφίας προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου ως εξής : «Ηχοβόλο κεφαλή convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 2-5 MHZ) , κατάλληλη για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας ουρολογίας, γυναικολογίας κ.λπ. με δυνατότητα Ελαστογραφίας η οποία να διαθέτει απαραίτητα και δυνατότητα ποσοτικοποίησης της ίνωσης του ήπατος και να δέχεται σύστημα διενεργείας βιοψιών » |
| Βασική σύνθεση | « Ηχοβόλο κεφαλή Linear , ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 4-8 MHZ), ……» | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Η τεχνική της ελαστογραφίας προορίζεται για τον διαχωρισμό μεταξύ ελαστικών και συμπαγών ιστών με εφαρμογή σε πολλαπλά όργανα όπως επιφανειακών, κοιλιακών και ενδοκοιλοτικών οργάνων όπως πολύ σωστά αναφέρετε και εσείς στα Λειτουργικα- Τεχνικά χαρακτηριστικά . Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας διαθέτει την παραπάνω τεχνική σε κεφαλές, Convex, MicroConvex και Linear υψηλών συχνοτήτων που προορίζονται για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Linear κεφαλή (χαμηλών συχνοτήτων 4-8MHZ ) προορίζεται για την απεικόνιση των αγγείων και όχι των επιφανειακών οργάνων προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας: « Ηχοβόλο κεφαλή Linear , ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 4-8 MHZ) κατάλληλη για εξετάσεις περιφερικών και εν τω βάθει αγγείων και οργάνων κ.λπ. Να προσφερθεί εάν διατίθεται δυνατότητα ελαστογραφίας προς αξιολόγηση » |
| Βασική Σύνθεση | « Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (8-15 MHZ) ……» | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Η ευκρίνεια και η διακριτική ικανότητα μιας ηχοβόλου κεφαλής πέραν του εύρους συχνοτήτων που εκπέμπει και λαμβάνει, επηρεάζονται και από πολλές άλλες τεχνολογίες και παραμέτρους ενός υπερηχοτομογράφου (beamformer, software capabilities etc). Για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και της εταιρείας μας προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής : « Ηχοβόλο κεφαλή Linear , ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 5-12 MHZ ) , κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων όπως μαστού κ.λπ. με δυνατότητα Ελαστογραφίας και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης. Μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων θα εκτιμηθεί » |
| Βασική Σύνθεση | « Ηχοβόλος κεφαλή microConvex ενδοκοιλοτική….» | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας ως εξής : « Ηχοβόλος κεφαλή microConvex ενδοκοιλοτική , ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4- 9 MHZ) , κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας, γυναικόλογίας κ.λ.π. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η δυνατότητα ελαστογραφίας » |
| Τύποι Ηχοβόλων κεφαλών | « Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array & Matrix Linear Array » | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Δεδομένου ότι ο όρος Matrix αποτελεί ορολογία και περιγραφή τεχνολογίας συγκεκριμένης εταιρείας παρακαλούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου ως εξής : « Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array & Linear πολλαπλών συστοιχιών κρυστάλλων ή ισοδύναμης τεχνολογίας η οποία να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση » |
| Τύποι ηχοβόλων κεφαλών | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | Προτείνουμε τις παρακάτω προσθήκες για το βέλτιστο δημόσιο συμφέρον καθώς ένας υπερηχοτομογράφος υψηλής ευκρίνειας και τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να δέχεται και τις παρακάτω ηχοβόλες κεφαλές : « Ηχοβόλες κεφαλές τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου ( 4D) για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας , μαιευτικές/γυναικολογικές , ουρολογικές κ.λπ εύρους συχνοτήτων ( 2 – 6 MHZ)» «Ηχοβόλες κεφαλές τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου ( 4D) για εξετάσεις μαστού και επιφανειακών οργάνων εύρους συχνοτήτων ( 5 – 13 MHZ ) » «Ηχοβόλες κεφαλές τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου ( 4D) για εξετάσεις ενδοκολπικές ( μαιευτικές / γυναικολογικές ) εύρους συχνοτήτων (3 – 9 MHZ) » «Ηχοβόλες κεφαλές ενδοκοιλοτικές/διορθικές Bi PLANE για εξετάσεις γυναικολογίας , προστάτη , ουρολογίας κ. λπ. Εύρους συχνοτήτων ( 5 – 10 MHZ). » |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ | «Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler , ΝΑΙ ( Να προσφερθεί προς επιλογή )» | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | « Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τεχνική είναι απολύτως απαραίτητη για την μέτρηση μεγάλων ταχυτήτων σε αγγεία ( διακρανιακό doppler , καρδιολογικές εφαρμογές) και υφίσταται στους υπερηχοτομογράφους εδώ και πολλά συναπτά έτη θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην βασική σύνθεση για το βέλτιστο δημόσιο συμφέρον , επομένως προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση : «Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler, ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά ) » |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ | « Απεικόνιση δεύτερης αρμονικής συχνότητας ….. ( ΝΑΙ , σε όλες τις απεικονιστικές κεφαλές ) » | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Η τεχνική της 2ης αρμονικής συχνότητας επιλεκτικά αποκλείει σήματα που προέρχονται από επιφανειακές δομές και ιστούς όπως υποδόριο λίπος, δέρμα, πλευρικά οστά κλπ, μειώνοντας δραματικά παράσιτα, haze και clutter ιδιαίτερα σε τεχνικά δύσκολους ασθενείς. Ζητούμε την τροποποίηση της παρακάτω προδιαγραφής έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και η συμμετοχή της εταιρίας μας : « NAI (Σε όλους τους τύπους των ηχοβόλων κεφαλών, να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση) » |
| Λειτουργικά –τεχνικά χαρακτηριστικά | «ΒΑΘΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ , ≥32 cm » | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και ευρύτερου αριθμού συμμετεχουσών εταιρειών ως εξής : Βάθος Σάρωσης , ≥ 30 cm |
| Λειτουργικά –τεχνικά χαρακτηριστικά | « Έγχρωμη TFT Οθόνη , ≥ 19’ » | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου για το βέλτιστο δημόσιο συμφέρον : « Έγχρωμη TFT Οθόνη , ≥ 21’ » |
| Λειτουργικά –τεχνικά χαρακτηριστικά | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | Προτείνουμε τις παρακάτω προσθήκες για το βέλτιστο δημόσιο συμφέρον καθώς ένας υπερηχοτομογράφος υψηλής ευκρινειας και τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι : 1)« Τρισδιάστατη απεικόνιση , ( Ναι , να λειτουργεί με όλες τις δισδιάστατες Ηχοβόλες Κεφαλές ) » 2) « Δυνατότητα σύγκρισης side by side παλαιών και νέων εξετάσεων των ασθενών , ( ΝΑΙ , να περιγραφεί αναλυτικά) » 3) « Να διαθέτει τεχνική δημιουργίας συγκριμένων πρωτόκολλων ροής μιας εξέτασης κατά την διάρκεια των οποίων οι μετρήσεις και τα σχόλια που απαιτούνται να εμφανίζονται αυτόματα για μέγιστη ταχύτητα και ομοιογένεια των εξετάσεων » 4) « Να διαθέτει τεχνική αυτόματης διόρθωσης της γωνίας του color box & PW Gate και της τοποθέτησης του δείγματος όγκου στο κέντρο του αυλού ενός αγγείου κατά την διάρκεια μίας εξέτασης triplex. » 5) « Να διαθέτει τεχνική συνεχούς (σε πραγματικό χρόνο Real Time) αυτόματης βελτίωσης της ενίσχυσης των ήχων σε όλο το βάθος της εικόνας καθώς επίσης και αυτόματη ρύθμιση της αντίθεσης ( compress) ΧΩΡΙΣ το πάτημα κανενός πλήκτρου .» 6) « Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ( χρήση ενσωματωμένης μπαταρίας) για μεταφορά του συστήματος και άμεση επαννεκίνηση του σε τουλάχιστον 20 sec.» |