Marilena Touardits

Προς

εμένα

Κοιν.

Panagiotis Georgiou

Νοεμ 6 τις 2:38 μ.μ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. ,ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του Οίκου TOSHIBA Medical Systems Ιαπωνίας,  θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών του «Συστήματος Υπερηχογραφίας Γενικής Χρήσης»

**Στην παράγραφο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφέρεται Βάθος σάρωσης  28c.

Σε ένα σύστημα υψηλής ανάλυσης που απαιτείται να διαθέτει το νοσοκομείο σας, το βάθος θα πρέπει να είναι 38cm, ανάλογα με την συχνότητα της κεφαλής.

Εργονομία συστήματος (Κονσόλα χειρισμού, οθόνη αφής, κλπ)

Ζητείται «Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση»

Η ύπαρξη οθόνης αφής θα πρέπει να είναι απαραίτητη για την εύκολη και γρήγορη χρήση του συστήματος, όπως απαιτούν και οι ανάγκες ενός νοσοκομείου με μεγάλο αριθμό εξετάσεων και όχι ένα χαρακτηριστικό προς αξιολόγηση.

Προτείνουμε να αλλαχθεί ως « απαιτείται η κονσόλα χειρισμού να διαθέτει οθόνη αφής, για εύκολη και γρήγορη χρήση».

Δεδομένου του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, θα κάνουμε και εμείς από μέρους μας τη μέγιστη προσπάθειά μας, να λάβουμε μέρος.

Με εκτίμηση

Marilena Touardits

Product Manager

Ultrasound Systems

TOSHIBA Division

PROTON S.A.

2, Ioulianou Metamorfosi 14451, Athens Greece

Tel.: +30210 2806200 Fax: 210 2806210 Mob.: +306944 989503

Email: mtouardits@protoncy.gr Website: www.proton-sa.gr