Η εταιρεία ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. σας παραθέτει τις προτάσεις/ παρατηρήσεις της σχετικά με τις κάτωθι προδιαγραφές.

ΙΙ)  Αναλυτικά συστήματα Ούρων :

1ον ειδικοί αναλυτές μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  10.000 ΕΥΡΩ

α)Υποχρεωτικές εξετάσεις αναλυτού φυσικοχημικών παραμέτρων ούρων(ετήσιες ).

|  | A΄ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ | ###### Γ.Π.Ν.Α. ΄΄ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΄΄ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 10.000 ΕΥΡΩ |
| 1 | ΤΑΙΝΙΕΣ 10 παραμέτρων | 30.000 Tests |

### β) Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές αναλυτού φυσικοχημικών παραμέτρων ούρων.

1)   Πλήρως αυτοματοποιημένος Αναλυτής ούρων με  ταινίες 10 παραμέτρων, τουλάχιστον.

- Να δύναται να λειτουργεί σε 24ωρη βάση , ο δε χρόνος  προετοιμασίας  , από μη λειτουργία σε πλήρη λειτουργία , να είναι ο μικρότερος  δυνατός .

- Ο Αναλυτής αυτός να είναι απλή μονάδα μικρού όγκου και να προσφερθεί σε (2) δύο όμοια τεμάχια ,εκ των οποίων το δεύτερο θα χρησιμεύει ως εφεδρικός αναλυτής.

4)   Ταχύτητα άνω των  100 εξετάσεων συνολικά  ανά ώρα.

5)   Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων  ( STAT ) , χωρίς      την αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας .

- Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC ) αποτελεσμάτων.

7)    Εχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας     όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες  που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του   αναλυτή  , λίστα εργασίας , ποιοτικό έλεγχο κ.λ.π.

- Η προδιαγραφή  Εχρωμη οθόνη περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των εταιρειών που μπορούν να συμμετέχουν  στον διαγωνισμό χωρίς να εξυπηρετούν κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα και λειτουργικότητα στην απόδοση του αναλυτή.

- Προβλήματα δυσλειτουργίας , να επισημαίνονται οπτικοακουστικά  και με ενδείξεις επί της οθόνης  ,με  σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος  και  διαδικασία άρσης του .

- Να  έχει την δυνατότητα  σύνδεσης με αμφίδρομη επικοινωνία  με το LIS του εργαστηρίου και να λειτουργεί σε περιβάλλον  Windows  NT .

10)  Να δέχεται σωληνάρια  διαφόρων τύπων με BAR   CODE , καθώς επίσης και χωρίς BAR -CODE .

- Να  έχει την δυνατότητα  σύνδεσης με αναλυτή ούρων κυτταρομετρίας.

12)   Να χρησιμοποιεί  δείγμα μικρότερο από 5 ml και να λειτουργεί με αυτόματο δειγματολήπτη.

13)Να έχει μεγάλη χωρητικότητα σε ταινίες αντίδρασης, με επάρκεια 2-3 ημερών τουλάχιστον.

- Η σωστή πρακτική της διαχείρισης των ταινιών ούρων όλων των εταιρειών είναι εφόσον δεν χρησιμοποιούνται να επιστρέφουν και να αποθηκεύονται ξανά στο δοχείο φύλαξης τους  εντός  24 ωρών.  Μόνο εκεί εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες φύλαξης.  Προκειμένου να μην ξεχαστούν  ταινίες άνω των 2-3 ημερών στον αναλυτή με μεγάλο κίνδυνο να καταστραφούν και να δώσουν λανθασμένα αποτελέσματα η συνήθης τακτική είναι να φορτώνονται στην αρχή κάθε ημέρας. Επομένως προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει :  Να έχει μεγάλη χωρητικότητα σε ταινίες αντίδρασης, με επάρκεια να ολοκληρωθεί η ημερήσια λειτουργία του αναλυτή.

14)Να κάνει πραγματική βαθμονόμηση στο σύνολο των παραμέτρων που προσδιορίζει.

γ )     Χαρακτηριστικά που θεωρούνται πολύ σημαντικά.

1.΄Ολοι οι αναλυτές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , υψηλών  προδιαγραφών, κατασκευής της τελευταίας διετίας .

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 , ότι η παράδοση του μηχανήματος θα συνοδεύεται από βεβαίωση του έτους κατασκευής από  την κατασκευάστρια εταιρία, όπου θα αναφέρεται και το S/N του μηχανήματος .

- Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και συνεχούς προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε φάση  λειτουργίας του αναλυτή .

- Να λειτουργoύν  σε 220 V ( μονοφασικό / τριφασικό ), να  αναφερθεί  δε η μεγίστη ισχύς που καταναλώνει ο κάθε    αναλυτής .

- Να υποστηρίζονται από UPS , που να δίδει επαρκή αυτονομία στην λειτουργία του αναλυτή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος .

- Να έχουν υποχρεωτικώς πιστοποιητικά CE  , ( επιθυμητά , αλλά όχι υποχρεωτικά είναι  και  τα πιστοποιητικά  ISO , FDA  κ.λ.)

- Να είναι δυνατή η αμφίδρομη σύνδεση με το LIS του εργαστηρίου , με δαπάνη της προσφέρουσας εταιρίας .

- Να μπορούν να λειτουργούν  με  BAR CODE, αλλά και  χωρίς  BAR CODE

- Να δοθούν τα prospectus των αναλυτών στα οποία αναφέρονται η δυνατόν όλα τα τεχνικά στοιχεία  αυτών. ΄Όσα από τα στοιχεία αυτά, δεν αναφέρονται στα     prospectus που θα επισυναφθούν , να πιστοποιούνται από άλλα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρίας .

- Οι προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ,χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου , αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης των βλαβών , με όλα τα απαραίτητα  προς τούτο ανταλλακτικά , εξαρτήματα και  αναλώσιμα , για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση , εορτών και αργιών  μη εξαιρουμένων .

- Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται , εντός 24ώρου το αργότερο , μή εξαιρουμένων των αργιών .

- Σε  περίπτωση βλάβης που η αποκατάσταση της θεωρείται μακρόχρονη , πέρα των 3 ημερών  , ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντικατάστασης του με άλλον αναλυτή ιδίου τύπου και με  χρήση ιδίων αντιδραστηρίων ,μέχρι πλήρους αποκατάστασης της βλάβης .

- Μετά την εγκατάσταση  και παραλαβή των μηχανημάτων,  δαπάνης του προμηθευτή, θα επακολουθήσει πλήρης εκπαίδευση  προσωπικού του εργαστηρίου , στην σωστή λειτουργία και χρήση .Κατά την έναρξη της  εκπαίδευσης θα παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας .

- Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση της αδιάλειπτης , χωρίς προσκόματα , τροφοδότησης του εργαστηρίου με τα απαραίτητα , συμφωνηθέντα χημικά  κλπ.

- Ο χρόνος  παράδοσης να είναι το δυνατόν σύντομος και σε καμία περίπτωση πέραν 2  μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

- Να υποβληθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή , ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για παροχή πλήρους επιστημονικής και τεχνικής  υποστήριξης .

- Nα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο να απαντώνται συνοπτικώς και

με την σειρά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές , όλα τα στοιχεία των τεχνικών    προδιαγραφών , τόσο των γενικών , όσο και των επι μέρους προδιαγραφών του κάθε τύπου αναλυτή .

- Η συσκευασία των αντιδραστηρίων πρέπει να είναι εκείνη του εργοστασίου παρασκευής των , να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής (Lot  No. ), η ημερομηνία λήξης , η χώρα παραγωγής , οι συνθήκες αποθήκευσης και απόρριψης , ο αριθμός των τεστς που δίδει η συγκεκριμμένη συσκευασία , καθώς και τα αντίγραφα των εσωκλείστων για κάθε εξέταση.

- Στο εσώκλειστο φυλλάδιο ή σε τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας ( που θα επισυνάπτεται ), να υπάρχουν υποχρεωτικά το CE της κάθε εξέτασης χωριστά και στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την οδηγία CE 98 / 79 / ΕΚ , ΦΕΚ 1060 / 10-8-01 .

- Στις τιμές ανά τέστ ,που θα προσφερθούν θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνoνται και τα υπόλοιπα υλικά που απαιτούνται, για την

μέτρηση  του συγκεκριμένου τέστ πέρα από το αντιδραστήριο, στον

προτεινόμενο αναλυτή.  Δηλαδή

α) διαλυτικά , αραιωτικά , ρυθμιστικά , αντιαφριστικά κ.λ. διαλύματα ,

β) calibrators και Controls ,

γ) λυχνίες φωτομέτρων κ.λ.

δ) Κάθε άλλο υλικό που χρειάζεται για την λειτουργία των αναλυτών κατά

την  λειτουργία τους στον προσδιορισμό των παραπάνω τεστς , εκτος από

τα  sample cups και τα σωληνάρια δείγματος.

Oι ποσότητες κάθε υλικού από τα ανωτέρω , καθώς και οι ποσότητες των

αντιδραστηρίων ,που απαιτούνται για την διενέργεια του συνόλου των

ζητουμένων  εξετάσεων , σε ακέραιο αριθμό συσκευασιών ,

καταγράφονται σε χωριστούς πίνακες, όπου αναφέρεται και η αξία κάθε

συσκευασίας ( κιτ ), καθώς και  η  ποσότητα του υλικού που περιέχει κάθε

συσκευασία . Όπου επίσης να δοθεί  η Συνολική τιμή της εξέτασης της

Γενικής  Ούρων σε μιά τιμή ( ταινία + αναλώσιμα ) .

- Από το κεφάλαιο β) Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές αναλυτού φυσικοχημικών παραμέτρων ούρων , οι παράγραφοι  1 , 3 , 4 , 9 , 10 και 11 .

15

ΙΙ)  Αναλυτικά συστήματα Ούρων :

2ον κυτταρομετρητές.

### ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΟΥΡΩΝ .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.000 ΕΥΡΩ

α) Υποχρεωτικές εξετάσεις κυτταρομετρικού αναλυτού ούρων  ( ετήσιες ).

|  | A΄ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ | ###### Γ.Π.Ν.Α. ΄΄ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΄΄ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 35.000 ΕΥΡΩ |
| 1 | Πλήρη SET αντιδραστηρίων ( Καθαριστικό ,αραιωτικό ,χρώσης , ειδ.αραίωσης, ελέγχου ) . | 20.000 Tests |

### β) Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές αναλυτού Κυτταρομετρίας ούρων.

### 1)  Πλήρως αυτοματοποιημένος Αναλυτής ούρων , σύγχρονης τεχνολογίας.

- Να δύναται να λειτουργεί σε 24ωρη βάση , ο δε χρόνος  προετοιμασίας  , από μη λειτουργία σε πλήρη λειτουργία , να είναι ο μικρότερος  δυνατός .

- Ο Αναλυτής αυτός να είναι απλή μονάδα,μικρού όγκου και όχι σύνθεση δύο η περισσοτέρων μονάδων, να χρησιμοποιεί δε την τεχνολογία της κυτταρομετρίας ροής με φθορισμό και χρήση Laser.

- Η τεχνολογία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο αναλυτή και η τεχνολογία της πλειονότητας των αναλυτών σήμερα χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και αυτόματης αναγνώρισης των σωματιδίων. Οπότε η προδιαγραφή δεν πρέπει να προσδιορίζει την τεχνολογία τόσο ειδικά οπότε αυτό το σημείο πρέπει να διαγραφεί.

4)   Ταχύτητα άνω των  100 δειγμάτων  ανά ώρα, σε πλήρη ανάλυση.

- Η παραγωγικότητα των 100 δειγμάτων την ώρα  που απαιτείται είναι ιδιαίτερα υψηλή αν υπολογίσουμε ότι τα δείγματα ανά ημέρα είναι πολύ λιγότερα των 100,  με αποτέλεσμα η προδιαγραφή αυτή να οδηγεί σε επιλογή αναλυτή με υψηλό κόστος ανά ανάλυση. Με τη λογική ότι είναι 20.000 δείγματα ετησίως ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων ημερησίως είναι γύρω στα 60 δείγματα.  Οπότε μία ταχύτητα γύρω στα 50 δείγματα την ώρα μπορεί να ολοκληρώσει τη ρουτίνα του εργαστηρίου σε πολύ μικρό χρόνο.

5)   Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων  ( STAT ) , χωρίς      την αφαίρεση  δειγμάτων ρουτίνας .

- Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC ) αποτελεσμάτων.

7)   Εχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας     όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες  που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του   αναλυτή , λίστα εργασίας , ποιοτικό έλεγχο κ.λ.π.

8)  Προβλήματα δυσλειτουργίας , να επισημαίνονται οπτικοακουστικά  και με ενδείξεις επί της οθόνης με  σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και  διαδικασία άρσης του .

9)Να  έχει την δυνατότητα  σύνδεσης με αμφίδρομη επικοινωνία  με το LIS του

εργαστηρίου και να λειτουργεί σε περιβάλλον  Windows  NT .

10)   Να δέχεται σωληνάρια  διαφόρων τύπων με BAR   CODE   η  χωρίς.

11)   Να  έχει την δυνατότητα  σύνδεσης με αναλυτή ούρων ,Strip reader.

12.  Να χρησιμοποιεί  δείγμα μικρότερο από 2 ml και να λειτουργεί με αυτόματο δειγματολήπτη, χωριτηκότητας άνω των 50 δειγμάτων.

- Ο τόσο ειδικά καθορισμένος όγκος δείγματος ούρων  αποκλείει την συμμετοχή στην πλειονότητα των αναλυτών. Πρέπει να αλλάξει σε τουλάχιστον 3ml. Άλλωστε ο όγκος των δειγμάτων ούρων που διαχειρίζεται ένα εργαστήριο είναι πολλά ml. Αν είναι συνδεδεμένος ο αναλυτής με τον αναλυτή  φυσικοχημικών παραμέτρων ούρων όπως στην περίπτωση του εργαστηρίου στο νοσοκομείο σας δεν υπάρχει λόγος για την προδιαγραφή αυτή αφού  χρησιμοποιείται κοινό σωληνάριο και για τις δυο αναλύσεις.

- Να μετρά άμεσα , όχι υπολογιστικά τα κάτωθι:

α) Λευκά αιμοσφαίρια

β) Ερυθρά αιμοσφαίρια,

γ)  Επιθηλιακά αιμοσφαίρια,

δ)  Κυλινδρους,

ε)  Βακτήρια.,

επίσης να προσδιορίζει ποσοτικά και

α) Παθολογικούς κυλινδρους,

β) Μικρά επιθηλιακά κύτταρα,

γ) Μύκητες,

δ) Κρυστάλλους,

ε) Σπερματοζωάρια.

- Να διαθέτει σύστημα υψηλής ακρίβειας στις αραιώσεις και να είναι Αυτόματης λήψης δείγματος.

γ )     Χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά.

1. ΄Ολοι οι αναλυτές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , υψηλών  προδιαγραφών, κατασκευής της τελευταίας διετίας .

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 , ότι η παράδοση του μηχανήματος θα συνοδεύεται από βεβαίωση του έτους κατασκευής από  την κατασκευάστρια εταιρία, όπου θα αναφέρεται και το S/N του μηχανήματος .

- Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και συνεχούς προγραματισμού , σε οποιαδήποτε φάση  λειτουργίας του αναλυτή .

- Να λειτουργoύν  σε 220 V ( μονοφασικό / τριφασικό ), να  αναφερθεί  δε η μεγίστη ισχύς που καταναλώνει ο κάθε    αναλυτής .

- Να έχουν υποχρεωτικώς πιστοποιητικά CE  , ( επιθυμιτά , αλλά όχι υποχρεωτικά είναι  και  τα πιστοποιητικά  ISO , FDA  κ.λ.)

- Να είναι δυνατή η αμφίδρομη σύνδεση με το LIS του εργαστηρίου , με δαπάνη της προσφέρουσας εταιρίας.

- Να μπορούν να λειτουργούν  με  BAR CODE , αλλά και  χωρίς  BAR CODE .

- Να δοθούν τα prospectus των αναλυτών στα οποία αναφέρονται η δυνατόν όλα τα τεχνικά στοιχεία  αυτών . ΄Οσα από τα στοιχεία αυτά, δεν αναφέρονται στα     prospectus που θα επισυναφθούν , να πιστοποιούνται από άλλα έγγραφα της κατασκεύαστριας εταιρίας .

- Οι προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ,χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου , αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης των βλαβών , με όλα τα απαραίτητα  προς τούτο ανταλλακτικά , εξαρτήματα και  αναλώσιμα , για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση , εορτών και αργιών  μη εξαιρουμένων .

- Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται , εντός 24ώρου το αργότερο , μή εξαιρουμένων των αργιών .

- Σε  περίπτωση βλάβης που η αποκατάσταση της θεωρείται μακρόχρονη , πέρα των 3 ημερών  , ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντικατάστασης του με άλλον αναλυτή ιδίου τύπου και με  χρήση ιδίων αντιδραστηρίων ,μέχρι πλήρους αποκατάστασης της βλάβης .

- Μετά την εγκατάσταση  και παραλαβή των μηχανημάτων ,δαπάνη  του προμηθευτή, θα επακολουθήσει πλήρης εκπαίδευση  προσωπικού του εργαστηρίου , στην σωστή λειτουργία και χρήση .Κατά την έναρξη της  εκπαίδευσης θα παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας .

- Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση της αδιάλειπτης , χωρίς προσκόματα , τροφοδότησης του εργαστηρίου με τα απαραίτητα , συμφωνηθέντα χημικά  κλπ.

- Ο χρόνος  παράδοσης να είναι το δυνατόν σύντομος και σε καμία περίπτωση πέραν 2  μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

- Να υποβληθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή , ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για παροχή πλήρους επιστημονικής και τεχνικής  υποστήριξης .

- Nα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο να απαντώνται συνοπτικώς και με την σειρά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές , όλα τα στοιχεία των τεχνικών    προδιαγραφών , τόσο των γενικών , όσο και των επι μέρους προδιαγραφών του κάθε τύπου αναλυτή .

- Η συσκευασία των αντιδραστηρίων πρέπει να είναι εκείνη του εργοστασίου παρασκευής των , να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής (Lot  No. ), η ημερομηνία λήξης , η χώρα παραγωγής , οι συνθήκες αποθήκευσης και απόρριψης , ο αριθμός των τεστς που δίδει η συγκεκριμμένη συσκευασία , καθώς και τα αντίγραφα των εσωκλείστων για  κάθε εξέταση.

17. Στο εσώκλειστο φυλλάδιο ή σε τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας ( που θα επισυνάπτεται ), να υπάρχουν υποχρεωτικά το CE της κάθε εξέτασης χωριστά και στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την οδηγία CE 98 / 79 / ΕΚ , ΦΕΚ 1060 / 10-8-01 , όπως :

- Στις τιμές ανά τέστ ,που θα προσφερθούν θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνoνται και τα υπόλοιπα υλικά που απαιτούνται, για την μέτρηση  του συγκεκριμένου τέστ πέρα από το αντιδραστήριο, στον προτεινόμενο αναλυτή.  Δηλαδή ,

α) διαλυτικά , αραιωτικά , ρυθμιστικά , αντιαφριστικά κ.λ. διαλύματα ,

β) calibrators και Controls ,

γ) λυχνίες φωτομέτρων κ.λ.

δ) Κάθε άλλο υλικό που χρειάζεται για την λειτουργία των αναλυτών κατά

την  λειτουργία τους στον προσδιορισμό των παραπάνω τεστς , εκτος από

τα  sample cups και τα σωληνάρια δείγματος.

Oι ποσότητες κάθε υλικού από τα ανωτέρω , καθώς και οι ποσότητες των

αντιδραστηρίων ,που απαιτούνται για την διενέργεια του συνόλου των

ζητουμένων  εξετάσεων , σε ακέραιο αριθμό συσκευασιών ,

καταγράφονται σε χωριστούς πίνακες, όπου αναφέρεται και η αξία κάθε

συσκευασίας ( κιτ ), καθώς και  η  ποσότητα του υλικού που περιέχει κάθε

συσκευασία .

- Από το κεφάλαιο  β) Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές αναλυτού Κυτταρομετρίας ούρων ,  οι παράγραφοι  3 , 4 , 9 , 11, 12, 13 και 14

19.