Σας επισυνάπτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Βιοχημικού εργαστηρίου.

Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για αντιδραστήρια και χημικές ουσίες με συνοδό εξοπλισμό

Θα θέλαμε να παραθέσουμε εδώ συνοπτικά κάποιες παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών και των ζητουμένων εξετάσεων του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα που επιβάλλουν προσπάθεια για σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων και εργατοωρών.

Α. Σχετικά με τις ζητούμενες εξετάσεις στις βασικές ομάδες εξετάσεων όπως αυτές περιγράφονται στους ακόλουθους Πίνακες :

- Πίνακας εξετάσεις ρουτίνας/εφημερίας σελ.5 της διακήρυξης

- Πίνακας εξετάσεις φαρμάκων και λοιπές ειδικές εξετάσεις σελ. 19 της διακήρυξης

- Πίνακας υποχρεωτικές εξετάσεις Α. Ανοσοχημικός αναλυτής σελ. 29 της διακήρυξης.

επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Στο πίνακα εξετάσεις ρουτίνας/εφημερίας στον α/α 41 ζητείται η εξέταση Τροπονίνη Τ High Sensitivity η οποία διατίθεται μόνο από έναν προμηθευτή και προτείνεται να ζητείται η εξέταση ως Τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας

2. Στο πίνακα εξετάσεις φαρμάκων και λοιπές ειδικές εξετάσεις ο συνδυασμός των ζητούμενων εξετάσεων με τους α/α 13,14,16 και 17 διατίθενται μόνο από μία εταιρεία και προκειμένου αφ’ ενός να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία του εργαστηρίου και αφ’ ετέρου να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων, προτείνεται η ομάδα αυτή των εξετάσεων να ενσωματωθεί στην ομάδα εξετάσεις ρουτίνας/εφημερίας με τις εξετάσεις α/α 13,14,16 και 17 να ζητούνται ως προαιρετικές ή να αποτελέσει διακριτή κατηγορία όπως έχει προβλεφθεί για την περίπτωση του Β΄ανοσοχημικού αναλυτή σελίδα 31 της διακήρυξης και Γ΄ανοσοχημικού αναλυτή σελίδα 33 της διακήρυξης.

3. Στο πίνακα υποχρεωτικές εξετάσεις Α. Ανοσοχημικό αναλυτή στην σελίδα 29 της διακήρυξης ζητούνται εξετάσεις καρκινικών δεικτών και στον α/α 8 ζητείται η εξέταση SCC η οποία διατίθεται μόνο από έναν προμηθευτή. Προκειμένου συνεπώς να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία του εργαστηρίου και να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων, προτείνεται η ομάδα αυτή των εξετάσεων να ενσωματωθεί στην ομάδα εξετάσεις ρουτίνας/εφημερίας με την εξέταση α/α 8 να ζητείται ως προαιρετική ή να αποτελέσει διακριτή κατηγορία όπως έχει προβλεφθεί για την περίπτωση του Β΄ανοσοχημικού αναλυτή σελίδα 31 της διακήρυξης και Γ΄ανοσοχημικού αναλυτή σελίδα 33 της διακήρυξης.

Β. Σχετικά με τις ζητούμενες προδιαγραφές αναλυτικών συστημάτων

1. Αναλυτικά συστήματα ρουτίνας/εφημερίας, γενικοί όροι σελ. 6 της διακήρυξης.

Η περιγραφή αναφορικά με το ζητούμενο σύστημα ενοποιημένης πλατφόρμας ανάλυσης κλινικής χημείας και ανοσοχημείας, επεκτάσιμη και διαμορφώσιμη, εκφράζει την φιλοσοφία διαμόρφωσης αναλυτικών συστημάτων από συγκεκριμένη εταιρεία. Η περιγραφή αυτή, σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές των ζητουμένων αναλυτικών συστημάτων κύριας και εφεδρικής ανάλυσης, καθώς και με την απαίτηση να διασυνδέεται με προαναλυτικό σύστημα που επίσης έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές (όπως περιγράφονται στις σελίδες 10 και 11 της διακήρυξης), ευνοούν συγκεκριμένο προμηθευτή και κατ’ ουσίαν δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου.

Β. Σχετικά με τις προδιαγραφές του αναλυτή φαρμάκων και ειδικών εξετάσεων.

Η προδιαγραφή 8 σελίδα 20 της διακήρυξης σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές 5 και 7 σελίδα 22 της διακήρυξης οδηγούν σε συγκεκριμένο προμηθευτή και συνεπώς θα ήταν προς όφελος του Νοσοκομείου να απαλειφθούν ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των εταιρειών και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου.

Γ. Σχετικά με τις προδιαγραφές του Α ανοσοχημικού αναλυτή.

Ο συνδυασμός των προδιαγραφών αντιδραστηρίων Α ανοσοχημικού αναλυτή 1,4,7 σελίδα 30 της διακήρυξης οδηγούν σε συγκεκριμένο προμηθευτή και συνεπώς θα ήταν προς όφελος του Νοσοκομείου να απαλειφθούν ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των εταιρειών και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Προτείνουμε την ενοποίηση των προδιαγραφών για τις ακόλουθες κατηγορίες εξετάσεων σε μια ενότητα

- Πίνακας εξετάσεις ρουτίνας/εφημερίας σελ.5 της διακήρυξης

- Πίνακας εξετάσεις φαρμάκων και λοιπές ειδικές εξετάσεις σελ. 19 της διακήρυξης

- Πίνακας υποχρεωτικές εξετάσεις Α. Ανοσοχημικός αναλυτής

με κοινές προδιαγραφές που θα επιτρέπουν την ευρεία συμμετοχή προμηθευτών.

Σημεία προδιαγραφών για τα συστήματα Ρουτίνας εφημερίας της διακήρυξης που προτείνεται η τροποποίηση τους :

Στο κείμενο που ακολουθεί προτείνεται η τροποποίηση συγκεκριμένων όρων ή/και η αντικατάστασή τους με άλλους χωρίς να μεταβάλλεται το περιεχόμενο των προδιαγραφών ώστε τελικά να περιγράφουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του εργαστηρίου, ενώ παράλληλα να διευκολύνεται η συμμετοχή περισσοτέρων της μίας εταιρείας, στα πλαίσια ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων για το Νοσοκομείο.

Αναλυτικά:

- Στην σελίδα 6 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 1:

Η προδιαγραφή ζητά εξοπλισμό που να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα αναλυτικά συστήματα, το καθένα από τα οποία περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο 2 σελίδα 6 της διακήρυξης.

Προτείνεται να ζητηθεί ως εναλλακτική πρόταση ένα ενιαίο αναλυτικό σύστημα, το οποίο θα καλύπτει τις προδιαγραφές παραγωγικότητας, όπως αυτές περιγράφονται στην σελίδα 8 της διακήρυξης. Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει στο εργαστήριο την παραγωγικότητα που χρειάζεται για την ομαλή εκτέλεση των εξετάσεων, χωρίς να φορτωθεί με αναλυτικά συστήματα που δεν χρειάζονται και απαιτούν επιπλέον χώρο, αντιδραστήρια και αναλώσιμα για να λειτουργήσουν, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου με επιπλέον έξοδα χωρίς να προσφέρουν κάποιο όφελος στο εργαστήριο.

- Στην σελίδα 6 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 2 :

Η προδιαγραφή προτείνεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να τροποποιηθεί ως: «Το ενιαίο αναλυτικό σύστημα να διαθέτει α) φωτομετρικές μονάδες, β) μονάδα ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ΙSE) και γ) ανοσοχημική μονάδα . Να είναι ενιαίο και συμπαγές σύστημα, το οποίο να διαθέτει κοινή μονάδα ελέγχου & κοινό σημείο φόρτωσης/ εκφόρτωσης δειγμάτων ώστε να εκτελεί ταυτόχρονα οποιαδήποτε από τις ζητούμενες παραμέτρους».

Απαλείφεται το τμήμα της προδιαγραφής που αφορά το κοινό σημείο φόρτωσης βαθμονομητών και διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου, για τους λόγους που αναλύονται πιο κάτω και συγκεκριμένα:

Οι βαθμονομητές και τα διαλύματα ποιοτικού ελέγχου που χρησιμοποιεί ένα αναλυτικό σύστημα που εκτελεί βιοχημικές, ανοσολογικές και εξετάσεις ISE (τόσο το διατιθέμενο από την εταιρεία μας όσο και από τις υπόλοιπες εταιρείες) είναι διαφορετικοί για κάθε μονάδα του και η διαχείριση τους διενεργείται για κάθε μονάδα μεμονωμένα με αποτέλεσμα η βαθμονόμηση και ο ποιοτικός έλεγχος των βιοχημικών παραμέτρων και η βαθμονόμηση και ο ποιοτικός έλεγχος των ανοσολογικών παραμέτρων και των ISE παραμέτρων να εκτελείται ξεχωριστά.

Κατά συνέπεια η εν λόγω προδιαγραφή δεν είναι εφαρμοστέα για την χρήση των βαθμονομητών και διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου για κανένα από τα προσφερόμενα συστήματα, δεδομένου του τρόπου λειτουργίας τους, η οποία δεν επιτρέπει την εκπλήρωση του όρου που απαιτεί

‘’ … να εκτελεί ταυτόχρονα οποιεσδήποτε από τις ζητούμενες παραμέτρους ‘’

Ο μόνος δυνητικά τρόπος για να γίνεται ταυτόχρονα η βαθμονόμηση όλων των παραμέτρων του συστήματος, είναι να εκτελούνται όλες οι βαθμονομήσεις όλων των εξετάσεων με τον ίδιο βαθμονομητή (από το ίδιο σωληνάριο), γεγονός που δεν ισχύει για κανένα σύστημα της αγοράς. Αντίθετα, όλα τα προσφερόμενα συστήματα δέχονται τους βαθμονομητές σε διαφορετικά στατώ (δειγματοφορείς) και τα οδηγούν προς τις διαφορετικές μονάδες του συστήματος προκειμένου να εκτελεστούν οι βαθμονομήσεις των ζητουμένων εξετάσεων.

- Στην σελίδα 6 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 3 σελίδα 6 :

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Να διαθέτει περιοχή προσωρινής αποθήκευσης ή εναλλακτικής φόρτωσης δειγμάτων σε κάθε αναλυτική μονάδα»

- Στην σελίδα 6 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 6 σελίδα 7 της διακήρυξης :

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Το σύστημα ή οι συνδεδεμένες αναλυτικές μονάδες να μπορούν να διαχειριστούν πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο, σωληνάρια με ψευδή πυθμένα». Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η δυνατότητα του εργαστηρίου να χρησιμοποιεί σωληνάρια και καψάκια διαφορετικών μεγεθών ενώ διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων εταιρειών.

- Στην σελίδα 7 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 7 :

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Να διαθέτει συνεχή και απεριόριστη φόρτωση STAT δειγμάτων». Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού STAT δειγμάτων (που είναι το ζητούμενο) χωρίς να δυσχεραίνεται η συμμετοχή περισσοτέρων προμηθευτών στον διαγωνισμό.

- Στην σελίδα 7 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 10 :

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Θα βαθμολογηθεί η ύπαρξη θερμοστατούμενου χώρου για QC, Calibrators στο σύστημα».

- Στην σελίδα 7 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 12:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Θα βαθμολογηθεί η δυνατότητα του συστήματος ποιοτικού ελέγχου (QC) να δέχεται προγραμματισμό περισσοτέρων από 90 διαφορετικών διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου. Θα βαθμολογηθεί επιπλέον η δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματα ποιοτικού ελέγχου βάση χρόνου και μετά από τη βαθμονόμηση αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levy-Jennings  για ημερήσιο και συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο».

- Στην σελίδα 7 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 13:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Θα βαθμολογηθεί η δυνατότητα του συστήματος να δέχεται προγραμματισμό περισσοτέρων από 90 διαφορετικών βαθμονομητών. Θα βαθμολογηθεί η δυνατότητα του συστήματος να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση βάση χρόνου και μετά από αυτόματη αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.»

- Στην σελίδα 8 της διακήρυξης, παράγραφος Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σημείο 18:

Η υποχρέωση του προμηθευτή για αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και τη σύνδεσή του με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πρέπει υποχρεωτικά να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά και προϋπολογιζόμενο κόστος ώστε να μπορεί να υπολογιστεί στην ανάλυση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας εφόσον η εταιρεία οφείλει να δώσει συνολικό κόστος προσφοράς, με την οποία θα πρέπει να έχει υπολογίσει και όλα τα επιμέρους κόστη.

- Στην σελίδα 8 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ, το εργαστήριο ζητά 2 όμοια αναλυτικά συστήματα με συγκεκριμένες προδιαγραφές παραγωγικότητας. Προτείνεται η προδιαγραφή αυτή να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των προδιαγραφών παραγωγικότητας του εργαστηρίου για ρουτίνα και να ζητούνται εφεδρικά συστήματα στο ήμισυ της παραγωγικότητας των συστημάτων ρουτίνας: «Το αναλυτικό σύστημα να αποτελείται από α) φωτομετρικές μονάδες συνολικής παραγωγικότητας 4.000 τεστ/ώρα, β) ISE μονάδες με ταχύτητα τουλάχιστον 1.800 τεστ/ώρα και γ) ανοσοχημικές μονάδες με ταχύτητα τουλάχιστον 160 τεστ/ώρα. Επίσης, το σύστημα να περιλαμβάνει ικανό αριθμό μονάδων ώστε να μπορεί να λειτουργεί κατ’ ελάχιστον με την μισή δυναμικότητα στην εφημερία».

- Στην σελίδα 9 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ-α) Φωτομετρική υπομονάδα σημείο 2:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Τα επείγοντα δείγματα να αποκτούν προτεραιότητα έναντι των δειγμάτων ρουτίνας και η δειγματοληψία τους να πραγματοποιείται άμεσα», καθότι δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την στιγμή της εντολής μέχρι την έναρξη της δειγματοληψίας, διότι το σύστημα πρέπει να ολοκληρώσει την δειγματοληψία του προηγούμενου δείγματος πριν ξεκινήσει το επείγον δείγμα και εξαρτάται από το τι απαιτεί το προηγούμενο δείγμα ο χρόνος που θα ξεκινήσει η δειγματοληψία του.

- Στην σελίδα 9 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ-α) Φωτομετρική υπομονάδα σημείο 4:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Να διαθέτει ανεξάρτητη γραμμή επεξεργασίας ή διαχείρισης δειγμάτων σε κάθε αναλυτική μονάδα καθώς και ανίχνευση πήγματος ενώ να διαθέτει σύστημα αποφυγής επιμολύνσεων κατά την λήψη δείγματος και αντιδραστηρίων».

- Στην σελίδα 9 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ-α) Φωτομετρική υπομονάδα σημείο 5:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο αντιδραστηρίων ώστε να μην χρειάζεται να προστίθενται ή να αφαιρούνται αντιδραστήρια κατά την διάρκεια της ρουτίνας ή της εφημερίας». Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται η απαίτηση του εργαστηρίου για διατήρηση των αντιδραστηρίων επί των αναλυτών ενώ δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου με επιπλέον αναλυτικά συστήματα, που απαιτούν επιπλέον υλικά για να λειτουργήσουν.

- Στην σελίδα 9 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ-β) Υπομονάδα ISE προτείνεται η κατάργηση όλης της ενότητας, διότι η ύπαρξή τους δυσχεραίνει την συμμετοχή των εταιρειών χωρίς να παρέχει όφελος στο εργαστήριο, πχ περιγράφεται η δυνατότητα της μονάδας να διαθέτει ανεξάρτητα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια, δηλαδή περιγράφει την τεχνολογία με την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση των ηλεκτρολυτών, ενώ το ζητούμενο είναι να γίνεται η μέτρηση.

- Στην σελίδα 9 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ-γ) Ανοσοχημική υπομονάδα σημείο 2:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε: «Να διαθέτει σύστημα αποφυγής επιμολύνσεων και να περιγραφεί για την ασφαλή διαχείριση των δειγμάτων».

- Στην σελίδα 10 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ- γ) Ανοσοχημική υπομονάδα σημείο 4:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε : «Να διαθέτει ικανό αριθμό θέσεων αντιδραστηρίων σε ψυχόμενο χώρο ώστε να μην χρειάζεται να προστίθενται ή να αφαιρούνται αντιδραστήρια κατά την διάρκεια της ρουτίνας ή της εφημερίας».

- Στην σελίδα 10 της διακήρυξης, παράγραφος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΑ- γ) Ανοσοχημική υπομονάδα σημείο 6:

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε : «Οι επείγουσες εξετάσεις (πχ καρδιακοί δείκτες) να δίδονται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών»

Τέλος, αναφορικά με το τμήμα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σελίδα 10,11 της διακήρυξης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Στις ζητούμενες προδιαγραφές του προαναλυτικού συστήματος, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

‘’Κλασματοποίηση πρωτογενών σωληναρίων για όλους τους αναλυτές του εργαστηρίου ‘’ σελίδα 10 της διακήρυξης και

‘’ Τα δευτερογενή να διαχωρίζονται αυτόματα σε ειδικούς φορείς για διαφορετικούς προορισμούς στο εργαστήριο (πχ μη συνδεδεμένοι αναλυτές ,φάρμακα,καρκινικοί δείκτες ) σελίδα 11 της διακήρυξης

Εδώ θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το σύστημα αυτό, λειτουργεί με αναλώσιμα (συγκεκριμένα και ξεχωριστά για κάθε προαναλυτικό σύστημα) τα οποία και θα χρησιμοποιεί για να παράγει κλάσματα δειγμάτων για συστήματα εκτός των ζητουμένων αναλυτικών μονάδων ρουτίνας-εφημερίας.

Το κόστος λειτουργίας συνεπώς του συστήματος αυτού θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης ομάδας εξετάσεων (ρουτίνας-εφημερίας) χωρίς να επιμερίζεται στις ομάδες εξετάσεων για τις οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν τα παραγόμενα κλάσματα και για τις οποίες ομάδες εξετάσεων έχει προβλεφθεί διακριτός προυπολογισμός.

Για τον σκοπό αυτό και για να υπάρχει ορθός υπολογισμός και κατανομή του ζητουμένου προϋπολογισμού των εξετάσεων ρουτίνας-εφημερίας, θα πρέπει το προαναλυτικό σύστημα να περιγραφεί μεμονωμένα εφόσον κριθεί απαραίτητο, με διακριτό προϋπολογισμό και για συγκεκριμένο αριθμό κλασμάτων δειγμάτων ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του κόστους λειτουργίας αυτού που θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση μας η ενοποίηση των βασικών ομάδων εξετάσεων:

- Πίνακας εξετάσεις ρουτίνας/εφημερίας σελ.5 της διακήρυξης

- Πίνακας εξετάσεις φαρμάκων και λοιπές ειδικές εξετάσεις σελ. 19 της διακήρυξης

- Πίνακας υποχρεωτικές εξετάσεις Α. Ανοσοχημικός αναλυτής

περιορίζει σημαντικά την ανάγκη ύπαρξης συστήματος κλασματοποίησης ενώ ταυτόχρονα παρέχει την δυνατότητα ομαδοποίησης των σωληναρίων μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων για άλλα συστήματα.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Δρακοπουλος Αργυρης

Key Account Manager

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

6-8 , Agisilaou street

15123,Athens,Greece

Tel.: +30210 6590900

Mob.:+30 6949120774