ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

Στην προδιαγραφή Α.ΓΕΝΙΚΑ ζητείται:

«Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλοι για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι και βραχίονα στήριξης καλωδίου.»

Πολλά εργοστάσια διαθέτουν συρτάρι αντί για καλάθι για την φύλαξη των παρελκομένων.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι ή συρτάρι και βραχίονα στήριξης καλωδίου.»

Στην Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, προδιαγραφή 5 ζητείται:

«5. Απόκριση συχνότητας: 0.05 – 140 Hz.»

Εφόσον ζητείται στην προδιαγραφή 6 η δειγματοληψία να είναι μεγαλύτερη των 2000/samples, αντίστοιχα η απόκριση συχνότητας θα πρέπει να είναι υψηλότερη ούτως ώστε να μπορεί ο ΗΚΓΦος να αξιοποιήσει στο μέγιστο αυτό το χαρακτηριστικό και ως αποτέλεσμα να διαθέσει αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και κατά την χρήση του σε παιδιά.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«5. Απόκριση συχνότητας: 0.05  έως τουλάχιστον 250 Hz.»

Στην Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, προδιαγραφή 6 ζητείται:

«6. Ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος > 2000 samples/ sec»

Θεωρούμε ότι η δειγματοληψία των 2000/samples είναι η ελάχιστη δυνατή όταν πλέον διατίθενται στο εμπόριο ΗΚΓφοι 12 καναλίων με δειγματοληψία 4000 /samples κατ’ ελάχιστο.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«6. Ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος τουλάχιστον 4000 samples/ sec»

Στην Δ.ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ, προδιαγραφή 5 ζητείται:

«Αυτόματη επιμήκυνση του χρόνου καταγραφής σε περίπτωση αρρυθμίας. Να αναφερθεί η δυνατότητα»

Η εταιρία μας διαθέτει ΗΚΓΦο ο οποίος μπορεί να αποθηκεύσει το ΗΚΓφημα για 5 λεπτά (full disclosure). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να ανατρέξει και να εκτυπώσει οποιοδήποτε σημείο που επιθυμεί μετά το πέρας της εξέτασης ενώ παράλληλα γίνεται και οικονομία στο χαρτί καθώς δεν αφήνεται στη κρίση του μηχανήματος για τον αν εντοπίστηκε ορθώς ή όχι η αρρυθμία.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Σε περίπτωση αρρυθμίας να διατίθεται δυνατότητα αυτόματη επιμήκυνση του χρόνου καταγραφής ή να αποθηκεύεται το ΗΚΓφημα για τουλάχιστον 4 λεπτά για την μετέπειτα εκτύπωση. Να αναφερθεί η δυνατότητα»