ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ

(προϋπολογισμός : 37.000,00  Ευρώ)

Ηλεκτρομυογράφος σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλος για να καλύψει τις ανάγκες του Νευρολογικού τμήματος.

| ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 1 | Σύγχρονης τεχνολογίας |  | ΝΑΙ. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας |
| 2 | Τάση λειτουργίας |  | 220V/50Hz |
| 3 | Ηλεκτρική κλάση |  | Να αναφερθεί |
| 4 | Πρότυπα ασφαλείας |  | Να αναφερθούν |
| 5 | Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας |  | Να αναφερθούν |
| 6 | Να φέρεται σε τροχήλατη βάση εργοστασίου και ο συνολικός του όγκος να επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του σε άλλα τμήματα. |  | Να αναφερθούν |
| 7 | 6 κανάλια |  | ΝΑΙ. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με ενισχυτή περισσότερων καναλιών. Να αναφερθεί ο αριθμός |
| 8 | Να εκτελεί τις εξετάσεις: - Μέτρηση κινητικών και αισθητικών ταχυτήτων αγωγής νευρών - Ηλεκτρομυογράφημα με βελονοειδές ηλεκτρόδιο - Ειδικές δοκιμασίες για τον έλεγχο της νευρομυϊκής σύναψης (επαναληπτικό ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας) - F-κύμα - H-reflex - Προκλητά δυναμικά - Ποσοτική μυογραφία |  | ΝΑΙ Να περιγραφούν αναλυτικά |
| 9 | Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα σετ ηλεκτρόδιων | ΝΑΙ |  |
| 10 | Πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης και ανάδειξης των βλαβών | Αν διατίθεται να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί |  |
| 11 | Διάταξη έλεγχου σωστής τοποθέτησης ηλεκτρόδιων και μέτρησης της αγωγιμότητας των. Επίσης να διαθέτει ανεξάρτητο χειριστήριο όλων των λειτουργιών. | ΝΑΙ |  |
| 12 | Πλήρες σύστημα Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για την εκτέλεση και τη καταγραφή των εξετάσεων και την υποστήριξη μελλοντικών αναβαθμίσεων | ΝΑΙ . Να δοθούν πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του Η/Υ |  |
| 13 | Έγχρωμη οθόνη τελευταίας τεχνολογίας | Να αναφερθεί η τεχνολογία και να δοθούν αναλυτικά μέγεθος οθόνης καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οθόνης |  |
| 14 | Καταγραφικό μεγάλης ανάλυσης και μεγάλης ταχύτητας καταγραφής | ΝΑΙ Να δοθούν πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του καταγραφικού |  |
| 15 | Δυνατότητα σύνδεσης του ΗΥ σε δίκτυο υπολογιστών | ΝΑΙ |  |
| 16 | Κατάλογος εξαρτημάτων | Να κατατεθεί |  |
| ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ A/D ΜΕΤΑΡΟΠΕΑ |  |  |  |
| 17 | Ακρίβεια | 18 bit |  |
| 18 | Σύνθετη αντίσταση εισόδου | ≥1G ohm περίπου |  |
| 19 | Στάθμη θορύβου στην είσοδο | ≤0,7 μV rms για όλη την μπάντα συχνοτήτων |  |
| 20 | Λόγος κοινής απόρριψης (CMRR) | >100 db περίπου |  |
| 21 | Eυαισθησία εισόδου | Από 1 μV/div έως 10 mV/div περίπου |  |
| 22 | Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων | 0,01Hz έως 3 KHz περίπου |  |
| 23 | Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων | 10Hz έως 5 ΚHz περίπου |  |
| 24 | Ψηφιακή μετατροπή σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ, σε όλα τα κανάλια |  |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |
| 25 | Ενσωματωμένα προγράμματα και να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων από τους χρήστες |  | Να καλύπτεται όλο το φάσμα ηλεκτρομυογραφίας - ηλεκτρονευρογραφίας. Να αναφερθούν και να περιγραφούν αναλυτικά |
| 26 | Να εμφανίζει πληροφορίες για τη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων |  | ΝΑΙ |
| 27 | Πρόγραμμα αυτόνομου νευρικού συστήματος, μικρονευρογραφίας, SSR, R-R Interval |  | ΝΑΙ |
| 28 | Πρόγραμμα ποσοτικής μυογραφίας με real time muap analysis |  | ΝΑΙ |
| 29 | Δυνατότητα απεριόριστου χρόνου εγγραφής ηλεκτρομυογράφου |  | ΝΑΙ |
| 30 | Σύστημα ανάλυσης και μελέτης κυματομορφών |  | ΝΑΙ. Να αναλυθεί |
| 31 | Διάταξη δημιουργίας και υπολογισμού μέσων όρων |  | ΝΑΙ. Να αναλυθεί |
| ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ |  |  |  |
| Ηλεκτρικός Διεγέρτης |  |  |  |
| 32 | Έξοδοι |  | 2 |
| 33 | Διάρκεια διέγερσης |  | 0,01 έως 1 msec περίπου |
| 34 | Ένταση διέγερσης |  | 0 έως 100 mA περίπου για μονοφασική/διφασική διέγερση 0 έως 200 mA περίπου για υψηλής ένταση διέγερση |
| 35 | Εύρος αντίστασης φορτίου |  | 0 Ω ≤ R ≤ 50kΩ περίπου |
| Ακουστικός Διεγέρτης |  |  |  |
| 36 | Τρόπος διέγερσης |  | Ακουστικά |
| 37 | Να περιλαμβάνει ζεύγος ακουστικών |  | ΝΑΙ |
| 38 | Ένταση διέγερσης |  | 0 έως 120 db περίπου. Να αναφερθούν τα βήματα και η ένταση ανά βήμα. |
| 39 | Τύποι σημάτων: (click) ή Γεννήτρια ακουστικών τόνων (tone burst) |  | Να περιγραφούν αναλυτικά Να αναφερθεί η διάρκεια (ms) και ο αριθμός των βημάτων Να αναφερθούν τα βήματα και η συχνότητα ανά βήμα |
| Οπτικός Διεγέρτης |  |  |  |
| 40 | Οπτικά ερεθίσματα |  | Να περιγραφούν αναλυτικά |
| 41 | Ερεθιστές γυαλιά (led goggles) |  | ΝΑΙ (δεξιά, αριστερά και τα δυο) |
| 42 | Να προσφερθεί με την κατάλληλη οθόνη |  | ΝΑΙ |