- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ HPLC ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΩΝ

- & ΣΤΑ ΟΥΡΑ & ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ

Α.	Αντλία HPLC Soft-Start Pump

- Διπλής κεφαλής από αδρανή υλικά, εξισορροπημένη, διπλού εμβόλου από σάπφειρο, για θετική εκτόπιση 100 μl.

- Ροή Soft-Start χωρίς διακυμάνσεις από ροή 0.

- Διαρκής ένδειξη αυτοδιάγνωσης ορθής λειτουργίας.

- Βηματικό μοτέρ ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή.

- Άμεση μετάδοση της κίνησης στα έμβολα μέσω μονωμένων αυτολιπαινόμενων εκκεντροφόρων.

- Αυτόματη αντιστάθμιση της αλλαγής του βαθμού συμπιεστότητας (compressibility) των διαλυτών σε οποιαδήποτε πίεση και ταχύτητα ροής.

- Ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορέα πιέσεως, απόσβεσης δονήσεων και βαλβίδα ταχείας αποπλύσεως.

- Υλικά κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας , σάπφειρος (έμβολα & check valve seats), ρουμπίνη (check ball), και φθοροπαράγωγα πολυμερή. Συμβατά με τους περισσότερους διαλύτες.

- Συνεχής ένδειξη της πιέσεως στην οθόνη.

- Τροφοδοσία: 220-240 VAC ± 10%, 50-60 Hz.

- Ακρίβεια ροής: <+ 1%.

- Επαναληψιμότητα (reproducibility) ροής: <0,1%.

- Πίεση λειτουργίας: 0-6.000 psi.

- Εύρος θερμοκρασίας:	Λειτουργίας	4-40º C

Αποθήκευσης	0-60º C

- Όρια πίεσης:	Υψηλότερο	0-6.000 psi με βήμα 10 psi

Χαμηλότερο	0-6.000 psi με βήμα 10 psi

- Οδηγούμενη από εξωτερική συσκευή μέσω σήματος τάσης με εύρος: 0-10 V input (Remote Control Jack).

- Έξοδοι προς:	Monitor interface (για διαγνωστικούς σκοπούς)

External interface (Η/Υ).

- Οθόνη  μέγιστης διακριτικότητας.

- Πληκτρολόγιο μεμβράνης ανθεκτικό σε οργανικούς διαλύτες.

- Να τηρεί τα διεθνή standards ασφαλείας, Int’l Law IEC 1010.

Β.	Αυτόματος εισαγωγέας δειγμάτων για αλληλοδιάδοχη εισαγωγή πολλών δειγμάτων  Automatic Sampler

- Συνεχής έκπλυση της βελόνας από την κινητή φάση, ώστε να μην απαιτείται ξεχωριστός κύκλος και διαλύτης έκπλυσης και να ελαχιστοποιείται η απώλεια δείγματος.

Αυτόματη έκπλυση: ποικίλει από 0-4,0 ml με βήμα 1,0 ml.

- Αεριζόμενη βελόνα για την εξουδετέρωση της υποπίεσης του αέρα στο φιαλίδιο και την απρόσκοπτη αναρρόφηση δείγματος.

- Ελάχιστο απαιτητό δείγμα στο φιαλίδιο για λήψη 1 μl: 3 μl.

- Μετρητική ικανότητα σύριγγας: 1-5 μl.

- Προγραμματιζόμενος όγκος έγχυσης:

  - 1-100 μl σε βήματα του 1 μl

  - 10-1.000 μl σε βήματα των 10 μl

- Μέθοδος λήψης δείγματος: Πλήρως ή μερικώς γέμισμα της θηλειάς (loop).

- Μέγεθος θηλειάς ενέσεως (Injection Loop Size):

  - 20 μl, 1 μl standard

  - 5, 10, 50, 100, 200 500 εναλλακτικά

- Αντλία Ενέσεως (Injection Pump): Τύπος σύριγγας 2,5 ml.

- Βαλβίδα Ενέσεως (Injection Valve): Rheodyne Model 7010-110.

- Ταχύτητα γεμίσματος του δείγματος: Ποικίλει.

Εύρος: 0,1-2 ml/min με βήμα 0,1 ml/min.

Default: 1,0 ml/min.

- Χρόνος Injection Cycle: 2,0-999,9 min, με βήμα 01, min (= 6 sec).

- Όγκος ξεχυλίσματος: 10-200 μl, με βήμα 1 μl.

- Έλεγχος της θερμοκρασίας των δειγμάτων, ενσωματωμένη ψυκτική μονάδα.

Ακρίβεια μονάδας ψύξεως (μετρούμενη στο δείγμα):

0,5 και 1,5 ml φιαλίδια:   2 C.

Microtitration Plate:   4 C.

Εύρος θερμοκρασίας: 2-35 C με βήμα 1 C.

Ψυκτική ικανότητα, με θερμοκρασία δωματίου 30 C: 5 C.

Ψυκτική ικανότητα, με θερμοκρασία δωματίου 20 C: 3 C.

- Απώλεια δείγματος: < 0,1%.

- Μια μόνο φλάντζα στο κύκλωμα HPLC για εύκολη συντήρηση.

- Προγραμματιζόμενη ταχύτητα μετακίνησης του εμβόλου της σύριγγος για την αντιστάθμιση του ιξώδους των δειγμάτων.

- Δυνατότητα διακοπής της προγραμματιζόμενης σειράς των δειγμάτων για εισαγωγή επείγοντος δείγματος.

- Δυνατότητα ρομποτικής συμπεριφοράς για την πραγματοποίηση των πλέον πολυπλόκων συνθέσεων μεταξύ των περιεχομένων οσωνδήποτε και οποιωνδήποτε φιαλιδίων. MULTI-MIX Capabilities.

- Θέσεις Δειγμάτων/Προτύπων: 100.

- Δυνατότητα μη σειριακής επεξεργασίας όλων των θέσεων δειγμάτων προτύπων.

- Πίεση λειτουργίας: 1-5.000 psi.

- Memory Back-up

- Πληκτρολόγιο μεμβράνης ανθεκτικό σε οργανικούς διαλύτες.

- Πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης ορθής λειτουργίας.

- Δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικές συσκευές με παλμούς τάσης:

- Δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας με εξωτερικές ψηφιακές συσκευές και προγράμματα Η/Υ μέσω διαδρόμου επικοινωνίας RS-232C (25-pin D-type connector).

- Να τηρεί τα διεθνή Standards ασφαλείας, UL 1262, IEC 348, IEC 601, VDE, SEV.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Να παρέχει μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και ευαίσθητη μέθοδο για την ανίχνευση των οργανικών ενώσεων με σύστημα HPLC ή για απλή υγρή χρωματογραφία. Να αποτελείται από 2 μέρη, το Detector Cell Unit και το Detector Control Unit. Η μονάδα της κυψελίδας να αποτελείται από την ηλεκτροχημική κυψελίδα εσωκλεισμένη μέσα σε Faraday cage, που απομονώνει τον ανιχνευτή από στατικό ηλεκτρισμό.

- Επίπεδο ευαισθησίας: 10 pg κατεχολαμινών στη στήλη.

- Χρόνος εξισορρόπησης ρεύματος από την έναρξη της τροφοδοσίας: < 30΄ λεπτά.

- Ηλεκτρόδιο εργασίας: Τεχνολογίας Microcomposite, Glassy Carbοn.

- Σύστημα αυτοκαθαρισμού του ηλεκτροδίου εργασίας με εύρος τάσεως παλμού καθαρισμού:  2,00 V με βήμα 1 mV.

- Αμπερομετρική κυψελίδα (CELL) πλήρως προστατευόμενη από παρεμβολές εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων και στατικού ηλεκτρισμού.

- Αδρανή υλικά κατασκευής κυψελίδος, όπως ανοξείδωτος χάλυβας 316, Teflon, KEL-F.

- Τύποι λειτουργίας κυψελίδος: Μέτρησης, Αναμονής, Ελέγχου.

- Εύκολη λύση και καθαρισμός ηλεκτροδίων.

- Σύστημα αυτόματου μηδενισμού του ρεύματος μέσω πληκτρολογίου (MANUAL) και μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού παλμού (REMOTE)..

- Εύρος Εντάσεως Ρεύματος: 0,1-200 nA in 11 steps.

- Εύρος Τάσεως Εργασίας:  2,00 V με βήμα 10 mV.

- Ηλεκτρόδιο Αναφοράς: Τύπου μινιατούρας (RE-3 reference) 3 M NaGl πλήρως προστατευόμενο από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

- Οθόνη υγρών κρυστάλλων Digital Display: Applied/Offset/Output Potential.

- Σύστημα προστασίας των παραμέτρων λειτουργίας από διακοπή της τροφοδοσίας.

- Αναλογική τάση εξόδου: 10 mV & 1 V πλήρους κλίμακος, συμβατό με τους περισσότερους digital intergrator & recorders