ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  Γ΄ ΟΜΑΔΑ  ΟΡΜΟΝΩΝ

| Αριθ. Καταλ. | Εξεταση | Αριθμος Μετρησεων Ανα Ετος | Κοστος (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | ACTH | 4000 | 11000 |
| 14. | HGH | 1000 | 3000 |
| 15. | IGF-1 | 1000 | 5000 |
| 16. | SHBG | 1000 | 2500 |
| 17. | Δ4Androstendione | 750 | 2500 |
| 18. | Calcitonin | 1000 | 3500 |

Μέρος του κόστους αυτής της ομάδας θα μεταφερθεί απο τον προυπολογισμό της Πυρηνικής Ιατρικής που αφορά  μέρος των ραδιοανοσολογικών εξετάσεων.

1.ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να μπορεί να εκτελεί το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων

2.Επεξεργασία δειγμάτων με μεθοδολογία τυχαίας επιλογής (προσπέλασης), RANDOM ACCESS.

3.Για τον προσδιορισμό όλων των ζητουμένων εξετάσεων να χρησιμοποιεί  τις παραλαγες της μεθοδολογίας της Χημειοφωταύγειας.

4.Χρόνος προετοιμασίας, από μη λειτουργία σε πλήρη λειτουργία, να είναι ο μικρότερος  δυνατός.

5.Μέγιστη Ταχύτητα  200 εξετάσεων ανά ώρα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του.

6.Ταυτόχρονη μέτρηση εξετάσεων τουλάχιστον  24 ανά δείγμα.

7.Να φέρει φορέα εισαγωγής δειγμάτων με χωρητικότητα τουλάχιστον 90 δείγματα ταυτόχρονα, τα δε δείγματα να εισάγονται με BAR CODE.

8.Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT), χωρίς την αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας και χωρίς να επιβραδύνεται η ταχύτητά του.

9.Να είναι συνεχούς φόρτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών δηλαδή δειγμάτων, αντιδραστηρίων και υπολοίπων αναλώσιμων υλικών χωρίς καμία διακοπή της λειτουργίας.

10.Θερμοστατούμενο δίσκο αντιδραστηρίων μεγάλης χωρητικότητας για εφάπαξ φόρτωση των απαραίτητων για την διενέργεια των εξετάσεων.(§ 8 απαράβατος όρος).

11.Ανάγνωση και προσδιορισμός όλων των προς χρήση αντιδραστηρίων  που προσφέρονται μέσω διάταξης ανάγνωσης BAR CODE. Να είναι συνεχούς φόρτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών δηλαδή δειγμάτων, αντιδραστηρίων και υπολοίπων αναλώσιμων υλικών χωρίς καμία διακοπή της λειτουργίας.

12.Αποτελέσματα εκτός ορίων να επαναλαμβάνονται μετά από αυτόματη αραίωση κατά προτεραιότητα από τα δείγματα ρουτίνας κατ΄ επιλογή του  χειριστή.

13.Ο αναλυτής να μπορεί να πραγματοποιεί και μία μόνο εξέταση, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να χρειάζεται καμία προετοιμασία, βαθμονόμηση ή έλεγχο με ορούς ελέγχου.

14.Ο αναλυτής να διαθέτει εσωτερικό ψύκτη ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν πάνω στον αναλυτή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και να έχουν όσο το δυνατόν μακρύτερη σταθερότητα και σύμφωνα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων αντιδραστηριων.

15.Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC) αποτελεσμάτων.

16.Ο αναλυτής να δέχεται  δείγματα ορού και πλάσματος, σε σωληνάρια σε καψάκια και σε καψάκια πάνω σε σωληνάρια.

17.Η ποσότητα του δείγματος που απαιτείται να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

18.Σύστημα αποφυγής επιμολύνσεων από δείγμα σε δείγμα και ανίχνευση πήγματος.

19.Η καμπύλη βαθμονόμησης να αποθηκεύεται στη μνήμη του αναλυτή και να ισχύει για όλα τα αντιδραστήρια με τον ίδιο αριθμό παρτίδας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο να μην χρειάζεται  βαθμονόμηση κάθε φορά που πραγματοποιείται εξέταση.

20.Ο αναλυτής να διαθέτει έξοδο RS 232 για  σύνδεση με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης να διατίθεται πρόγραμμα αμφίδρομης σύνδεσης του αναλυτή με ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του οποίου να επιτυγχάνεται η πλήρης αυτοματοποίηση του αναλυτή.

21.Έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασίας, ποιοτικό έλεγχο κλπ. καθώς και εξωτερικό εκτυπωτή.

22.Προβλήματα δυσλειτουργίας, να επισημαίνονται οπτικοακουστικά και με ενδείξεις επί της οθόνης, με σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και  διαδικασία άρσης του.