Προς το

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

« Ο Ευαγγελισμός »

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

22.12.2011

| ΘΕΜΑ:« | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ (FULL HIGH DEFINITION) |
| --- | --- |

Κύριοι,

Ενημερωθήκαμε για τις τεχνικές προδιαγραφές για τον ενδοσκοπικό πύργο (Full High Definition) που  έχουν αναρτηθεί στο site του νοσοκομείου κι έχουμε να αναφέρουμε τα εξής :

|  | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (Full High Definition) |
| --- | --- |
|  | ΨΗΦΙΑΚΟΣ VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Full High Definition) |

1.

|  | Να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full High Definition με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 Χ 1080 ή τεχνολογία αντίστοιχου αποτελέσματος. Να δοθούν στοιχεία με αποδεικτικές παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του Οίκου. |
| --- | --- |

Η απαίτηση των προδιαγραφών σε πολλά σημεία για τεχνολογία FULL HIGH DEFINITION με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920x1080 είναι ελλειπής και ταυτόχρονα αποτελεί φωτογραφική διατύπωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που αναγράφονται σε φυλλάδια ορισμένων κατασκευαστών. Καταρχήν, είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι στην τεχνολογία των ενδοσκοπικών μηχανημάτων αλλά και γενικότερα, η ανάλυση της εικόνας δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που καθορίζει ένα σύστημα σε FULL HIGH DEFINITION. Σας επισυνάπτουμε άρθρο δημοσιευμένο από την ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy) καθώς και τον σύνδεσμο ( Link) στο διαδίκτυο όπου είναι αναρτημένη η σχετική δημοσίευση (www.asge.org/uploadedFiles/Publications_and_Products/Technology_Reviews/hi%20resolution%2009.pdf), στην οποία σαφέστατα αναφέρονται και τα 3 διαθέσιμα συστήματα στην αγορά με την "πραγματική" ανάλυση που διαθέτουν καθώς και τις προυποθέσεις που αυτά απαιτούν ώστε να παράγεται η βέλτιστη εικόνα (συνδυασμός με μόνιτορ κλπ). Επίσης γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι μια "στρογγυλή" ενδοσκοπική εικόνα (που λαμβάνεται από το ενδοσκόπιο) υστερεί σε ανάλυση και πληροφορίες σε 16:9 format το οποίο απαιτεί η 1080i ανάλυση από αυτό που προσφέρει το 4:3 format δηλαδή σε 1280Χ1024. Για καλύτερη επεξήγηση αυτού, σας επισυνάπτουμε και σχετικό φυλλάδιο από άλλη κατασκευάστρια εταιρεία. Τέλος, η διαφορά μεταξύ progressive scan (p) και interlaced (που χρησιμοποιείται σε 1080i συστήματα) περιγράφεται τόσο στο ίδιο άρθρο όσο και σε πληθώρα σχετικών άρθρων καθότι είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και από τα καταναλωτικά προιόντα (τηλεοράσεις) (ενδεικτικά: http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_scan, http://www.or-tv.net/library/hdguide.pdf). Επιπλέον παρατηρείται ότι το σημαντικό αυτό χαρακτηριστικό (progressive ή interlaced), το οποίο καθορίζει την ποιότητα της εικόνας και ιδιαίτερα της ενδοσκοπικής που είναι μια κινούμενη εικόνα, δεν ζητείται και δεν αξιολογείται με τον τρόπο που έχει συνταχθεί η εν λόγω προδιαγραφή.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη ανάπτυξη ανταγωνισμού με την προμήθεια αναγνωρισμένων μηχανημάτων και να δύναται η εταιρεία μας να συμμετέχει με την προσφορά του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ στην αγορά συστήματος με 1280X1024 "πραγματικής" ανάλυσης και progressive scan του Κατασκευαστικού Οίκου HOYA CORPORATION - Pentax, ο οποίος αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ποιότητα και τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων του, αιτούμεθα την τροποποίηση της απαίτησης από "FULL HIGH DEFINITION με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920x1080" ως εξής: "High Definition και να αναφερθούν όλα τα ποιοτικά στοιχεία της εικόνας που παράγεται (όπως η ανάλυση, μέθοδος σκαναρίσματος, format εικόνας κλπ) για περαιτέρω αξιολόγηση''.

2 :

|  | Σύστημα ψηφιοποίησης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα | Ναι, για καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια, καθώς και καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση, ακόμη και σε παγωμένη εικόνα. |
| --- | --- | --- |

Η απαίτηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για ψηφιοποίηση της εικόνας όταν είναι παγωμένη καλύπτεται από μια και μόνο εταιρεία. Προτείνουμε λοιπόν την εξάλειψη αυτού του όρου στην προδιαγραφή ώστε να είναι εφικτή η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

3 :

|  | Έξοδοι περιφερειακών συστημάτων / ψηφιακές | RGB, Y/C, BNC, αν διατίθεται DV (Firewire, IEEE1394) / (Digital SDI) HD/SD-SDI. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. |
| --- | --- | --- |

Προτείνουμε την τροποποίηση ως εξής : «Να αναφερθούν προς αξιολόγηση»

|  | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ |
| --- | --- |

1 :

|  | Eφεδρική λυχνία αλογόνου | Ναι, να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας. |
| --- | --- | --- |

Ο Κατασκευαστικος Οίκος ΗΟΥΑ CORPORATION - Pentax έχει καταργήσει τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια την εναλλακτική λυχνία αλογόνου στα βίντεοσυστήματα που κατασλευάζει, μιας και η κύρια λυχνία που ενσωματώνει ο βίντεοεπεξεργαστής-πηγή ψυχρού φωτισμού, είναι XENON και αυτή έχει ως χαρακτηριστικό να μειώνεται ο φωτισμός της σταδιακά και όχι να σβήνει εφόσον λειτουργεί. Οι λυχνίες XENON όλων των εταιρειών χαλάνε με το on/off του μηχανήματος και όχι εν ώρα λειτουργίας, οπότε δεν απαιτείται η ύπαρξη δεύτερης λυχνίας. Επιπρόσθετα, τα συστήματα αυτά διαθέτουν μετρητή ωρών και είναι πάντα ενήμερος ο χρήστης για το υπόλοιπο ωρών λειτουργίας. Τέλος, σε ένα σύστημα High Definition όπου ο φωτισμός παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ποιότητα εικόνας, η ύπαρξη λυχνίας αλογόνου δεν επιφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, προτείνουμε να απαλειφθεί η προδιαγραφή αυτή ως περιορίζουσα τον ανταγωνισμό χωρίς δικαιολογημένο έρισμα. Το σύστημα που προτιθέμεθα να σας προσφέρουμε διαθέτει εφεδρική λυχνία LED και ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης της κύριας λυχνίας με το πάτημα ενός κομβίου στο πρόσθιο τμήμα της συσκευής. Προτείνουμε την αλλαγή της εν λόγω προδιαγραφής ως άνω για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών, δεδομένου ότι η κύρια λυχνία του συστήματος θα είναι XENON, όπως ακριβώς απαιτείται από τις υπόλοιπες Τεχνικές Προδιαγραφές.

2:

|  | Σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας | 0, 100h, 300h, 500h. |
| --- | --- | --- |

Προτείνουμε την εξάλειψη των ωρών που θα διαθέτει ο μετρητής διότι κάθε εταιρεία διαφοροποιείται ως προς αυτό. Η κάθε εταιρεία μπορεί να αναγράψει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μετρητή.

|  | ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠIΟ (Full High Definition) |
| --- | --- |

1 :

|  | Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full High Definition με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 Χ 1080 ή τεχνολογία αντίστοιχου αποτελέσματος με ψηφιακό αισθητήριο εικόνας (Colour CCD), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. Να αποδεικνύεται από το prospectus. |
| --- | --- |

Ισχύουν τα αναγραφόμενα ανωτέρω με το Σημείο 1 του βίντεοεπεξεργαστή, οπότε προτείνουμε την απαίτηση της ανάλυσης σε 1280Χ1024 τουλάχιστον.

2 :

|  | Βάθος πεδίου δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. | 4 - 100 mm περίπου. Το μεγαλύτερο βάθος πεδίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. |
| --- | --- | --- |

Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε 5-100mm, ώστε να είναι δυνατή η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών

|  | ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠIΟ (Full High Definition) |
| --- | --- |

1 :

|  | Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full High Definition με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 Χ 1080 ή τεχνολογία αντίστοιχου αποτελέσματος, με ψηφιακό αισθητήριο εικόνας (Colour CCD), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. Να αποδεικνύεται από το prospectus. |
| --- | --- |

Ισχύουν τα αναγραφόμενα ανωτέρω με το Σημείο 1 του βίντεοεπεξεργαστή, οπότε προτείνουμε την απαίτηση της ανάλυσης σε 1280Χ1024 τουλάχιστον.

2 :

|  | Εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής | < 13mm για μικρότερη καταπόνηση των ασθενών. |
| --- | --- | --- |

Προτείνουμε την διατύπωση «<13.2mm για μικρότερη καταπόνηση των ασθενών», ώστε να είναι εφικτή η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών

3 :

|  | Βάθος πεδίου | 3 – 100 περίπου mm περίπου δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. Το μεγαλύτερο βάθος πεδίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα |
| --- | --- | --- |

Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής σε 4-100mm, ώστε να είναι δυνατή η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών

4 :

|  | Μεταβολή της σκληρότητας του ευκάμπτου τμήματος του ενδοσκοπίου | Ναι, να περιγραφεί αναλυτικά |
| --- | --- | --- |

Το χαρακτηριστικό αυτό ως διατύπωση διατίθεται από μια και μοναδική εταιρεία και ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : «Να προυπάρχει στο ενδοσκόπιο ως χαρακτηριστικό ή να περιγραφτεί αναλυτικά πως επιτυγχάνεται», ώστε να είναι δυνατή η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών

|  | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR |
| --- | --- |

Δεδομένου ότι το ενδοσκοπικό μόνιτορ πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με την ανάλυση του προσφερόμενου βίντεοεπεξεργαστή προτείνουμε την εξάλειψη όλων των προδιαγραφών και την απαίτηση ως κάτωθι :

«Να προσφερθεί μόνιτορ τουλάχιστον 19’’ HD LCD με ανάλυση τουλάχιστον ίση με αυτή του βίντεοεπεξεργαστή»

|  | TROLLEY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Θέση LCD Monitor. | Ναι, ειδική βάση με σπαστό μηχανισμό. |

Το τροχήλατο που προτιθέμεθα να σας προσφέρουμε δεν διαθέτει βάση με σπαστό μηχανισμό. Στο σημείο αυτό τονίζουμε το γεγονός ότι συνήθως τα ενδοσκοπικά μόνιτορ τοποθετούνται στον τοίχο με ειδικές επιτοίχιες βάσεις κι όχι πάνω στο τροχήλατο. Προτείνουμε την εξάλειψη αυτής τηε προδιαγραφής για την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ,

Με εκτίμηση

Τάνια Σοφούρη

Βιοϊατρικός Μηχανικός

tsofouri@papapostolou.gr