ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ  ΠΥΡΓΟΥ (Full High Definition)

|  | ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (Full High Definition) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΨΗΦΙΑΚΟΣ VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Full High Definition) |  |
|  | Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης HDTV1080 (1080 γραμμών σάρωσης) ή αντίστοιχη, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας. |  |
|  | Να δύναται να συνεργαστεί με εύκαμπτα και άκαμπτα βίντεο –λαπαροσκόπια |  |
|  | Να είναι συμβατός και να συνεργάζεται με ειδικό σύστημα φίλτρων-χρωματογραφίας διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού ή άλλου συστήματος, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής που να αποδεικνύουν τα παραπάνω ζητούμενα. |  |
|  | Να διαθέτει διαφορετικά συστήματα ψηφιοποίησης της εικόνας για την απεικόνιση μεγάλων μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου, καθώς και για την απεικόνιση μικρότερων δομών όπως είναι τα τριχοειδή αγγεία, για την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Να αναφερθούν αναλυτικά η τεχνική καθώς και τα επίπεδα προς αξιολόγηση. |  |
|  | Σύστημα ψηφιοποίησης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα | Ναι, για καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια, καθώς και καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση, ακόμη και σε παγωμένη εικόνα. |
|  | Σύστημα αυτόματης ίριδος (Auto Iris) | Ναι, για την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας αποδίδοντας έτσι καλύτερη παρατήρηση και διάγνωση. |
|  | Διάταξη ΖΟΟΜ | Ναι, ελεγχόμενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους διακόπτες του ενδοσκοπίου. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία της μεθόδου. |
|  | Σύστημα Picture in Picture | Ναι, ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασμός της ενδοσκοπικής εικόνας με οποιαδήποτε άλλη εικόνα ιατρικής εξέτασης (υπερήχων κτλ), μέσω υποεικονιδίου στο monitor. |
|  | Υποδοχή εισαγωγής κάρτα μνήμης ή USB. | Ναι,η λειτουργία αυτή να παρέχεται απαραίτητα από τον video-επεξεργαστή και να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση άλλως να προσφερθεί ισοδύναμο σύστημα με πιστοποίηση CE 93/42. |
|  | Έξοδοι περιφερειακών συστημάτων / ψηφιακές | RGB, Y/C, BNC, DV (Firewire, IEEE1394) (Digital SDI) HD/SD-SDI. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. |
|  | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ |  |
|  | Iσχύς | 300 Watt λυχνίας ΧΕΝΟΝ (500 ώρες λειτουργίας). |
|  | Eφεδρική λυχνία αλογόνου | Ναι, να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας. |
|  | Διάρκεια ζωής εφεδρικής λυχνίας | Αν διατίθεται να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση) |
|  | Σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας | 0, 100h, 300h, 500h. κλπ |
|  | Προδιαγραφές ασφαλείας | Κατασκευασμένη σύμφωνα με υψηλά standards και να πληρεί τα standards για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό CE-Mark. |
|  | Βάρος / διαστάσεις | Μικρού βάρους και διαστάσεων, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Ρύθμιση φωτεινότητας | Ναι, με δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα.Nα δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδιο φωτισμού | Ναι να αναφερθούν διαστάσεις και μήκος |
|  | ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ 0 & 30 ΜΟΙΡΩΝ , 10 ΧΙΛ |  |
|  | Οι πρoσφερόμεvες oπτικές να είvαι πoλύ υψηλής πoιότητας και κατασκευής και να παρέχoυv εικόvα διαυγή, μεγάλης διαμέτρoυ, εvτελώς απαλλαγμέvη από παραμoρφώσεις. |  |
|  | Η μεταφoρά της εικόvας να γίvεται με ραβδόμoρφoυς φακoύς (rod lenses) oι oπoίoι να επιτρέπoυv μεγαλύτερη γωvία σύγκλισης τωv φωτειvώv ακτίvωv σε σχέση με τoυ συμβατικoύς φακoύς |  |
|  | Τα μεταλλικά τμήματα τωv oπτικώv και oι φακoί να είvαι ειδικά κατασκευασμέvα έτσι ώστε vα επιτρέπεται η απoστείρωση τoυ oργάvoυ σε υγρό κλίβαvo στoυς 134°C στις 2 atm και για 5 λεπτά. | Ναι να είναι κλιβανιζομενες οι οπτικες |
|  | Τo πρoσoφθάλμιo τμήμα τoυς να αφαιρείται για τηv απευθείας σύvδεση με τηv κεφαλή της βιvτεoκάμερας. | Ναι να υπαρχει δυνατοτητα απευθειας συνδεσης . |
|  | Οι οπτικές να έχουν γωνία όρασης 0ο και 30ο, διάμετρο 5 mm και να καλύπτουν με εικόνα όλη την οθόνη του μόνιτορ (full screen). |  |
|  | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR |  |
|  | Επίπεδη οθόνη LCD/TFT | ≥ 26’’ ιντσών. |
|  | Εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων. | Ναι, 1920 x 1080 pixels η αντιστοίχου αποτελέσματος |
|  | Υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση | Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Ταχύτητα απόκρισης | Ναι, πολύ καλή. Nα δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Πεδίο όρασης | 178ο περίπου |
|  | Είσοδοι και έξοδοι | Composite (BNC), Y/C, RS-232, RGB, REMOTE, DVI-D. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση |
|  | Προδιαγραφές Ασφαλείας | Να πληροί όλα τα standards για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark/MDD 93/42) |
|  | TROLLEY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |  |
|  | Τροχοί | Μεγάλης διαμέτρου, καλής ποιότητας, με τέσσερις (4) αντιστατικούς τροχούς & σύστημα πεδήσεως στους δύο τροχούς, για την εύκολη μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου |
|  | Θέση κεφαλης καμερας | Ναι, ειδική κρεμάστρα για την ασφαλή τοποθέτηση της κεφαλής κάμερας |
|  | Θέση πληκτρολογίου | Ναι |
|  | Ράφια | Τέσσερα (4) ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων. |
|  | Προδιαγραφές ασφαλείας | Standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark (93/42 MEDICAL GRADE). |
|  | Λαβές | Ειδικές λαβές για τη μεταφορά του με όλο το φορτίο. |
|  | Διαστάσεις | 645 (W) x 1160 (H) x 650 (D) mm περίπου. |
|  | Θέση LCD Monitor. | Ναι, ειδική βάση με σπαστό μηχανισμό. |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO ΣΕ DVD |  |
|  | Διαμόρφωση και παρακολούθηση καταγραφής | Διαμόρφωση καταγραφής σε MPEG-2 και δυνατότητα παρακολούθησης της καταγραφής από το DVD σε κάθε υπολογιστή (με Windows). |
|  | Εσωτερικό σκληρό δίσκο | Ναι, χωρητικότητας 80 GB τουλαχιστον στον οποίο να αποθηκεύεται προσωρινά η εξέταση μέχρι την εκκίνηση της εγγραφής ή στην περίπτωση προβλήματος του μέσου εγγραφής. |
|  | Καταγραφή | Ναι, καταγραφή ακόμα και ηχητικών σημάτων σε διαμόρφωση Dolby Digital Stereo για την καλύτερη δυνατή ποιότητα σήματος. |
|  | Διάρκεια καταγραφής | ≥ 60 λεπτά |
|  | Ποδοδιακόπτης | Ναι, να μπορεί να γίνει καταγραφή ακόμα και με τη χρήση ποδοδιακόπτη. |
|  | Ψηφιακή θύρα (i-Link) | Ναι, η οποία και να επιτρέπει μια καθαρά ψηφιακή ροή δεδομένων για μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής και καλύτερη απεικόνιση. |
|  | Είσοδοι/Έξοδοι σήματος | Y/C (S-VIDEO), iLink (DV IN), IEEE 1394, USB 2.0, Composite, Analogue audio RCA. |
|  | Σύνδεσης περιφερειακών συσκευών | Ναι, δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών συσκευών με Remote control μέσω της θύρας RS-232. |
|  | Προδιαγραφές ασφαλείας | CE mark και να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. |
|  | Βάρος / διαστάσεις | Μικρού βάρους και διαστάσεων, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ (CO2) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ |  |
|  | Να είναι ειδική συσκευή ρύθμισης της παροχής του Διοξειδίου του άνθρακα κατάλληλη για ιατρική λαπαροσκοπική χρήση. |  |
|  | Να μπoρεί vα διατηρήσει εvδoκoιλιακή πίεση από 0 - 25 mmHg ανά 1 mmHg, να έχει δυvατότητα ρύθμισης της ρoής από 0 έως 35 lt/min τουλάχιστον | Ναι |
|  | Eιδικό διακόπτη ON/OFF | Ναι, στο εμπρόσθιο panel |
|  | Σύνδεσης με κεντρική παροχή ή με ξεχωριστή φιάλη Διοξειδίου του Άνθρακα. | Ναι |
|  | Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής σε χαμηλή και υψηλή. | Ναι |
|  | Να έχει ψηφιακές εvδείξεις (πραγματικές και προεπιλεγμένες) για τα κάτωθι: - εvδoκoιλιακής πίεσης κατά τη εισαγωγή. - ρoής τoυ CO2. - ενδοκοιλιακής πίεσης. - συvoλικoύ όγκoυ τoυ CO2. - πίεσης στηv φιάλη τoυ CO2. | Ναι |
|  | Να διαθέτει σύστημα “Alarm” (oπτικoακoυστικό) τo oπoίo να εvεργoπoιείται όταv χρειάζεται αλλαγή η φιάλη CO2 και να υπάρχει φωτεινή έvδειξη μέτρησης της περιεκτικότητας της φιάλης. | Ναι |
|  | Να διαθέτει “Alarm” οπτική και ακουστική Εvδoκoιλιακής πίεσης. Σε περίπτωση αύξησης της Εvδoκoιλιακής πίεσης πέραv τωv καvovικώv oρίωv, να εvεργoπoιείται τo σύστημα συvαγερμoύ πoυ έχει η συσκευή. |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης του χορηγούμενου αερίου. |  |
|  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ |  |
|  | Αρχή λειτουργίας | Να περιγραφεί |
|  | Δυνατότητα θέρμανσης του νερού | Με ένδειξη θερμοκρασίας |
|  | Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης με αναρρόφηση | ΝΑΙ |
|  | Σύστημα ασφάλειας και ειδοποιήσεων | ΝΑΙ |
|  | Σετ χειρολαβής πλύσης- αναρρόφησης με τα αντίστοιχα ρύγχη και τα απαραίτητα συνδετικά-σωλήνες | Να συνοδεύεται |
|  | ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |
|  | Πολλαπλών χρήσεων | ΝΑΙ |
|  | Υψηλής αντοχής υλικό | Ανοξείδωτο μέταλλο |
|  | Εύκολη και γρήγορη αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση | ΝΑΙ Να δοθούν στοιχεία |
|  | Αποστείρωση σε κλίβανο ατμού | ΝΑΙ |
|  | Ο χειρισμός της χειρολαβής να εξασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Χειρολαβή με κλείδωμα με δυνατότητα λειτουργίας με ή χωρίς σύλληψη | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Οδηγός για την ασφαλή και εύκολη είσοδο | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων μερών του εργαλείου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Βοηθητικός αυλός πλύσης | ΝΑΙ |
|  | ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ: |  |
|  | Λαβίδα τύπου Maryland | 5mm, 33 cm και 5mm |
|  | Λαβίδα τύπου Grasber, ατραυματική | 5mm, 33 cm και 5mm |
|  | Λαβίδα τύπου Dorsey με δυο ανοιγόμενα άκρα, τραυματική | 5mm, 33 cm και 5mm |
|  | Ψαλίδι κυρτό τύπου Metzenbaum | 5mm, 33 cm και 5mm |
|  | Λαβίδα Clow | 10 mm, 33 cm |
|  | Λαβίδα Clip | 10 mm, 33 cm |
|  | Βελονοκάτοχο | Ευθύ, δεξί, αριστερό |
|  | Ηλεκτρόδιο μονοπολικό Hook | Τύπου J και L |
|  | Καλώδιο μονοπολικό Hook | ΝΑΙ |
|  | 1 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝO ΑΠΟ: |  |
|  | Λαβίδα τύπου Maryland | 5mm, 45 cm και 5mm |
|  | Λαβίδα τύπου Grasber, ατραυματική | 5mm, 45 cm και 5mm |
|  | Λαβίδα τύπου Dorsey με δυο ανοιγόμενα άκρα, τραυματική | 5mm, 45 cm και 5mm |
|  | Ψαλίδι κυρτό τύπου Metzenbaum | 5mm, 45 cm και 5mm |
|  | Λαβίδα Clow | 10 mm, 33 cm |
|  | Λαβίδα Clow | 11 mm, 33 cm |
|  | Λαβίδα Clip | 10 mm, 33 cm |
|  | Λαβίδα Clip | 11 mm, 33 cm |
|  | Βελονοκάτοχο | Ευθύ |
|  | Βελονοκάτοχο | δεξί |
|  | Βελονοκάτοχο | αριστερό |
|  | Ηλεκτρόδιο μονοπολικό Hook | Τύπου J και L |
|  | Καλώδιο μονοπολικό Hook | ΝΑΙ |
|  | ΣΕΤ TROCAR |  |
|  | Πολλαπλών χρήσεων | ΝΑΙ |
|  | Υψηλής αντοχής υλικό | Ανοξείδωτο μέταλλο |
|  | Εργονομικό σχήμα | Εισαγωγή εργαλείων χωρίς το πάτημα εμβόλου και χωρίς απώλεια αερίου |
|  | Μηχανισμός ασφαλείας | ΝΑΙ με εύκολη εισαγωγή στο τοίχωμα |
|  | Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων μερών του εργαλείου | Να δοθούν στοιχεία |
|  | Μέγεθος | 5 mm και 11mm |
|  | Σχήμα | Να προσφερθεί κωνικό ή πυραμοειδές |
|  | Αποστείρωση σε κλίβανο ατμού | ΝΑΙ |
|  | Μειωτήρας 11/5 | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                               ΓΙΑ ΤΟ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                           ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ