ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 128 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Παρατηρήσεις από ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ

| Σ.Β. | Α/Α | ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | Α | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
|  | 1. | Σύστημα Βίντεο-ηλεκτροεγκεφαλογράφου με ταυτόχρονη καταγραφή και παρακολούθηση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και εικόνας ασθενούς για δεκατέσσερις (14) ημέρες τουλάχιστον, υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής και να συμπεριλαμβάνει: Σύστημα βασικής μονάδας καταγραφής και σταθμός επεξεργασίας δεδομένων για ανάλυση Σύστημα απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενούς |  |  |  |
| % | Β | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ι | ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |
|  | 1. | Class και κατηγορία | Να αναφερθεί |  |  |
|  | 2. | Φίλτρο χαμηλής συχνότητα | <0,5Hz |  |  |
|  | 3. | Φίλτρο υψηλής συχνότητα | ≥200Hz |  |  |
|  |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ |  |  |  |
|  | 1. | Σύγχρονης τεχνολογίας που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω : |  |  |  |
|  |  |  | α. | Επεξεργαστής | Δύο πυρήνων τουλάχιστον, συχνότητας >2.00GHz, 3Mb cache |
|  |  |  | β. | Μνήμη RAM | 4 GB τουλάχιστον |
|  |  |  | γ. | Σκληρός δίσκος | Τουλάχιστον ένας με ελάχιστη χωρητικότητα 1ΤΒ |
|  |  |  | δ. | Οθόνη | ≥19΄΄, να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της |
|  |  |  | ε. | Πληκτρολόγιο | Ναι |
|  |  |  | ζ. | Ποντίκι | Ναι |
|  |  |  | η. | Λειτουργικό πρόγραμμα | Windows έκδοσης 7 και άνω |

|  |  |  | θ. | Τροχήλατη βάση ή rack | Σταθερή και ανθεκτική ή στο χώρο που θα υποδειχθεί |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ι. | Αποθήκευση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και εικόνας | 14 ημέρες τουλάχιστον |
|  |  |  | κ. | Εκτυπωτής | Ναι, να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του |
| % |  | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ |  |  |  |
|  | 1. | Φορητός | Ναι, σε τροχήλατο |  |  |
|  | 2. | Αριθμός καναλιών | 128 (ένας ενισχυτής των 128 καναλιών ή με δύο ενισχυτές των 64 καναλιών) |  |  |
|  | 3. | Διαστάσεις | Μικρές, να αναφερθούν |  |  |
|  | 4. | Βάρος | Μικρό, να αναφερθεί |  |  |
|  | 5. | Τροφοδοσία | 220V 50Hz ή μέσω μπαταριών (να γίνει αναλυτική αναφορά, να αναφερθεί ο αριθμός των μπαταριών και ο τύπος τους, να συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής τους – ενσωματωμένος στον ενισχυτή) |  |  |
|  | 6. | Επικοινωνία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή | Ενσύρματα ή ασύρματα. Να γίνει αναλυτική αναφορά |  |  |
|  | 7. | Κάρτα μνήμης | Επιθυμητό για προσωρινή αποθήκευση |  |  |
|  | 8. | Λειτουργία ως Holter | Επιθυμητό, αν διατίθεται να προσφερθεί |  |  |
|  | 9. | A/D μετατροπή | ≥16bits |  |  |
|  | 10. | Συχνότητα δειγματοληψία | ≥2000 Hz |  |  |
|  | 11. | Ευαισθησία εισόδου ΕΕΓ | Να αναφερθούν οι βηματισμοί |  |  |
|  | 12. | Αντίσταση εισόδου | ≥100MΩ |  |  |
|  | 13. | Εσωτερικός θόρυβος | <1μV PP <1,5μV p-p |  |  |
|  | 14. | Απόρριψη θορύβου | CMRR ≥100db |  |  |
|  | 15. | Δυνατότητα αναβάθμισης | Ναι σε 256 κανάλια. Να αναφερθεί και να προσφερθεί προαιρετικά. |  |  |
|  | 16. | Έλεγχος επικοινωνίας | Ναι μεταξύ του ενισχυτή και του ηλεκτρονικού υπολογιστή |  |  |
|  | 17. | Δυνατότητα παρακολούθησης άλλων παραμέτρων | SpO 2 και προαιρετικά του ETCO 2 . Επιθυμητό αν διατίθεται |  |  |
|  | 18. | Κάσκα ασθενούς | Ναι λήψης 128 καναλιών με όλα τα ηλεκτρόδια. Να αναφερθούν. |  |  |
| % |  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |
|  | 1. | Εφαρμογή | Συμβατή με Windows εύκολη και φιλική στη χρήση |  |  |
|  | 2. | Εισαγωγή στοιχείων | Στα Ελληνικά |  |  |

|  | 3. | Εύρεση εξεταζομένου | Από το αρχείο με οποιοδήποτε από τα στοιχεία ή και με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Ρύθμιση των παραμέτρων εγγραφής | Σε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα ή και σε κάθε ένα ξεχωριστά : |  |  |
|  |  |  | α. | φίλτρου χαμηλών συχνοτήτων | 0,1-30 Ηz |
|  |  |  | β. | φίλτρου υψηλών συχνοτήτων | 300-3000 Ηz |
|  |  |  | γ. | ευαισθησίας | 1-2000 μV/cm mm |
|  |  |  | δ. | χρόνου ΗΕΓ ανά οθόνη | 1 - 100 δευτερόλεπτα |
|  | 5. | Δυνατότητα πρόσβασης στη/ις μονάδα/ες αποθήκευσης | Ναι, που αναγνωρίζεται από το λειτουργικό του συστήματος |  |  |
|  | 6. | Δυνατότητα επιλογής και αποθήκευσης τμήματος της καταγραφής | Ναι, που παρουσιάζει κλινικό ενδιαφέρον, διαγράφοντας το υπόλοιπο για εξοικονόμηση χώρου στο σκληρό δίσκο |  |  |
|  | 7. | Ανάκληση της εξέτασης και επεξεργασία για διάγνωση του ΗΕΓ να γίνεται με οποιαδήποτε απαγωγή | Ναι να είναι δυνατή η ανάκληση εξέτασης ακόμη και αν τροποποιήθηκαν οι αρχικές παράμετροι λήψης (φιλτρα,ευαισθησία κλπ) καθώς και δυνατότητα επαναφοράς αυτών στην αρχική τους κατάσταση οποτεδήποτε .Οι τροποποιημένες και επεξεργασμένες καταγραφές να φέρουν επισήμανση. |  |  |
|  | 8. | Ανάκληση | Να γίνεται με εμφάνιση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ως : |  |  |
|  |  |  | α. | Κυματομορφή, | Ναι |
|  |  |  | β. | Τιμές μV | Ναι |
|  |  |  | γ. | Κυματομορφή και τιμές μV | Ναι |
|  | 9. | Μονοπολικές απαγωγές | Δυνατότητα remontaging με επιλογή νέου σημείου αναφοράς, ανεξάρτητα από το σημείο αναφοράς κατά την εγγραφή, ή ακόμα και αν η εγγραφή είχε γίνει με διπολική απαγωγή. |  |  |
|  | 10. | Ονομασία ηλεκτροδίων | Ναι, να επιτρέπεται η ονομασία/μετονομασία από το χειριστή |  |  |
|  | 11. | Μετατροπή του ΗΕΓ | Ναι, σε αρχείο συμβατό με άλλα προγράμματα για επεξεργασία |  |  |
|  | 12. | Σύστημα μέτρησης και ελέγχου της αντίστασης επαφής των ηλεκτροδίων, | Ναι, παρέχοντας πληροφορίες τόσο σε γραφική απεικόνιση όσο και σε αριθμητικές τιμές |  |  |
|  | 13. | Διαχωρισμός της οθόνης | Με τη μορφή παραθύρων ρυθμιζόμενου μεγέθους ώστε να βλέπουμε ταυτόχρονα το ΗΕΓ που εγγράφεται σε πραγματικό χρόνο και : |  |  |

|  |  |  | α. | ανάκληση του ΗΕΓ που έχουμε καταγράψει από την αρχή μέχρι τη στιγμή ενεργοποίησης της εντολής | Ναι |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | β. | προηγούμενα ΗΕΓ του ιδίου ή άλλου εξεταζόμενου | Ναι |
|  | 14. | Πρόσβαση ΗΕΓ | Ναι αυτόματα μετάβαση στην αρχή/τέλος του ΗΕΓ, στην επόμενη/προηγούμενη σελίδα-οθόνη, ή σε επόμενο/προηγούμενο σχόλιο |  |  |
|  | 15. | Λίστα με όλα τα συμβάντα / σχόλια που έχουν καταγραφεί | Ναι |  |  |
|  | 16. | Πρόγραμμα ανάλυσης | i) Να διαθέτει : |  |  |
|  |  |  | α. | δείκτες (cusrsors) για μετρήσεις | Ναι |
|  |  |  | β. | σημειωτές (flags) για μαρκάρισμα | Ναι |
|  |  |  | ii) Σε κάθε κανάλι να αναγράφονται τα σημεία δυναμικού : |  |  |
|  |  |  | α. | χρόνος σε sec και τιμή σε μV στα ακριβή σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι δείκτες, | Ναι |
|  |  |  | β. | τιμές μV για την μέγιστη τιμή | Ναι |
|  |  |  | γ. | τιμές μV για την ελάχιστη τιμή | Ναι |
|  |  |  | δ. | τιμές μV για τη διαφορά αυτών μεταξύ των δεικτών | Ναι |
|  |  |  | iii)Να εμφανίζει μεγεθυμένο το επιλεγμένο κομμάτι (zoom), καθώς και φασματική του ανάλυση |  |  |
|  | 17. | Συσχέτιση εικόνας και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος χρονικά | Ναι |  |  |
|  | 18. | Ποσοτική ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος καθώς και ανύσματος αναζήτησης συμβάντων | Ναι φασματική παρουσίαση του EEG σε γράφημα μακρού χρόνου.Να διαθέτει κέρσορα άμεσης πρόσβασης απ το γράφημα στις κυμματομορφές πραγματικού χρόνου για την αναζήτηση επεισοδίων. |  |  |
|  | 19. | Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αν διαθέτει να αναφερθούν. |  |  |
| % |  | ΦΩΤΟΕΡΕΘΙΣΤΗΣ |  |  |  |

|  | 1. | Με δυνατότητα προγραμματισμένης συχνότητας και έντασης λάμψης | Να γίνει αναλυτική αναφορά λάμψεις/sec και η έντασης σε joule |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων φωτεινού ερεθισμού και άμεσης ενεργοποίησής του μέσα από το πρόγραμμα | Ναι |
|  | 3. | Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αν διαθέτει να αναφερθούν. |
| % |  | ΒΙΝΤΕΟ καταγραφή |  |
|  | 1. | Σύστημα ψηφιακής βιντεομετρίας | Ναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την καταγραφή του ΗΕΓ |
|  | 2. | Κάμερες | Ναι δύο (2) χειριζόμενες από το πρόγραμμα ΗΕΓραφίας. Να έχουν την δυνατότητα λήψης με χαμηλό φωτισμό Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους. |
|  | 3. | Σύστημα καταγραφής ήχου | Ναι, να αναφερθεί ο αριθμός των καναλιών |
|  | 4. | Δυνατότητα αποθήκευσης καταγραφής videoEEG συγκεκριμένης περιόδου. | Ναι με αυτόματη μείωση και του αρχείου του βίντεο |
|  | 5. | Ταυτόχρονη παρακολούθηση και καταγραφή με περισσότερες κάμερες | Ναι, να έχει τη δυνατότητα. Να γίνει αναλυτική αναφορά |
|  | 6. | Αποθήκευση | 14 ημέρες τουλάχιστον |
|  | 7. | Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αν διαθέτει να αναφερθούν. |
| % |  | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) |  |
|  | 1. | Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στο σύστημα | Ναι για προστασία από διακυμάνσεις της τάσης και από διακοπές ρεύματος. Να δοθούν στοιχεία |
| % | ΙΙ | Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενούς |  |
|  |  | Σύστημα απομακρυσμένη συνεχούς παρακολούθησης του ασθενούς από το Νοσηλευτικό προσωπικό |  |
|  | 1. | Οθόνη | Ναι, να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της. |
|  | 2. | Συνδεσιμότητα | Με τη μονάδα καταγραφής για ταυτόχρονη – συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς από το Νοσηλευτικό προσωπικό. |
|  | 3. | Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αν διαθέτει να αναφερθούν. |
| % | ΙΙΙ | Επίδειξη του συστήματος |  |
|  | 1. | Εάν ζητηθεί επίδειξη από την επιτροπή αξιολόγηση | Ναι |