ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (1.1)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 | Χειρουργική τράπεζα σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο μοντέλο του κάθε οίκου. Υποστήριξη επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Μετατροπή της για την εξυπηρέτηση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εξαρτήματα. |  |  |  |
| 2. | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 | Χειρουργική τράπεζα, αποτελούμενη από : Χειρουργική Κολώνα μετακινούμενη στο έδαφος με το αναγκαίο τροφοδοτικό εντός ή εκτός της αίθουσας. Δύο επιφάνειες διαιρούμενες με αποσπώμενα τμήματα της επιφάνειας (modular) κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Έκαστη επιφάνεια να περιλαμβάνει τμήμα κεφαλής, τμήμα πλάτης (άνω-κάτω), τμήμα πυέλου και διαιρούμενο τμήμα ποδιών. Να είναι ακτινοδιαπερατή η επιφάνεια της. Να διαθέτει ράγες κατά μήκος της επιφάνειας. Δύο τροχήλατα για την τοποθέτηση των επιφανειών τα οποία να έχουν την δυνατότητα ανύψωσης και trendelenburg Πληκτρολόγιο (Ενσύρματο και ασύρματο) Κάθε χειρουργική τράπεζα να περιλαμβάνει τα βασικά εξαρτήματα, για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, τα οποία συγκρατούνται στις ράγες με τα κατάλληλα συνδετικά και τα οποία είναι: α) Δύο επιφάνειες για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων β) Ένας ιμάντας για την συγκράτηση του ασθενή γ) Δύο στατώ ορού δ) Ένα τόξο για την απομόνωση του αναισθητικού πεδίου. |  |  |  |
| 3. | Κλινικες Εφαρμογες |  |  |  |
| 3.1 | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής: Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, Ορθοπεδικές επεμβάσεις (απλές), Γυναικολογικές επεμβάσεις, Αγγειοχειρουργική |  |  |  |
| 4. | Κινήσεις χειρουργικής τράπεζας |  |  |  |
| 4.1 | Να εκτελούνται ηλεκτρικές κινήσεις μέσω της κολώνας: |  |  |  |
| 4.1.1 | Ρύθμιση Ύψους (το οποίο να καλύπτει το εύρος): 65 – 110 cm |  |  |  |
| 4.1.2 | Ρύθμιση Trendelenburg: ≥ 45° |  |  |  |
| 4.1.3 | Ρύθμιση Tilt : ≥ 30 ° |  |  |  |
| 4.2 | Να εκτελούνται ηλεκτρικές κινήσεις της επιφάνειας: |  |  |  |
| 4.2.1 | Ρύθμιση Τμήματος κάτω πλάτης (άνω – κάτω) (το οποίο να καλύπτει εύρος): +85 °/-45° |  |  |  |
| 4.2.2 | Ρύθμιση Τμήματος ποδιών (άνω – κάτω) ταυτόχρονα και χωριστά (το οποίο να καλύπτει εύρος): +80 °/-80° |  |  |  |
| 4.2.3 | Οριζόντια ολίσθηση: > από το μέγεθος της κολώνας |  |  |  |
| 4.3 | Να εκτελούνται χειροκίνητα οι παρακάτω κινήσεις: |  |  |  |
| 4.3.1 | Διάταση τμήματος ποδιών |  |  |  |
| 4.3.2 | Ρύθμιση τμήματος κεφαλής |  |  |  |
| 4.4 | Το τροχήλατο να εκτελεί τα παρακάτω κινήσεις: |  |  |  |
| 4.4.1 | Ανύψωση της χειρουργικής επιφάνειας |  |  |  |
| 4.4.2 | Ρύθμιση ύψους και Trendelenburg |  |  |  |
| 5. | Επιπλέον στοιχεία |  |  |  |
| 5.1 | Δυνατότητα ανύψωσης ασθενή: ≥ 250 κιλά |  |  |  |
| 5.2 | Ράγες ευρωπαϊκού τύπου για στήριξη εξαρτημάτων |  |  |  |
| 5.3 | Μαξιλάρια από αφρώδες υλικό για στήριξη του ασθενούς |  |  |  |
| 5.4.1 5.4.2 5.4.3 | Δυνατότητα λειτουργίας με: Ποδοδιακόπτη, Ενσύρματο χειροπληκτρολόγιο Ασύρματο χειροπληκτρολόγιο. (ταυτόχρονη χρήση) |  |  |  |
| 5.5 | Πλήκτρα για κινήσεις FLEX/REFLEX/ λειτουργίες μνήμης θέσεων. |  |  |  |
| 5.6 | Δυνατότητα πλύσης - απολύμανσης σε κατάλληλο πλυντήριο. |  |  |  |
| 5.7 | Δυνατότητα λειτουργίας σε αυτοματοποιημένο χειρουργείο. |  |  |  |
| 6. | Συστήματα ασφαλείας |  |  |  |
| 6.1.1 6.1.2 | Απομόνωση κινήσεων κατά την μετακίνηση, εκτός από trendelenburg. Να κλειδώνει και να ακινητοποιείται στην θέση της μέσω του τροχήλατου. |  |  |  |
| 6.2 | Εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα ενεργοποιούμενο από ενσωματωμένο στην κολώνα χειροπληκτρολόγιο. |  |  |  |
| 6.3 | Λειτουργία με εσωτερική χαμηλή τάση (SELV) για χρήση σε χώρους με πτητικά αέρια. |  |  |  |
| 6.4 | Ενδείξεις για χαμηλή μπαταρία και λειτουργία με τροφοδοσία. |  |  |  |
| 7. | Εξαρτήματα που θα την συνοδεύουν |  |  |  |
| 7.1 | Δύο επιφάνειες για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων. |  |  |  |
| 7.2 | Έναν ιμάντα για την συγκράτηση του ασθενή. |  |  |  |
| 7.3 | Δύο στατώ ορού. |  |  |  |
| 7.4 | Ένα τόξο για την απομόνωση του αναισθητικού πεδίου. |  |  |  |
| 7.5 | Αριθμός τμημάτων επιφανείας: 6 (Τμήμα κεφαλής, άνω πλάτη, κάτω πλάτη, πυέλου και δύο τμήματα ποδιών) |  |  |  |
| 8. | Ειδικά Εξαρτήματα |  |  |  |
|  | Όλα τα εξαρτήματα για τις παρακάτω επεμβάσεις (Επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος εξαρτημάτων): |  |  |  |
| 8.1 | Ορθοπεδικές επεμβάσεις |  |  |  |
| 8.2 | - Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις |  |  |  |
| 8.3 | - Νευροχειρουργικές επεμβάσεις |  |  |  |
| 8.4 | - Ουρολογικές επεμβάσεις και Κυστεοσκοπήσεις |  |  |  |
| 8.5 | - Γυναικολογικές επεμβάσεις |  |  |  |
| 8.6 | - Οφθαλμολογικές / ΩΡΛ επεμβάσεις |  |  |  |
| 8.7 | - Γενικής χρήσης / αναισθησιολογικό |  |  |  |
| 8.8 | - Ειδικές επεμβάσεις |  |  |  |
| 9. | Πρότυπα ασφαλείας |  |  |  |
| 9.1 | Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 |  |  |  |
| 9.2 | Προστασία από εισροή υγρών κατά IEC 60529 - IP X4 |  |  |  |
| 9.3 | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |  |